Waters 600

高精度四元梯度泵
中文操作说明书
                                                                                                                    Waters 600E 控制器前面板
                      [image: image1.jpg]


         

                                                           Waters 600E 泵
                    液晶显示屏               方向键           亮度调整键
[image: image2.jpg]


电源开关
相对屏幕功能键              操作功能键        数字键      确认键     

[image: image3.png]SR

EBR

Pt

Enfems

HoE

oP o

R0

Bheodyne
7251
Fahiias




[image: image4.jpg]Operate Program ogram
Methos t Tabie

BEEE BERE

£
LS
-

B
B
B

BT

Bl





梯度控制器画面
1. 操作功能画面说明
1. Set up --- 设定泵硬件系统配置
   选择A,B,C,D 溶剂瓶的氦气法脱气装置开关, 0=关,1=开    设定色谱柱加热装置温度上限
[image: image5.jpg]PUMP COL. TEMP.HEATER LIMIT: 0 °C

PRESS LIMITS: LOW: 0 HIGH: 6000 PSI





                             泵硬件系统配置键         压力上下限控制      键盘锁定键     帮助键
2. Direct --- 等度(Isocratic)操作设定
[image: image6.jpg]ISOCRATIC
FLOW RATE: 0.00 ML/MIN
QOMPOSITION: A

CURRENT: 100
NEW:

SPARGE: OFF ML/MIN/SOLVENT RESERVOIR
TEMPERATURE : [ SET: OFF C
PRESSURE : 0 PSI
SWITCHES: (0=OFF 1=ON)

81: 0 82:0 83:0 S4:0

STOP
FLOW





    FLOW RATE ： 流动相流速设定( 范围随着硬件规格而定)。
        COMPOSITION ：流动相设置比例(A+B+C+D=100%)。
        CURRENT ：当前状态流动相比例。
        NEW ：改变流动相比例。
        SPARGE：氦气脱气装置流量(0~100)。
        TEMPERATURE： 设定柱温箱温度(室温~9 0℃)。
        PRESSURE： 显示系统压力值。
        SWITCH：外接装置的控制开关。

        STOP FLOW：停止泵流速。
3. Operate Method --- 执行梯度功能(GRADIENT)操作
                           设定执行梯度方法代号(#1~15)

[image: image7.jpg]2.00

Enter TABLES number to view
the Initial Conditions

Press OPERATE GRADIENT to enter Gradient Mode
and go to the new conditions

Press ISOCRATIC to remain in Isocratic Mode





4. Program Method --- 编辑梯度表（Gradient Table）
                                                            显示或变更表号
[image: image8.jpg]PROGRAM GRADIENT TABLE #: 1

TIME FLOW 3A 3B 3C 3D CURVE

INITIAL 1.00 100 0 [ 0 .
5.00 2.00 50 25 25 0 6
CLEAR CLEAR

LINE ‘TABLE SAVE HELP





                       清除一行   清除表格全部内容  存储键
5. Program Table --- 编辑事件表（Event Table)

                                                     显示或变更表号
[image: image9.jpg]TABLE
CHOICE OF EVENTS:
1-4 = SWITCHES 1-4
5 = ALARM
CHOICE OF ACTIONS:
0=OFF 1=ON 2=PULSE
6 = SPARGE ML/MIN
7 = TEMPerature C
8 =goto INITIAL

of Tables #
9 = start RIN of
Tables
10 = LAMP (0=OFF,1=0N)
ACTION: ENTER VALUE

:

EREEEERERY

0
2
2.
5
5.
o
13
6.
6

2332828238

n
3

CLEAR
TABLE SAVE

58





                         清除一行  清除表格全部内容 存储键
二. 基本操作说明(等度 ISOCRATIC)

1. 打开氦气钢瓶，设定输出压力为50~90psi(使用在线脱气机者，请忽略此步骤)。

2. 将溶剂输送塑料管置入储液瓶内流动相中(请注意输送塑料管的代号)，打开电
源开关至ON(1)的位置，出现如下的开机画面：

[image: image10.jpg]Waters

Multisolvent Delivery System

REVISION x.xX DATE:  30¢/35¢/%x
POWERUP DIAGNOSTIC STATUS: OK
TYPE: W600E GRADIENT CONTROLLER

TO CONTINUE, PRESS ANY FUNCTION KEY

TO START EXTENDED DIAGNOSTICS,
PRESS DECIMAL POINT

Software Copyright 1993
Waters Chromatography Division





3. 按一下“Set Up” 功能键，即进入泵设定（Pump Setup ）画面。
4. 移动光标设定欲使用的溶剂瓶A，B，C 或D 的氦气法脱气装置开关，使其为“ENABLE” (按“1”, Enter ENABLE 打开；按“0”，Enter DISABLE 关闭)

5. 如果使用柱温箱，设定温度数值(温度上限应低于溶剂沸点)。
6. 设定系统压力上限数值为4000psi。

7. 按一下“Direct” 功能键，即进入ISOCRATIC 画面。

8. 设定氦气法脱气装置(SPARGE)的流量为100，可见到溶剂瓶内有气体吹出，维持约30 分钟后，将流量降低至“ 30 ”以节省氦气。
9. 将泵中间的参比阀（Reference Valve）扳手向右扳开，设定泵流速1.0mL/min，确认（Enter），启动泵流速。
10. 选择欲使用的某一个溶剂，并设定其当前比例为100%，然后将10mL 注射针筒转进溶剂抽取阀门(Inlet Manifold Valve)上方的洞口,再将阀门向左旋转至“DRAW” 之位置，抽出溶剂约10mL ，重复两次，并检视溶剂输送塑料管内确实已完全无气泡存在，抽取完毕后将阀门回转至“RUN” 之位置，再将注射针筒转开拔出。

[image: image11.png]



抽取溶剂
11. 若同时使用其它溶剂瓶，请重复步骤10。

12. 设定泵流速为15.0mL/min(※请注意! 确认参比阀是向右扳开的)，确认（E n t e r），启动泵高流速来排出管路内的气泡。

13. 确认溶剂排出状态是呈连续而不间断的，然后按一下“Stop Flow” 相对屏幕功能键，停止泵，再将溶剂排出阀门（Reference Valve）扳手向左拧紧。

14. 安装色谱柱，定流速至使用的范围(约1.0~2.0 mL/min)，以及流动相比例，待系统平衡稳定后，即可开始进样进行分析检测 (注意：%A+%B+%C+%D=100%)。

※ 注意事项：

<1>. 当使用缓冲液类流动相后，须以HPLC级超纯水冲洗，再以甲醇冲洗。
<2>. 若此泵是以IEEE-488 联机进行计算机控制时，以上的操作条件参数必须在Millennium 计算机软件操作方法内加以设定储存，才能够有效地进行控制。
三. 梯度(Gradient)操作方法
1. 编辑梯度方法表格：
<1>. 按一下“Program Method” 功能键，即进入梯度程序（PROGRAM GRADIENT ）画面。
<2>. 可先按一下“CLEAR TABLE” 键，清除表格内原设定条件，然后在梯度表上的Time(洗脱时间)、Flow(流速)、%A，%B，%C，%D(溶剂比例)及Curve（变化曲线）处，逐一输入欲进行的梯度变化。

注： INITIAL 为起始的条件。
         %A+%B+%C+%D 必须等于100%。
        每一列在各项输入后，必须按Enter 键确认。
[image: image12.jpg]SUERH

T1 2345 6
HGE

78 91011

RAEEP
=y ks

atig ———W




                       梯度曲线类型
<3>. 梯度表编辑完成后，按一下“SAVE” 键，画面上会出现：
Enter Table Number (1 – 15)

输入欲存放的表号，再按Enter 键确认，画面上会出现
Replace with New Table ?   1= Yes  0= No

输入1，储存梯度表。
2. 编辑事件(EVENT)方法表格：
<1>. 按一下“Program Table” 功能键，即进入PROGRAM EVENT 程序时间画面。
[image: image13.jpg].00
.00
.00
.00
.50
.50
.00
.00
.50





<2>. 可先按一下“CLEAR TABLE” 键，清除表格内原设定条件，然后在EVENT事件表上的Time(洗脱时间)、EVENT(事件)、ACTION(操作)处，逐一输入欲进行的事件变化。
注： 
	事件的选择(Choice Of Events)
	动作的选择(Choice Of Actions)

	1 – 4 = 1-4 个外接装置控制开关
	On / Off / Pulse

	5 = 警示声响
	On / Off

	6 = 氦气法脱气装置(SPARGE)流量
	0 – 100

	7 = 柱温箱温度   
	室温~90℃

	8 = 进入某一方法表的起始的条件
	1 - 15

	9 = 开始执行某一方法表程序
	1 - 15

	10 = 执行紫外检测器氘灯的开关                                       
	On / Off


<3>. 事件表编辑完成后，按一下“SAVE” 键，画面上会出现：
Enter Table Number (1 – 15)

输入欲存放的表号，再按Enter 键，画面上会出现
Replace with New Table?  1= Yes 0= No

输入1，储存事件表。.

3. 执行程序化方法：
<1>. 按一下 “Operate Method” 功能键，即进入Operate Gradient 梯度操作画面。
[image: image14.jpg]2.00

Enter TABLES number to view
the Initial Conditions

Press OPERATE GRADIENT to enter Gradient Mode
and go to the new conditions

Press ISOCRATIC to remain in Isocratic Mode





<2>. 在画面上的“Gradient And Events Table # ：” 输入欲执行的表号，即会同时执行梯度表与事件表的程序。

<3>. 再按一下“Operate Method” 功能键，即进入执行梯度的准备状态(INITIAL) 画面。

[image: image15.png]OPERATE GRADIENT TRBLES #: 1

TIME FLOW %A 3B <
0.00 1.00 100 0 0

SPARGE: OFF ML/MIN/SOLVENT RESERVOIR
TEMPERATURE: C SET: 0 C
PRESSURE : 50 PST

SWITCHES: 0 = OFF 1=0N

81: OFF 82: COFF 83: OFF S4:

OFF





<4>. 待系统平衡稳定后，即可开始进样进行分析检测；当以手动进样器或自动进样器完成进样动作时，就有一触发信号同时启动程序动作，可看到Time(洗脱时间)开始计时与溶剂比例的变化。

注： 若手动按一下“START RUN” 键，亦可启动程序动作。
<5>. 使用中途或分析完成后，可按一下“INITIAL” 功能键，让泵回复至程序的起始条件，以便进行下一个分析检测。
4. 中止执行程序化方法：
<1>. 于执行程序方法当中，如欲中止执行，按一下“Direct” 功能键，即出现如下之警告画面。

[image: image16.png]CRUTION

CHENGING TO ISOCRATIC MODE OF
OPERATION RBORTS GRADIENT 2ND LEAVES
EVENTS IN THEIR CURRENT STATE.

If Isocratic Mode is desired at this
time, press Direct

If not, press Operate Method to
contime as is...





<2>. 如果是因不小心而按到“Direct”功能键，并非要中止执行，则再按一下“Operate Method”功能键，继续执行程序方法；如果确定要中止执行，则再按一下“Direct”功能键，画面将切换至“ISOCRATIC” 且保持在中止程序那个时间点的状态。
四. 关机方法:

1 . 当分析检测完毕后，对泵进行冲洗后，关闭流量，注意流速必须要逐步变化。
   冲洗顺序为：
.  如果使用有缓冲液的流动相，则停泵前一定要用HPLC级纯水清洗HPLC系统。
.  同时用HPLC级纯水清洗泵杆密封圈。
.  若停泵存放时间超过一天，则停泵前应用水/甲醇清洗系统。
2 . 直接关闭电源开关至OFF(0)的位置即可，并将氦气钢瓶关闭。
