                             上海皆准仪器设备有限公司                

MFI-1221熔体流动速率仪

一、产品概述
本机既适用于熔融温度较高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。特别适用于大专院校、科研单位、各质检机构、塑料生产企业、塑料制品及石油化工行业使用。

二、符合标准
GB/T3682-2018、ASTMD1238、BS2782、ISO1133：2005中的MFR及MVR。

三、产品特点

1、控温系统升温速度快，恒温精度高，填料后温度恢复时间短，温度控制稳定可靠；具有上限温度保护、恒温声音提示、回复时间声音提示等功能。
2、采用分段加热的控制方式对炉体进行精确合理的热量分配，整个炉体温度梯度小；
3、温度采集单元采用24bit高精度模数转换器，具有极高的温度显示精度和稳定性；
4、采用5寸高清彩色液晶触摸屏控制终端，中英文双语操作界面，流程化界面设计使试验操作简单明了；
5、控制软件可实现各项参数的设定、恒温控制、切料、计量校准、定时、MVR及MFR结果计算等功能；
6、体积法试验得到的MVR值，试验称重质量回填后，系统自动得出MFR值，可与质量法测试结果进行数据比对；
7、能够进行熔融密度的计算；
8、可对试验数据直接进行查看及打印；
9、设计重要操作密码验证功能，可防止试验人员的误操作。

四、技术参数
 测量方法:
质量法及体积法
测量范围:

                   (0.1～100)g/10min(500～2500)cm³/10min（熔喷料）
显示方式:

                   彩色触摸屏
切料方式:

                   自动切料
计时精度:

                   0.01S
控温范围:

                   (100～450)℃
控温精度:

                   ≤0.2℃
温度恢复时间:

               <4min
加载方式:

                   手动加载
 温度分辨率:

               0.1℃
恢复时间短：≤2min，在填料之后能迅速恢复恒温状态；

口模上方（0—75）mm炉体温度梯度：±0.3℃；

活塞位移显示分辨率：0.002mm；

活塞位移精度：±0.02mm；

砝码精度：±0.3%；

料筒内径：9.550±0.007mm、料筒长度：145mm、料筒内壁硬度：HV-500、表面粗糙度＜Ra0.25；

活塞头尺寸:9.474±0007mm、活塞头长度：6.35±0.1mm、活塞头下边缘圆角半径0.4mm、上边缘应去除尖角；

口模上方10mm处温度误差:0.2℃

口模上方10mm～70mm温度误差:0.3℃（口模上方0mm～70mm范围）

口模长度：8.000mm±0.025mm、内径2.095mm±0.005mm、 

半口模尺寸:内径1.050±0.005、高4.000±0.025、 

体积法计时器准确度:±0.1（MVR≤100）±0.01（MVR＞100）

体积法活塞位移准确度:±0.02（0.1＜MVR≤1.0）(±0.1（MVR＞1.0）

电   源:

                  (220-15%～220+10%)VAC  50Hz 0.5kVA 
主机尺寸（长×宽×高）:         260mm×400mm×620mm
主机重量：                      约25Kg
附件重量：                      约25Kg
五、仪器配置

1）主机（含料筒1个、导向套1个） 一台

2）附件箱一

①活塞杆 1个；②口模Φ2.095mm  1个； ③水平仪 1个；④清洗杆 1个；

⑤加料顶杆1个；
⑥口模清理棒 1个； ⑦刮刀片 1个；⑧加料漏斗1个；
3）附件箱二

⑴组合砝码1套：配重砝码１个

①砝码托盘；②砝码盖；③600g砝码1个；④875g砝码1个；⑤960g砝码1个 

⑥1000g砝码1个；⑦1200g砝码1个；⑧1640g砝码1个：⑨2500g砝码2个；

⑩5000g砝码2个； 

4）小镜子   一个      

5）电源线  一根 

产品图片：

[image: image1.jpg]el

i




MFI-1221熔体流动速率仪

装箱单

	仪器名称
	熔体流动速率仪

	仪器型号
	MFI-1221

	使用说明书
	MFI-1221熔体流动速率仪使用说明书        1份

	合 格 证
	MFI-1221熔体流动速率仪合格证            1份

	主    机
	MFI-1221熔体流动速率仪主机（含料筒1个）1台

	             备注

附件
	单位
	数量
	清点
	备注

	附

件

箱

1
	基础砝码325g
	套
	1
	
	含活塞杆、砝码托盘和砝码盖

	
	加料顶杆
	个
	1
	
	

	
	料筒清洗杆
	个
	1
	
	

	
	口模
	个
	1
	
	

	
	口模清洗棒
	个
	1
	
	

	
	刮刀
	把
	1
	
	

	
	水平仪
	个
	1
	
	

	
	导向套
	个
	1
	
	已安装在活塞杆上

	
	呆扳手（8-10）
	把
	1
	
	

	
	加料漏斗
	个
	1
	
	

	
	小镜子
	块
	1
	
	

	
	配重砝码
	个
	1
	
	

	
	触摸笔
	个
	1
	
	

	
	镊子
	个
	1
	
	

	附

件

箱

2
	砝码600g
	个
	1
	
	

	
	砝码875g
	个
	1
	
	

	
	砝码960g
	个
	1
	
	

	
	砝码1000g
	个
	1
	
	

	
	砝码1200g
	个
	1
	
	

	
	砝码1640g
	个
	1
	
	

	
	砝码2500g
	个
	2
	
	

	
	砝码5000g
	个
	2
	
	

	
	电源线
	根
	1
	
	


注：本仪器开箱时请按照本装箱单逐一核对附件及随机文件。如附件及随机文件不全，请及时与我公司联系。
                                        装 箱 员：

                                         年   月   日     
上海市嘉定区博园路5205号 A栋      电话：021-69003627

