北京成萌伟业科技有限公司

[image: image1.jpg]



全自动硫化物酸化吹气仪是我公司根据《HJ 1226-2021 水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》“酸化-吹气-吸收”法量身定做的一款专门用于检测水中硫化物的前处理仪器。该仪器采用自动加酸、自动氮吹时间控制、酸化吸收等一体化设计，一次可处理1-6组样品。每个单元采用独立的转子流量计控制氮气流速；PID加热控温程序，自动升温至设定温度，缺水自动报警，自动补水；大屏幕液晶触摸屏操作等程序实现了对水质硫化物测定的智能预处理。
适用标准
HJ 1226—2021水质 硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法
HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法
HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法（水浴）
GB/T 11941-1989 水源水中硫化物卫生检验标准方法
HZ-HJ-SZ-0111 水质硫化物间接火焰原子吸收法(非水浴)
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计，稳固牢靠，主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装，更加耐磨、耐腐蚀；
2、从空开到触点，继电保护器到按钮开关等，选用正泰/德力西或同级别品牌电气，保证仪器品质和的使用寿命；
3、PLC控制性能强劲稳定，7寸触控屏一键即达；创新采用平行横排布局方式，操作便捷直观；
4、采用恒温内循环水浴加热方式，PID控温程序温差在±1℃，自动水位控制，自动补水，缺水自动报警；
☆5、设计了加酸瓶塞摆放架，方便用户加酸时的瓶塞摆放，不易遗失，安全便捷；
☆6、采用高精度加酸泵，全自动闭环加酸进样，实验环节更加安全简单；
☆7、主机设有可方便外接氮气源的专用接口，系统内设有过压保护系统；每一路都配置稳压阀，保证氮气流量稳定且节约氮气；
8、每个样品的氮气流量独立控制，流速控制范围应在0.1-1L/min，符合国标范围；也可以选择自动氮吹模块，数字化控制；
9、每路均内置氮气限流通断阀，可设定吹气时间，酸化完成氮气可自动切断，节约氮气保护样品；
10、盐酸入口、气体进口、出口三口一体且相互独立，操作互不干扰；
☆11、系统预设两种工作模式，可以满足水浴和非水浴运行状态；
12、系统内自带说明书和服务中心二维码，手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。
产品参数
	产品型号
	CMTS-6T

	控制系统
	PLC；7寸触控屏

	工作模式
	两种（水浴和非水浴）

	样品数量
	6通道设计，可一次性处理1-6个样品

	样品反应瓶
	500ml三口反应瓶

	加热方式
	循环水浴加热

	加热功率
	1800W

	控温范围
	室温~99.9℃

	控温精度
	实际水温与设计水温温差≤±1℃

	水浴控制
	水位自动控制，缺水(报警提示)自动补水，一键自动排空水槽

	加酸控制
	自动加酸进样

	氮气控制
	智能数字化氮吹控制(无浮子流量计)

	氮气保护
	有过压保护；每路独立限流通断阀节省氮气

	漏电保护
	有

	电源
	220V；50hz


                                    www.cm17.com

