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CM-SPE-8全自动固相萃取仪
1.主要用途
用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好地嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。
2.技术参数
2.1 全自动化运行，无需人员值守，可自动完成固相萃取的所有步骤；
2.2 可选配加装组件用于全氟化合物的处理；
2.3 配备8组注射泵和8组通道，可连续自动化处理80个样品或同时处理8个大体积进样；
2.4独立大体积进样管路，不经过取样针，进样效率高、进样精度高，防止样品互相污染；
2.5独立注射泵和独立切换阀，方便维护，注射泵体积≥25mL；
2.6具备上样针自动清洗功能：采用浸入式清洗，可编程设置清洗参数，包括清洗溶剂选择、 清洗溶剂体积等，最大限度地防止交叉污染；
2.7具备上样柱插杆自动清洗功能：采用浸入式清洗模块，清洗模块可无工具直接拆卸，方便清洁维护。可编程设置清洗参数，包括清洗溶剂选择、清洗溶剂体积等，最大限度地防止交叉污染；
2.8采用柱插杆密封过柱技术，标配膜片式密封和O型圈密封两种方式，可匹配不同的做样应用需求；
2.9样品和溶剂过柱时，柱塞底部紧贴固相萃取小柱填料层，如需在小柱填料上层额外填充无水硫酸钠等材料，仪器可手动录入高度填充密封高度，确保柱塞杆与萃取小柱自密封成一体从而确保管路液体流速即为过 SPE 柱的流速，有效避免失速和堵柱等情况，提高回收率和平行性；
2.10处理样品体积范围：任意体积，配置大体积上样模块后，可连续自动处理大体积样品8个；
2.11主机配备8套12通阀，12通阀可切换选择8种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废；
2.12 具有4个独立的排废通道，使用蠕动泵主动排废，避免废液槽满液溢出；
2.13 配备8个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min；
2.14 能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽；
2.15 8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能；
2.16 固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，仪器通过柱插杆，自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。
2.17 萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积。
2.18 可配置多种规格样品架及收集架，另有带尾管的多种规格浓缩杯可选；
2.19 样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能；
2.20 大体积样品批处理能力：样品架可自动推出仪器外部，客户仅需装载大体积上样模组即可实现任意体积水样的萃取与富集；
2.21 具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好；
2.22气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）；
2.23排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。
2.24紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间；
2.25收集管主动对齐功能，收集管能够快速对齐萃取柱末端，防止部分收集液飞溅造成交叉污染；
2.26主机有一键控制按钮，按钮可控制快速推出样品架、收集架和柱盘架前后位置，方便样品架、收集架和柱盘架更换；
2.27软件
（1）产品配备高清15.6寸内嵌上位机，用于设备端运动控制操作仪器，无需外接电脑和平板，节约实验室空间，同时避免外接电脑的连接故障，提高操作的便利性；
（2）软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用；
（3）全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯；
3.工作条件
3.1电源：220V-240V，50Hz-60Hz；
3.2温度：操作环境15～35 ℃；
3.3湿度：10%～95%。
4.配置要求：
4.1 固相萃取仪主机：1台；
4.2 萃取柱载架（80位）：1个；
4.3  U盘（含固相萃取软件）1个。
5.售后服务
5.1 设备安装、调试和验收：仪器到达用户所在地，在接到用户通知后的一周内进行安装、调试，直到通过验收；验收以《安装调试验收单》为准；
5.2 保修期：提供 1 年的免费维保期，保修期自仪器验收签字之日起计算，提供维修服务；
5.3 免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、安装调试、仪器操作、维护保养等，提供至少 2 位厂家免费培训名额；
5.4 维修响应：24 小时热线服务，全年无节假日；专业工程师在接到通知后 2 小时内做出回应，72 小时到达维修现场，以确保可提供及时的服务，以上信息可现场确认。
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