倾斜式微压计 货号： wi65719

一。 用途 倾斜式微压计是实验室和工厂试验站用的携带式仪器，供测量2000Pa以下气体的正压，负压或差压之用。仪器适合在周围气温为10 ~ 30℃，相对湿度不大于80％，以及被测气体对黄铜及钢材无侵蚀作用的条件下使用。

二。主要的技术指标测量范围: 0-±2000Pa 精度等级: 1.0 级标准温度: 1.0级 （ 20±5℃） 工作介质 密度: 0.81g/㎝、（GB/T 679-2002）95%乙醇 外形尺寸: 330×200×230mm（长×宽×高） 最大工作压力: 10000Pa 重 量: 2.5Kg

三。仪器的使用

1．使用时将仪器从箱内取出，放置在平稳且无振动的工作台上，调整仪器底板左、右两个水准调节机脚，使仪器处于水平位置，将倾斜测量管按测量值固定在弧形板上相应的常数因子数值上。

2．旋开正力容器上的加液盖，缓慢加入密度为0.810克／立方厘米的酒精，（95%的酒精）使其液面在倾斜测量管上的刻线在零点附近，然后把加液盖旋紧，将阀门拨在“测压”处，用橡皮管接在阀门“＋”压接头上，用压气球轻吹橡皮管，使倾斜测量管内液面上升到接近于顶端处，排出存留在正压容器和倾斜测量管道之间的气泡，反复数次，直至气泡排尽。

3．将阀门拨回“校准”处，旋动零位调整旋钮校准液面的零点。若旋钮已旋至最低位置，仍不能使液面升至零点，则所加酒精量过少，应再加酒精，使液面升至稍高于零点处，再用旋钮校准液面至零点，反之所加酒精过多，可轻吹套在阀门“＋”压接头上的橡皮管，使多余酒精从倾斜测量管上端接头溢出。

4．测量时把阀门拨在“测压”处，如被测压力高于大气压力，将被测压力的管子接在阀门“＋”压接头上；如被测压力低于大气压力，应先将阀门中间接头和倾斜测量管上端接头用橡皮管接通，将被测压力的管子接在阀门“－”压接头上；如测量压力差时，则将被测的高压接在阀门的“＋”压接头上，低压管接在阀门的“－”压接头上，阀门中间接头和倾斜测量管上端的接头用橡皮管接通。

5．测量过程中，如欲校对液面零位是否有变化，可将阀门拨至“校准”处进 行校对。

6．使用以后，如短期内仍需继续使用，则容器内所贮的酒精无需排出，但必须 把阀门柄拨至“校准”处，以免酒精挥发改变酒精密度，如需排出容器内所贮的酒精，则把阀门柄拨至“测压”处，将盛放酒精的器皿置于倾斜测量管上 端的接头处，轻吹套在阀门“＋”压接头上的橡皮管，使酒精沿倾斜测量管 上端接头排出，直至排尽。