CL1030高效毛细管电泳仪

本公司生产的CL1030型高效毛细管电泳仪，选配的进口德国诺尔（Knauer）紫外检测器是一种可变波长的光吸收型检测器。该检测器具有自动波长定位调整，自动调零，波长扫描和时间常数选择等功能，可用于对有机化合物、无机离子、中性分子、手性化合物、蛋白质和多肽、DNA和核酸片段的分析。特别适合于科研机构和大专院校的研究、实验和教学。

# Text boxes

MEKC of eight water-soluble vitamins.

1.nicotinamide；2. VB6；3. VB2；4VB12；5.VC；6.niacin；7.calcium pentothenate；8. VB1

Conditions: applied voltage,15kV，SDS concentration,50mmol/L. detection wavelength,254 nm;

分析原理：

紫外检测原理基于被测组分和背景电解质的吸光度不同，当被测组分通过检测窗时，吸光度发生的变化服从朗伯-比尔定律，即在一定的实验条件下，吸光度与被测组分的浓度成正比。

仪器组成：

- CL101A高压电源（标配）/CL101B高压电源（选配）/CL101C高压电源（选配）

- CL1030紫外检测器

- 色谱工作站软件

- 电泳箱

- 紫外流通池

- 毛细管(50μm i.d)

- 分析工具包

仪器特点：

- 每次运行，波长可以设定在190～740nm之间

- 波长可以在测量过程中改变，所以很容易编程，在不同的时间采用不同的波长

- 在停流状态下，检测器可以获得UV光谱

- 分离效率高，分析速度快，检测灵敏度高

- 试剂用量少，样品预处理简单

- 进样方式：电进样 0～30KV可调，压差进样130～230mm可调

- 冲洗方式：弹簧加压冲洗

- 液晶屏幕显示，轻触面板

- 可进行波长扫描，自动归零，简单易学

- 自动记录点灯时间和点灯次数

技术指标：

紫外检测器

- 进口德国诺尔（Knauer）紫外检测器

- 光路系统：衍射光栅单色仪，光电二极管

- 灯    源：氘灯（标准），钨卤灯（选配）

- 波长范围：190～740nm，连续可调

- 边缘滤波：370nm

- 带    宽：Δλ≤8nm

- 波长精度：±2nm

- 时间常数：0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0s

- 扫描速度：全程范围扫描速度：100nm/s

- 模拟输出：±1V

- GLP功能：详细报告，点灯时间和点灯次数

- 自动调零：全量程

- 噪    声：±5×10-5AU在240nm，t=1s

- 基线漂移：±1×10-3AU/h在240nm，t=1s

- 检 测 限：≤1×10-6g/ml(对氨基苯甲酸)

- 定性重复性：RSD≤1.5%

- 定量重复性：RSD≤3.0%

- 尺寸与重量：440×420×400（W×D×H）20kg

高压电源

- 输出电压：0～＋30KV，连续可调(正电源)（标配）

- 输出电压：0～－30KV，连续可调(负电源)（选配）

- 输出电压：0～±30KV，连续可调(正负切换电源)（选配）

- 输出电流范围：0~999μA

- 电源调节率：  电源电压变化±10%

输出电压变化0.01%

- 负载调节：    10V/100A

- 纹    波：    输出电压的0.1% P-P

- 电压示值误差：≤2.0%

- 电流示值误差：≤2.5%

- 稳定度变化：  ≤1.5%

- 尺寸与重量：  200×420×380（W×D×H）10kg