便携式HPG-2132国产色差仪

> 简单、方便、易用、实用 > 含软件，可连接电脑操作，存储数据及打印

产 品 介 绍

技术特点： 测量精度 0.20ΔE*ab以内 显示内容 △E*ab、CIE_Lab、△Lab CIE_XYZ、CIE_xyY 测量范围 L：0—100 a: -128—127 b: -128—127 测量时间 约3秒 测量间距 约2秒 测量孔径 ￠8mm 储存功能 数据自动储存一组标准色 仪器校准 设有白平衡功能 自动关机 待机5分钟不操作，自动关机 光源 发光二极管 传感器 硅光电二极管 电源 9V电池 仪器尺寸 171*50*48.8mm 重量 140g（不含电池） 操作温度范围 0至40℃( 32至104°F )；低于85%相对湿度 标准附件 软皮袋、9V电池一枚 用途 可以检测任何平滑表面的颜色 工作原理： 自动比较样板与被检品之间的颜色差异，输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。 △E总色差的大小 △L大表示偏白，△L小表示偏黑 △a大表示偏红，△a小表示偏绿 △b大表示偏黄，△b小表示偏蓝 范围 色差（容差） 0 - 0.25△E 非常小或没有；理想匹配 0.25 - 0.5△E 微小；可接受的匹配 0.5 -1.0△E 微小到中等；在一些应用中可接受 1.0 -2.0△E 中等；在特定应用中可接受 2.0 - 4.0△E 有差距；在特定应用中可接受 4.0△E以上 非常大；在大部分应用中不可接受 使用方法： [ 仪器中以dE表示△E，以d(L*a*b)表示△(L*a*b) ] 1、 装好电池，按开关键ON/OFF 3秒以后，打开电源。 2、 将镜头对准样品的被测部位，按一下测量键，此时显示该样品与上一次操作两点间的Lab差值： 例如L：0.1 a：0.1 b：0.1。 3、 再次测量另一点时即可显示出两点的色差值，例如dE：0.1 dL：0.1 da：0.1 db：0.1。 4、 依次按 键可以显示被检物品的： XYZ、xy、Lab的值； 5、 依次按 键可以将色差机LAB的差值清零； 6、 根据前面所述的工作原理，由dL、da、db判断两者之间的色差大小和偏色方向。 7、 当1分钟后所有按键无动作，背光灯自动关闭，按一下开关键ON/OFF可以选择背光灯打开； 8、 测量完毕后，按一下开关键ON/OFF，关闭电源；若5分钟后所有按键无动作，仪器会自动关闭电源。

产品广泛用于塑胶及印刷等行业，主要根据CIE色空间的Lab，Lch原理，测量显示出样品与被测样品的色差△E以及△Lab值。
一、技术参数

| 测量精度 | 0.2△E*ab以内 |
| --- | --- |
| 显示内容 | △E*ab、CIE_Lab、△Lab、CIE_Lch |
| 测试范围 | L：0～100 a：－128～127 b：－128～127 |
| 测量时间 | 约3秒 |
| 测量时间间距 | 2秒 |
| 测量孔径 | 8mm |
| 存储功能 | 自动存储一组标准色（不连接PC） |
| 自动关机 | 待机5分钟，自动关机 |
| 测量光源 | C光源 |
| 传 感 器 | 校正硅光电二极管(列阵) |
| 电 源 | DC/5V(1.5A),二节1.5V - 5号电池 |
| 仪器尺寸 | 170*50*48.8mm |
| 重 量 | 203.6g（不含电池） |
| 标准附件 | 说明书/软套/1.5V电池二枚/5V外接电源一支/USB一支/光盘一张 |

二、主要特点
1、自动比较样板与被检品之间的颜色差异，输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据，提供配色的参考方案。
2、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式，方便实用。
3、安装有USB的扩展接口，可以与电脑连接显示。方便保存数据，打印报表。
三、相关分析方法

△E总色差的大小 △L+表示偏白，△L-表示偏黑 △a+表示偏红，△a-表示偏绿 
△b+表示偏黄，△b-表示偏蓝