激光直读光谱仪是光谱分析领域一种崭新的分析手段，其基本原理是使用高能量激光光源，在分析材料表面形成高强度激光光斑(等离子体)，使样品激发发光,这些光随后通过光谱系统和检测系统进行分析。这种技术对材料中的绝大部分无机元素非常敏感.。同时能分析低原子数元素例如：氢-钠的元素，这些元素用其他技术很难分析。

GL-Spectrolaser是一个分享系统，并已取得专利。GL-Spectrolaser激光光谱仪具有强大的技术优势：

•可测几乎所有自然元素，包括常规方法难以分析的H，Li，Be，C，N，O，S等元素；
•样品制备过程非常简单，还可利用重复脉冲的方法对样品表面进行清洁处理或除去表面涂层；
•只需很少的样品（1-10g）便可以进行高通量分析，大大降低分析成本；
•具有ppm级的检测限和高灵敏度、检测精度和准确度；
•真正意义上的无损检测，只消耗微量的样品，激光入射到样品上几乎不会产生加热效应；
•可以对任何物理状态的样品进行元素分析，包括固态、液态、气态和各种混合物；
•几乎不受光谱干扰的影响；
•对于所有可检出的元素同事测定的分析时间降至大约20秒，相对应其他分析技术有明显优势；
•环境适应性好，几乎没有特殊要求。只需连接上电源即可工作，不需水冷和压缩空气。能满足野外实验的要求；
•基本无周期性更换的耗材，配置激光可连续使用超过600 000次以上；
•具有兼容Windows操作系统的强大分析软件和光谱数据库。

技术参数：

激光器： Nd:YAG
波长1064nm（可选其它波长）
激光能量: 90, 200 或 300mJ 选项 备选532nm-180mJ或者355nm-75mJ激光选项
支持软件连续调节, 0 至 最大能量

光路:4个Czerny-Turner型光谱通道
检测器类型： 4个CCD检测器/7个CCD检测器
检测器通道:：通过计算机控制不同检测器曝光的延迟，-2 至 15 毫秒, 80纳秒步进，<10纳秒跳动保证优异的稳定性

波长范围：190 - 950nm, 同步采集
分辨率:：0.09 @ 300nm

样品扫描: 线性步进马达控制样品扫描系统。 2或3轴扫描选项.

样品仓：备 除尘系统。可充缓冲气体- 电磁阀控制气体供应。
（A/D）数模转换 ：2MHz 每通道
分析时间 ：一般1 – 20秒。

计算机： USB口，即插即用。


软件： GL-Spectrolaser LIBS 分析软件和光谱数据库。 兼容Windows XP。
- GL-Spectrolaser 分析软件
- 带元素鉴定的光谱数据库。.
- 表面制图功能，图形界面。
- 用户可选分析时间和数据求平均。.
- 灵活报告格式选项。
- 实验室管理员安全选项。

电源：85-240VAC

主要特点：

•固体激光光源，多种波长可选，能量高、集中，操作调节方便，无损检测；
•样品处理方便，可直接检测固体、液体和气体样品；
•只需接通电源，无燃烧气，无需缓冲气（可选），对环境无特殊要求；
•全范围波长采集数据，分析检测速度快，典型分析1－20秒；
•数据库包含有超过7000条谱线数据，每个元素至少有5条最强谱线数据；
•分析软件兼容XP，操作简单方便，拥有强大的光谱数据库，可进行表面制图等。

GL-Spectrolaser Target 型号扩展了Spectrolaser系列.
•装备有高分辨扫描，包括单轴，双轴或三轴模式。
•GL-Spectrolaser Target 可以表面元素制图，并且可以对被分析样品的任何位置进行精确检查。.
•每台 Target 型号都有一个带放大功能的轴向照相系统和十字激光定位系统，可以精确分析样品表面的每一点。.
•Target 系列包括所有GL-Spectrolaser 产品系的分析功能，包括光谱发射线鉴定，标准样品校准，多种报告格式等。