该冲击试验机用于测定金属材料在动负荷状态下抵抗冲击的性能，从而判断材料在动负荷作用下的质量状况。本试验机适用于冲击韧性较大的黑色金属，如钢铁及其合金材料的冲击性能试验等，可供各科研单位、大专院校、冶金及机械制造等行业的材料试验室用来进行金属材料的冲击试验。GL-JB-300型为手控型,挂摆、冲击、制动为人工手动控制。操作简单方便,适于试验量小的单位。

技术参数：

1、冲击能量：300J（大锤） 150（小锤）
2、冲击速度：5.0m/s
3、摆锤预扬角：135°
4、试样支座跨距：40mm
5、支座钳口圆角：R1.0~1.5mm
6、冲击刀刃圆角：R2.0~2.5mm
7、摆锤中心至冲击点距离：800mm
8、标准试样尺寸：10×10×55mm
9、外形尺寸：1000×630×1520mm
10、重量： 350Kg

主要特点：

设备主要配置：
1、300焦耳主机 1台；
2、150J、300J 摆锤各 1个；
3、内六角扳手S=12（扳钳口座压板螺钉）1件；
4、支座调校器 1只；
5、试样对中器 1只；
6、拆卸器（换摆用） 1件；
7、地 脚 螺 钉 4个；