CL3010高效毛细管电泳液相色谱一体机

CL3010高效毛细管电泳液相色谱一体机既具有高效液相色谱的功能，也具有高效毛细管电泳仪的所有功能。您只需在紫外检测器上装上液相的流通池就可以做液相色谱分析，更换上毛细管流通池就可以进行毛细管电泳实验。紫外检测器是采用德国诺尔（Knauer）进口检测器，高压电源和泵采用进口件组装，此款仪器为广大用户提供最优性价比的分析仪器。一体机的设计不但可以节省经费，还节省了实验室的空间，更可以提高仪器的使用率。

技术参数

CL3010高压输液泵

- 泵    头：   分析型    10ml不锈钢/PEEK泵头

半制备型   50ml不锈钢/PEEK泵头

- 工作压力：　 分析型 　42Mpa（不锈钢泵头）/30 Mpa（PEEK泵头）

半制备型 30Mpa（不锈钢泵头）/20 Mpa（PEEK泵头）

- 流量范围：  分析型    0.002～9.998ml/min

半制备型  0.01～49.99ml/min

- 流量重复性：　   RSD≤0.1%(1ml/min)

- 流量精度：       RSD≤0.5%(1ml/min)

- 显    示：       320×240点阵大屏幕液晶显示，可调，蓝色背光

- 流量重复性：     RSD≤0.1%(1ml/min)

- 电    源：       220 V±10%,50Hz,400 W

- 系统保护： 慢速启动，停止（低于最小压力2min），最大最小压力可

调，用户数据自动储存过压、欠压蜂鸣报警，自动停机

- 系统连接：       1 /16″管路连接

CL3010紫外检测器

- 德国诺尔（Knauer）进口检测器

- 波长范围：   190～740nm，连续可调

- 边缘滤波：   370nm

- 光    源：   氘灯  钨灯（可选）

- 带    宽：   △λ≤8nm

- 波长精度：   ±2nm

- 扫描速度：   全程范围扫描速度：100nm/s

- 噪    音：   ±5×10-5AU

- 基线漂移：   ±1×10-3AU/h

- 检 测 限：   ≤1×10-6g/ml（对氨基苯甲酸毛细管电泳）

- 定量重复性： RSD≤3.0%

- 灵 敏 度：   2×10-5AU在254nm,t=1s

- 模拟输出：   ±1V

A  液相色谱

B 毛细管电泳

CL3010在毛细管电泳和液相色谱试验重复性对比

高压电源

- 输出电压：0～＋30KV，连续可调(正电源)（标配）

- 输出电压：0～－30KV，连续可调(负电源)（选配）

- 输出电压：0～±30KV，连续可调(正负切换电源)（选配）

- 输出电流范围：0～999μA

- 电源调节率：  电源电压变化±10%，输出电压变化0.01%

- 负载调节：    10V/100A

- 纹    波：    输出电压的0.1% P-P

- 电压示值误差：≤2.0%

- 电流示值误差：≤2.5%

- 稳定度变化：  ≤1.5%

- 尺寸与重量：  200×420×380（W×D×H）10kg

仪器特点

- 每次运行，波长可以设定在190～740nm之间

- 自动调零，可在测量过程中改变，所以很容易编程，在不同的时间采用不同的波长

- 在停流状态下，检测器可以获得UV光谱，分离效率高，分析速度快，检测灵敏度高

- 试剂用量少，样品预处理简单

- 进样方式：电进样 0～30KV可调，压差进样 130～230mm可调

- 冲洗方式：弹簧加压冲洗

- 液晶屏幕显示，轻触面板，

- 可进行波长扫描，自动归零，简单易学

- 自动记录点灯时间和点灯次数

- 可更换流通池，使之适用于分析型、半制备型高效液相和高效毛细管电泳仪

- 光路系统：衍射光栅单色仪，光电二极管

仪器组成：

- CL3010紫外检测器

- CL3010高压输液泵，10ml泵头

- CL101A高压电源（标配）/CL101B高压电源（选配）/CL101C高压电源（选配）

- Rehodyne 7725i手动进样阀，20μl定量环（标配）

- 色谱柱，C18,150×4.6，10μm（标配）

- 色谱工作站软件

- 溶剂托盘

- 分析用启动工具包

- 毛细管电泳流通池

- 液相色谱流通池

- 毛细管(50μm i.d)

色谱柱的使用：

1.   新的色谱柱在使用前应该首先在自己的液相色谱仪器上进行测试：使用色谱柱附带的测试报告中的测试条件和样品，对该色谱柱的柱效、分离度和拖尾因子进行测试。在以后的使用中每个月都应对色谱柱进行测试。

2.  拿到一根新的色谱柱时，应首先用0.2ml/min的流速将色谱柱平衡过夜（确保断开检测器），然后将流速提高到1.0ml/min冲洗30分钟，以便将色谱柱的填料平衡到最佳状态，这样可以保证色谱柱的使用寿命，并且在以后的使用中获得分析结果的重现性。