| BH1216型低本底αβ测量仪 |  |
| --- | --- |
| 用途与特点 |  |
| BH1216型低本底测量仪器，是目前国内外较理想的低本底αβ测量仪。它能广泛应用于 |  |
| 辐射防护、环境样品、食用水、医药卫生、农业科学、地质勘探等领域中的总α、总β活度 |  |
| 浓度测量。该仪器的探头结构新颖，可单独测α或β放射性；也可同时测量α和β放射性。 |  |
| 该仪器曾于1984年获得国家发明奖、1992年获得部级科技进步奖，同年获得第二届北京国际博 |  |
| 览会银质奖，1994年九月被中国核学会核电子学与探测技术学会评为优秀仪器，并向国内外推 |  |
| 广。 |  |
| 本仪器采用微机操作，其测量过程和数据处理均由计算机控制完成（其软件参考了国内外 |  |
| 低本底α、β测量仪的有关内容，并加以汉化）。仪器连接打印机后，对测量的各种结果及数 |  |
| 据、报告可直接打印输出。 |  |
| BH1216型仪器经国家计量院，中国核学会核电子学与探测技术学会，北京市技术监督局计 |  |
| 量科研所有关专家测试和鉴定，全部技术性能指标好于国家规定的该类仪器的二级标准，接近 |  |
| 一级标准。 |  |
| 主探测器 |  |
| BH1216型仪器的主探测器是由CR120型低噪声光电倍增管和ST-1221型低本底αβ闪烁 |  |
| 体组成。特点是： |  |
| 1． ST-1221型闪烁体是由低本底α闪烁体和低本底β闪烁体用新工艺制成。它可同时测α、 |  |
| β辐射；α、β响应的输出脉冲幅度相差30～50倍，因此很容易用幅度甄别的方法将样 |  |
| 品中的α和β粒子分开。 |  |
| 2． 面积大，灵敏度高，闪烁体有直径30mm、45mm、52mm三种尺寸，用户可根据自己样品量 |  |
| 的多少选择闪烁体的规格。由于探测器的面积大、灵敏度高，可测量0.5×10-2～ |  |
| 3×10-3Bq的极弱放射性。 |
| 3． ST-1221型闪烁体表面可擦洗，不怕污染，经久耐用，价格便宜。 |
| 4．仪器线路简单、操作方便，稳定可靠，维修方便，非专业人员经短期培训就可掌握使用方法。 |
| 反符合探测器 |
| BH1216型的反符合探测器由Φ200×30mm的塑料闪烁体和CR119型光电倍增管组成。它对主探测器的张角为1640，这样来自大 |
| 角度的宇宙射线也能反掉，从而降低了本底，提高了反符合效率。 |
| 电子学线路 |
| BH1216型仪器计数单元采用了较先进的线路和较可靠的组件。线路采用集成块，一般不易损坏，维修方便，使用牢靠。 |
| 铅室 |
| BH1216型仪器的铅室由7.5cm铅和1.5cm的钢壳做成。铅室分为上下两部分，其上下部铅厚10cm，上铅室可以拆卸。BH1216可 |
| 单独测α或单独测β，也可同时测αβ放射性。 |
| 主要技术性能 |
| 1． 对于90Sr-90Y β源（活性区Φ20mm）2π效率比≥50%时，本底≤0.15计数cm-2min-1; |
| 2． 对于239Pu α源（活性区Φ30mm）2π效率比≥80%时，本底≤0.005计数cm-2min-1; |
| 3． α/β交叉性能：α进入β道的计数比<3%（对239Pu）; |
| β进入α道的计数比<0.5%（对于90Sr-90Y）; |
| 4． 长期稳定性 效率稳定性：仪器通电24h，探测效率变化<10%； |
| 本底稳定性 仪器通电24h，本底计数率变化应在（b±3σ）范围内。 |
| 其中b为本底平均计数率，σ为本底计数率的标准误差； |
| 5． 绝缘电阻≥2MΩ； |
| 6． 耐压绝缘度>1500V。 |
| 使用环境 |
| 温 度：5℃～35℃； |
| 相对湿度：<85%（+30℃）； |
| 电 源：交流220V（±10%），50Hz。 |
| 尺寸和重量 |
| 铅室：320mm×245mm×630mm； |
| 重量：仪器约20kg，铅室约200kg。 |