地址: 上海市闵行区虹梅南路1507号1幢208室  帐号:033872－00801019196

开户:农行徐汇区桂林支行                      国税:31011213460120

电话:(021) 64843755                          邮编: 200237

传真:(021) 64101296

沪制01120007号

DP－2000数字压力计

<（2003）沪技监计样字第204号  执行标准：Q/TAJJ 5 >

使 用 说 明 书

中国 宏宇环保应用研究所 上海

DP-2000数字压力计

一、概述

DP－2000数字压力计(以下简称仪器)采用了进口高精度微压差传感器。它主要应用于微小压力气体的表压或差压的测量。它是教育、科研、纺织、环保、空调通风等部门测定或标定气体压力的理想仪器。

该仪器若配以不同长度的S型、标准型皮托管等，则能测量管道、烟道内气体的动压、静压和全压。依据此数据及其它物理量则能够计算出气体的流速。

二、技术参数

环境温度	15 ～30℃

测量范围	（0 ～1999）（0-3998Pa）（0—20kPa）

准确度等级	1级

分 辨 力	1Pa，2Pa，10Pa

过载能力	35kPa

功    耗	< 200mw

电    源	9V层叠电池一节

三、使用方法

1）仪器各功能：

1、低压接嘴 (－)                    3、高压接嘴 (＋)

2、电源开关（按下为开）             4、零位调节

2）按下仪器顶端上的电源开关，显示屏应有正常显示，预热15～30min分钟，然后，缓慢调节面板上调零拨盘，使得液晶显示屏为“000”状态。

3）当被测气体为正压时，测试管应与高压接口(＋)

相连；当被测气体为负压时，则与低压接口(－)相连。

若显示屏出现“－”号，则说明管路接反或是所

测压力与仪器接口相反。

4）在管道、烟道测压时，用橡胶软管把仪器顶端

的接口与S型或标准型皮托管相连。

△当测动压时，皮托管迎气流和背气流的管口分别

接仪器的高压和低压接口；

△当测全压时，只需皮托管迎气流一侧的管口接仪

器(＋)接口，另一端不要接；

△当测静压时，只需皮托管背气流一侧的管口接仪器。

5) 当需要更换电池时，打开仪器后盖板换上即可。

四、注意事项

△ 不要过载；

△ 远离振动源及强电磁场；

△ 环境温度应相对稳定；

△ 开机后如出现显示数字不稳定、乱跳，则需更换新电池；

△ 温度对测试精度的影响：

△

a) 环境温度每变化1℃，仪器示值变化量的绝对值不会超过基本误差绝对值的1/5(实际约2.0Pa/℃)，因此，为了保证较高的测试精度，在使用时，应使仪器在测试环境温度中放置一段时间，以达到温度平衡；

b) 若被测气源温度较高，应进行降温(加长橡胶管等)，然后，接通气源预热，再重新调零后测试。

五、成套性

1）使用说明书	1份

2）合格证	1份（附在机壳后盖上）

3）橡胶管	1米

4）9V电池	1节

六、质量保证

整机保修一年，凡属质量问题而引起的故障由本单位免费修理。