高温黑体炉 R970

特色： 高温辐射高温计主源、NPL设计炉腔、0.995发射率、可以紧密安装固定点瓶 描述： Pegasus R 是一个用于校验辐射温度计的简洁紧凑的炉子。炉温由控制器设置，同时一个独立指示器显示实际辐射温度，这个独立指示器的传感器是安装在黑体腔内的。腔体直径是20mm,深65mm。辐射率0.995。腔体可以取出，固定点瓶可以放入腔体位置。固定点瓶的腔体直径是10mm，到120°锥形末端为65mm深。用于PEGASUS R 的黑体靶子辐射源，在波长范围0.9到14微米范围内校准辐射温度计。 由英国国家物理实验室（NPL）为ISOTECH研制设计的黑体辐射源加装了外壳，适当的绝热材料，装入Pegasus加热炉管中。 Pegasus黑体源已经在NPL（英国国家物理实验室）校准过，该校准被发现在两个月后可以复现。444°C时扫描孔发现黑体源的一致性好于0.3°C。通过对于独立指示器和探头935-14-40的UKAS证书可建立溯源性。 温度范围; 150°C～1200°C. 发射率; 超过0.995. 稳定性; ±0.1°C. 显示分辨率; 1°C. 炉腔尺寸; 20mm直径，65mm深. 达到温度时间; 20min. 电源; 2300W，208～240VAC/50Hz. 外形尺寸; 高310mm 宽265mm 深200mm. 重量; 7.2Kg. 订购 型号 R970型黑体炉（含精密探头和RS232接口） 选件 1. 携带箱、2. 铟、锡、锌、铝、银黑体容器