GXH－510型红外线气体分析仪

安装使用说明书

1 本说明书的用途

适用范围：

本说明书适用于GXH－510型红外线气体分析仪。

适用人员：

被委派的技术人员或服务人员可用此说明书进行以下工作：

－安装和电气连接

－启动、常规调节和校准

－仪器服务期间的使用和检测

－下线和运输

本说明书中的所有示图因其多为示意图故均未按比例绘制，但有需要的地方均有标注或说明。

说明书是仪器的重要组成部分。每次使用后请将说明书妥善保管，其中用黑体加粗的部分请仔细阅读。用“▲”标记的部分请您注意遵守，用“◆”标记的部分请您务必遵守。否则将产生不良后果。

2 仪器概述

2.1仪器简介

GXH－510型红外线气体分析仪是用来连续测定单组分气体的分析仪器。该仪器是我公司新开发的红外线气体分析仪器。该仪器具有体积小，操作简单，维修方便等特点，加之先进的电子线路，该仪器具有高性能的技术指标。可广泛应用于大气监测、废气监控、石油化工等领域，同时也适用于实验室分析测试。

抽气泵作为本仪器可选件配置，用户需要时应另行购买。

2.2工作原理

GXH－510型红外线气体分析仪属于不分光式红外线气体分析仪，检测器采用薄膜微音器，由两个吸收室组成，二者互相气密（不计平衡孔），光学上是串联的，先进入辐射的称为前吸收室，后面的称为后吸收室。前吸收室由于较短主要吸收谱带中心的能量，而后吸收室吸收余下的两侧能量，检测器的容积设计使前后吸收的能量相等，从而使两气室内气体受辐射产生相等的压力脉冲。当被分析气体进入气室的分析边时，谱带中心的红外辐射在气室中首先被吸收，导致前吸收室的压力脉冲减弱。因此，压力平衡被破坏，所产生的脉冲通过毛细管加在差动式薄膜微音器上，被转换为电容的变化。通过放大器把这些变化变成与浓度成比例的直流测定值。（见图1）

图1    工作原理

2.3仪器功能

GXH－510型红外线气体分析仪设计了两个极限值报警点，可进行独立的上限或下限报警。本仪器为数字显示式表头作为输出的显示，直接显示气体浓度值。无流量报警装置。但根据您的要求还可以增加流量报警器。

3 技术数据

3.1 应用范围

为了保证测量的准确性，GXH－510型红外线气体分析仪用于测量单组分气体。可测量的气体组分最小量程如下表所示：

| 测量气体 | 最小量程×10-6（ppm） |
| --- | --- |
| 一氧化碳CO | 30 |
| 二氧化碳CO2 | 20 |
| 甲烷CH4 | 100 |

3.2 技术指标

响应灵敏度：      ≤ 0.2%F.S

重现性：          ≤ 0.5%F.S

漂移：            优于±1%F.S/120h

线性偏差：        ≤±1%F.S

滞后时间（T90）：  2s~15s（气体直接通过气室时）

保证误差极限：    ≤±2%F.S

环境温差影响：    ≤±2%F.S（5~40）℃范围内

气压波动影响：    每10³Pa 压差为0.6%F.S

电网电压：       220V±10%      50Hz±1%

3.3 测量值输出

电流信号：（0~10）mA、（0~20）mA、或（4~20）mA恒流、线性输出（允许负载不超过400Ω）

电压输出：（0~10）V（允许负载≥50KΩ/V）

3.4 状态信号接点

接点电负荷：≤48V/0.5A

3.5 基本参数

允许工作环境温度：（5~40）℃

电气接头：        1个CEE电源插座，1个25点信号输出插座

被测气体压力：    最高表压2×104Pa

被测气体流量：    （10~120）L/h（0.2~2）L/min

预热时间：        ≤30min

保险丝：

规格：      250V/1.5A，快熔断型

尺寸：      Φ5×20

数量：      2只

重量：            约14kg

外型尺寸：        见图2

以上数据可能有所改动，本公司保留技术数据的变动权。

4 安装

4.1 供货清单

开箱检查

1 请打开包装箱。

2 请取出箱内填充物。

3 请仔细取出全部部件。

4 请检查供货清单并确定所有备件齐全。

▲ 气体接头用堵头封闭以防止污染，在连接气路前请不要取下这些堵头。如发现备件不足或与清单不符合，请马上与我们联系。

4.2 安全说明〔▲〕

1 如果没有采取特殊的安全保护措施或不符合特定的标准，GXH－510禁止用于爆炸区域或测量爆炸气体。

2 如果您需要打开仪器进行修理时，必须首先切断所有电源。

3 如果调校或修理时需要打开仪器进行带电操作时，请与专业技术人员联系。

4更换保险丝时，只允许换上符合规定的保险丝（设计型号、熔断电流熔断性能）。参见3.5节。

5 如果有明显迹象表明仪器不正常，请立即关闭仪器并与专业技术人员联系。

6 禁止任何液体物质进入仪器壳体或分析气路内，如果有液体物质进入，请马上关闭电源，切断气路，通知专业技术人员进行修理。

7不允许拆下、添加或更换仪器内部的任何部件，除非在专业技术人员指导下进行。

4.3 安装要求

4.3.1 安装尺寸

仪器尺寸（mm）如图2所示，其内含有3张图，分别表示三个安装面。

4.3.2 安装环境

温度：允许工作环境温度（5~40）℃，避免阳光直射，避免流动空气（风）的扰动。

湿度：允许相对湿度在（0~90）%（在20℃时）。

散热：保证壳体外空气流通，但不能有强烈的空气对流存在。

震动：远离机械震动，尤其是低频震动。

倾斜：仪器应水平安装，否则无法测量。

电源：严禁与能发出高频火花的设备，如电焊机、手电钻等使用同一电源，电源插头应采用带有接地线的三脚插头。

图2﹙1﹚ 仪器正面板安装尺寸

图2﹙2﹚ 仪器侧面板安装尺寸

图2﹙3﹚ 仪器后面板安装尺寸

图3 仪器前面板示意图

图4 仪器后面板示意

4.3.3 仪器安装

GXH－510是采用483mm(19”)嵌入式标准机箱，通常安装于483mm(19”)标准机柜内。

▲ 仪器只依靠前面板的固定是不够的，必须要用导轨来支撑仪器的总重。否则壳体会损坏。

4.4 样气连接

4.4.1 气体的预处理

为保证GXH－510的测量精度和使用寿命，进入仪器的气体必须是清洁的、干燥的和无腐蚀性的。

1 取样点

取样点必须具有代表性，这样才能得到真实的气体浓度。

2 除尘与干燥

为保证仪器的使用寿命，气体进入仪器前必须通过精密过滤器进行过滤，应注意以下几点：

a 对于湿度大和露点高于室温的气体通过仪器预处理时会出现冷凝现象，应对过滤器和导管加热。

b 粘稠的组分要采用适当的预处理过滤器来分离，必要时也应加温。

c 加温的取样管应使管口向下，以使积灰和冷凝水能够流出。

d 不加温的取样管应使管口向下倾斜，以使产生的冷凝水直接流入与取样探头相连

的冷凝分离器内。

e 当取样管很长或为负压时，根据现场情况用泵送气。泵的功率和结构依据具体情

况而定。

4.4.2 气路的安装与连接

接到GXH－510的气路应尽可能短，如果气路较长，可采用较大口径的金属管或辅助抽气泵以减少管线过长而产生的时间滞后。

GXH－510后面板有样气入口、样气出口（见图4），此接头可直接接软管，根据不同的气体组分，建议采用ф4（内径）×1mm的聚乙烯、聚四氟乙烯或氟橡胶作为连接软管，图5为仪器内部气路连接图。（注：流量报警器须单独定货）

图5 仪器气路连接

4.5 电源的连接与保护

4.5.1 仪器电源连接

仪器的电源电缆一端为一CEE标准电源插头，另一端为带安全地触点规格为3A/250V的三端电源插头。

▲ 电源的相、中、地线按规定接入电源。

4.5.2  过压保护器的连接及使用说明

1目的

本套保护器之目的是：

- 过压保护

- 三相平衡

- 防雷保护

- 远离仪器安装，可使仪器免于受损。因为当保护器不能承受雷电巨能时，可能

会爆裂。

2安装

MYL2型防雷指示过电压保护器广泛应用于各类电源系统的电压防护，是一种并联型保护器件，可以对线路进行纵横向防护，与L2－FD2型过电压保护器组合使用，进行线路间的“3+1”防护，即可保护线（相）过压，也可防护雷击。接线原理如下图所示。其中A、B、C为三相电源（220VAC），N线为中线（零线），PE为保护地，应接入大地。

过压保护器的连接

4.6 信号线的连接

仪器的测量值输出为（0~10）mA或（0~20）mA恒流输出。[根据您的需要，可改为（2~20）mA或（4~20）mA恒流输出]。仪器的最大负荷为400Ω。

在需要电压输出时必须选择适当的降压电阻接到二次仪表上。

例如：记录仪输出入为1V时，该电压应按下面公式计算出电阻：

R=U/I=1V/0.02A=50Ω

将电阻并接在二次仪表的输入端，并以此电阻的两端接出电压信号，供二次仪表使用。

▲ 如果您不接二次仪表，请务必将信号线短接，以使输出构成回路。否则仪器表头无显示。

▲ 仪器后面板的25点信号输出插座除了有仪器测量值信号输出外，还有两个极限报警和一个流量报警（根据定货要求）无电位控制点，可供用户使用，这三组报警触点，出厂时一般设置为常开接点，报警通常在超过设定极限值时报警。

25点信号输出插座的接线如图6所示。

注 意 如图6所示，在连接两台负载设备的情况下，必须满足下列要求： 1 两台设备应当是相同的电流输入量程，否则应当修改设备输入量程。 2 D型25芯连接器1、14两个输出端连接一台设备，15、2两个输出端连接第二台设备。 1、15为正极（+），14、2为负极（-）。 3 两台设备必须串入电流环路中：第一台设备的负极输出须同第二台设备的正极输入相连 接。 4 两台设备的总匹配阻抗（按上式计算的两个电阻之和）必须满足： ΣR=R1+R2≤400Ω 否则可能导致负载不匹配（负载过重）。

图6  信号输出插座连线

| ◆ 每个开关节点最大电负荷48V/0.5A。 开关节点“报警1”、“报警2”和“流量报警3”可设计成常闭节点。 | ＊ 仅对各个有选择部件的情况 ＊＊外部负载 ――电流输出20mA(0～400) Ω ――电压输出50KΩ/V（最小） |
| --- | --- |

（总负载必须满足：ΣR=R1+R2≤400Ω）

图6  信号输出插座连线

4.7 信号线的隔离连接

如果需要本仪器的信号输出为隔离输出，则需要加装作为可选件的隔离模块，其型号为WS1562，连接方法如下图所示。

WS1562型无源过程电流隔离器（可选）使用说明

外形尺寸

| 尾标 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A B C D S | (0～10) mA (4～20) mA (0～20) mA (0～5) mA | (0～10) mA (4～10) mA (0～20) mA (0～5) mA |
|  | 用户特定规格 |

主要技术参数：

输入阻抗：200Ω＋输出负载电阻

输出负载电阻：(50～500)Ω

精度：0.2％（RL＝250Ω）输入与输出

间的电压损失约为3.5V

温度系数：＜150×10-6/℃

工作温度范围：（0～50）℃

隔离：输入与输出隔离

绝缘电阻：＞100MΩ（500VDC）

绝缘强度：1000VDC/min

该模块的安装位置取决于用户的使用，即可以安装在仪器的后面板上，也可以安装在机架上。

5 启动

5.1 接通电源

5.1.1 电源连接安全说明

在GXH－510安装完毕后，可接通电源。所需电源必须与GXH－510电源电压一致。电源为220V交流电。

▲ 如果供电电压太高，将损坏仪器并且在这种情况下使用仪器是很危险的。

如果供电电压太低，仪器不能正常工作。

供电电源必须是相、中、地三线制，否则仪器不能正常工作。

不得以任何方式断开仪器内外的保护接地线（黄绿线），否则仪器可能带电，导

致触电。只有在仪器正确接地后才能启动仪器。

◆  警告：在连接电源电缆前，请确保仪器上的电源开关关闭。

5.1.2 外接电源保险丝

1在接通GXH－510的一瞬间，仪器会产生远远高于工作电流值的浪涌电流。因此GXH－510外接的电源保险丝应具有缓慢熔断或延时熔断的特性。特别是在几台仪器共用一个外接保险时应特别注意。

2  GXH－510仪器必须安装外部保险

5.2 等待预热时间

通电后，GXH－510前面板的加热灯首先连续发光，当达到恒温控制点（经过约30min），加热灯开始闪烁，此时可进行仪器的零点校准工作。

▲ 注意：调节面版上的电位器时，应避免用力操作。在调节电位器无灵敏度反应时，请勿继续猛拧电位器的调节旋扭，以免损坏电位器。此时请先检查其他的原因，如气路、断线、帖膜等等。请参阅第八章。

5.3 零点校准

把零点气通入GXH－510后面板的气体入口上，并把气体流量调节到0.5L/ min。零点气由带有减压阀的气瓶提供，进入仪器的压力不能过高，一般应小于2×104Pa（关泵）。

在量程大于2%（体积百分比）时，可用新鲜空气作为零点气。在这种情况下空气中的被测组分的含量是可以忽略不计的。如果不能忽略不计的则必须使用高纯氮气（99.999%N2）或惰性气体（如氩气）为零点气体。

通入零点气待仪器稳定后，调节GXH－510面板上的零点电位器，使仪器指示为零（仪器信号的起点值）。

5.4 灵敏度校准

用介于相应量程测量范围（50-80）%的已知浓度的标准气通过GXH－510后面板的气体入口（关泵），待仪器稳定后，通过调节GXH－510前面板上的灵敏度电位器，使仪器的指示与通入的标准气浓度一致。并应同时检查用户为仪器所接的指示仪表，使各控制器和记录器的指示值与仪器的显示一致。如果要使灵敏度变化范围大一些或前面板上灵敏度电位器已不可调节时，可打开仪器上盖板，提高仪器量程灵敏度粗调（K1）一档，可提高灵敏度。灵敏度粗调节第九挡为仪器最好灵敏度。如图7所示。

如果仪器对零点气体和标准气体无显示或无灵敏度时，请您对仪器中的电路板做如下检查：

1 “EL.0”点短接器是否接在上面两针（即测量状态）。

2 板上“RS”三点开关插座的上面两针是否用短接器短接。

3 电路板上“0.6V”测试点的电压对“0V”是否为+0.6V±0.1V。必要时调节分析部件左端的高频部件的可变电容器。参见图7。

4 测量输出信号是否短接。

5 仪器各插座接触是否靠牢。

5.5 加热部件检查

GXH－510的恒温是通过一个120W的加热器进行加热控制。仪器启动完毕，正常工作时，面板上的加热灯一直处于闪烁状态。仪器出于安全考虑还设有过热保护装置。由于温控系统失灵而超过恒温47℃进而达到70℃时，双金属开关断路，使加热丝停止加热，前面板加热灯由正常的闪烁变为常灯或常灭时，用户应立即停机检修或与我们联系。

▲用钢瓶气校准零、终点时，一定要关闭仪器的内置泵（如果使用的话）。

TEMP------调节恒温点                        STR-------调节光源电压电位器

EL.0--------短接器                            RS---------残余电压指示开关

K1----------量程“I”档，灵敏度粗调插座        L1---------量程“I”线性调节电位器

K2----------量程“Ⅱ”档，灵敏度粗调插座       L2---------量程“Ⅱ”线性调节电位器

E1----------量程“I”表头调节电位器（数显）    SW1-------报警“I”调节电位器

E2----------量程“Ⅱ”表头调节电位器（数显）   SW2-------报警“Ⅱ”调节电位器

其中P、F、A、ST均为电路板上插座，M为大插座

▲ 电路板有220VAC！

图7电路板示意图

6 仪器的维护

为了保证GXH－510的正常运转，我们建议您定期对GXH－510进行检修与维护。维护的主要工作是定期检查精密过滤器。当GXH－510前面板过滤器的滤纸变化成灰色时，请及时更换滤纸。

▲ 在一段时间后马达可能会发出比较大的噪音，在这种情况下请不要在马达或轮轴上加润滑油。因为油类物质产生的气体和挥发性物质将腐蚀仪器。请更换马达或马达的零部件。

6.1 每周的维护

检查GXH－510的灵敏度，如果需要请按5.3和5.4重新调节灵敏度。

6.2 每月的维护

1 更换前面板上过滤器的滤纸。

2 检查所有软管连接处，请参阅6.4节。如果怀疑还有渗漏，请检查仪器内部的连接处。

3 检测泵的传送能力，如果必要请参阅6.4节用检漏液检查系统的外罩。

4 检查流量计的流速。

5 检查样品过滤器和样气管线有无积灰和水。

6 检查零点。请参阅5.3节。

7 用标准气体检查仪器的精度。请参阅5.4节。

6.3每年的维护

仪器每年需要进行至少一次维护，除了要进行6.2节的维护外，以下几处也应检查或更换。

1 精密过滤器中的滤纸。

2 样气管线上的过滤器。

3 流量计和样气泵的进出口是否泄露。

4 所有的气体供应管线和内部气路是否出现老化、泄露或管线裂痕。

6.4气体连接管线的检漏

在GXH－510的年检中必须进行管道检漏。在仪器气体出口处接上压力测试管（例如1.5m长的U型水柱管），当压力不超过0.5mbar时，5min内压力下降不超过5mm。

1 仪器总调与功能检查，参见第7章。

2 每隔几个月或仪器出现较大漂移的情况下，应当检查和校正光学单元，如需更换光学单元部件，则必须对仪器进行重新总调。

▲ 对新仪器一般无需做作此项工作。

7 总调与功能检查

▲ 本章内所列全部操作只有经过培训的专业技术人员才可以进行。

7.1 一般说明

除做修理工作外，光学部件（光学单元）—光源、气室、检测器，应该保持为一个整体。为了在装配或修理之后吸收光源部件以及三个光学部件结合处余留的CO2或CO，在这些部件内或部件间接合处安装有吸收剂（吸收CO2的碱石棉或吸收CO的霍加拉特）的干燥杯。拆装吸收容器应放入小型干燥塔中，以使他们不吸收周围空气中的CO、CO2或水蒸气。装配时光源部件和中间空间要用氮气彻底吹洗，然后才能调节光学部件。

  - 总调

仪器的所有调整工作均在分析仪热稳定后进行。调整步骤如下：

1 用万用表检查电路板上+0.6V（对0V接点），如果不对，可调节检测器顶部高频部件的可变电容，使之达到+0.6V±0.1V。

2 将电路板上的“EL.0”短接器接下方的两接点。即接至电气零点。

3 用钟表螺丝刀旋动仪器前面板上的“零点”电位器，使仪器指示为2mA。

4 将电路板上的“EL.0”短接器接上方的两端点，此时仪器处于测量状态，即测量零点。

5 向仪器送入0.5L/min高纯氮气。

6 测量电路板上“F”测试点对0V的交流电压即残余信号，其交流电压不大于0.5VAC。（对于用户在进行此项检查时，也可以将电气板上“RS”短接器插在下方两接点上 即“残余电压指示”，此时仪器输出一般不大于3mA，然后再将“RS”短接器插在上方两接点）。此时仪器输出近似为2mA。

7 旋动仪器前面板上“零点”电位器，使仪器指示准确显示为零。

8 向分析仪通入标准气，调节仪器前面板上“灵敏度”电位器，使仪器指示与标准气体浓度一致。

  - 残余信号的调节

当通入N2仪器指示为2mA时，残余信号应不大于0.5VAC。残余信号在出厂时已调好，一般情况不需要重调。但是在更换检测器、气室、光源、滤光片以及光学系统发生失调时，应对残余信号进行重调。调校步骤如下：

1 向分析仪通入高纯氮气（99.999%N2）。

2打开仪器上盖，将电路板“EL.0”短接器接连“电气”（下方两接点，请参见图7。）

3 仪器前面板上调整零点电位器使仪器输出为2mA。

4 将电路板“EL.0”短接器连接“测量”（上方两接点，请参见图7）。

5 先拧松检测器调节螺钉外的锁紧螺母，再顺时针方向转动检测器上的调节螺钉一直到头。然后再往回转动8圈，使检测器的零位挡板的凸块中心对准气室的隔板。

6 取下光源部件的黑罩子，拧松光源反射体的两个固定螺钉，转动反射体，在仪器指示保持2mA的情况下，使参与信号达到最小值。

7 如果此时残余信号的最小值仍高于0.5VAC时，可顺时针或逆时针旋转检测器上的调节锣杆半圈或一圈（最多不能超过3圈）。转动反射体使残余信号达到最小值，重复上述调节直到最小值低于0.5VAC。

8 调整完成后紧固反射体的两个固定螺丝，罩上黑色外罩，将高纯氮气用橡皮管从外罩留的缝中插入并吹洗约15min后扣紧外罩上的卡箍、锁紧检测器的锁紧螺母及加紧锁。

7.4 相位调节

GXH－510分析仪出厂时已调好相位，您无需重新调节。只有更换了光学部件时才需要重新调节，调节时请与专业技术人员联系。

7.5 线性化

线性曲线是通过把一个适当的信号加到测量信号上而获得。GXH－510的线性化电路由相应量程的电位器调节线性的修正程度，线性在出厂时已调好，您无需重新调节。

7.6 极限报警

GXH－510在每个极限报警点都设置了相应的极限报警调节电位器“SW1”、“SW2”。调节该电位器能够在整个量程范围内设定独立的报警值或极限值。利用短路器（S1、S2），可设置高于或低于极限值时报警，这些报警由前面板上的发光二极管显示，并通过仪器后面板的信号输出插座以常开或常闭（“SW1”“SW2”）开关状态，供您使用。仪器在出厂时根据订货要求已调整好报警值，如果要改动请与专业人员联系。参阅图7。

7.7 流量报警（故障报警）

GXH－510还可以根据您的需要，设置流量报警装置，此装置安装在仪器后半部。它处于恒流控制的空间内。由于NTC电桥线路受环境温度的影响，应在预热以后再进行调节。通过调节设在装置上的电位器，观察仪器前面板上的红色二极管的状态，您可获得流量在（0.8～1.6）L/min点，此状态也可用故障报警器开关“SM”来选择常开或常闭状态，并通过仪器背后的信号输出插座输出到外部，供您使用。仪器在出厂时是根据您的定货要求已调好报警值，如果要改动请与专业技术人员联系。

7.8 时间常数

GXH－510在电器的设计时，根据用户对仪器测量值反应时间的不同要求，设置了积分电路。通过改变电路板上的时间常数开关（T0.9）。可选择3个时间常数2s，5s，15s。仪器在出厂时一般选在第一档上2s。请参阅图7。

8故障检查

8.1表头无显示

| 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- |
| 1 测量值输出短路 | 短路连接测量值输出的导线或焊接一个 最高400Ω的终端电阻。 |
| 2 短接器和残余电压测试短接器位置不当 | 将电路板上短接器“EL.0”和残余电压测试短接器“RS”均接上方。 |
| 3 电源保险丝烧断 | 更换保险丝（中型） |
| 4 无气流 | 检查气路和泵的工作情况。 |
| 5 光源部件或高频部件接触不良 | 打开仪器上盖，检查分析仪器插头和光源插座。 |
| 6. 高频部件电压失调 | 检查电路板0.6V，必要时可调节高频部件上的可变电容，参见图9 |
| 7 其他接插件接触不良 | 检查各接插件是否接触良好、牢靠（注意：有220VAC） |
| 8 马达不转 | 更换马达 |
| 9 标准气有误 | 换气 |

8.2显示不稳定

| 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- |
| 1 机械振动 | 把仪器稳定且直接安装在一面支撑壁上，在可能情况下安装在无振动的地方或加减振器。 |
| 2 光源部件马达失灵 | 更换光源部件。 |
| 3 电源干扰 | 接用一台200W的交流稳压器 |
| 4 测量信号记录曲线上出现反馈脉冲 | 为测量值输出端装屏蔽线，并接入一个电源滤波器。 |
| 5 高频部件或检测室失灵 | 请与专业技术人员联系。 |
| 6 残余信号太大 | 重新调节残余信号，参阅7.3节。 |
| 7 排气管道有堵 | 更换排气管。 |

8.3．显示不正确

| 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- |
| 1 吸入了外部空气 | 检查前面板精密过滤器O型圈及整个气路。 |
| 2 零点和灵敏度失调 | 使用氮气和校准气检查零点和灵敏度。 |
| 3 待测气污染了光学部件 | 略微提起黑罩子用氮气吹洗内部后再卡牢黑罩子。 |
| 4 光学系统失调 | 按照第7章的有关方法调试仪器。 |
| 5 载气组分变化 | 用其他方法或仪器分析气体。 |
| 6 加热指示器指示失灵 | 检查指示灯是否坏；测量加热器两端是否有220VAC电压。 |
| 7 气室不密封 | 用高纯氮气吹洗参比边，如果仪器指示有变化，请更换气室。 |
| 8 加热器指示灯常亮 | 温控电路失控，请马上关闭仪器电源进行修理。 |
| 9 标准气浓度不正确 | 用其他仪器或方法检测标准气。 |
| 10 气体预处理不合适. | 检查被测气体预处理装置是否变化。 |

8.4零点无法调节

| 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- |
| 1 零点电位器调节无响应 | 检查电路上各接插件，接触是否牢靠。 |
| 2 EL.0短接器位置不正确 | 更改短接器的位置。 |

8.5灵敏度无法调节

| 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- |
| 1 标准气浓度不正确 | 分析气体浓度或更换气体。 |
| 2 标准气潮湿 | 干燥气体。 |
| 3 气路不密封 | 检查气路气密性。 |
| 4 高频部件工作电压不正确 | 检查电路板上+0.6V，参见7.2节。 |
| 5 光学系统失调 | 请参照7.2、7.3节调节。 |
| 6 载气组分变化很大 | 分析样气并询问专业技术人员。 |
| 7 气室不密封 | 用高纯氮气吹洗参比边，如果信号变化应更换气室。 |
| 8 光学部件不密封 | 提起光源部分将黑罩子用氮气吹洗，信号如有变化，请更换O型圈或气室。 |
| 9 电磁泵不密封 | 检查气密性。 |

9 关机程序

关闭GXH－510的程序如下：

1把外部样气管路与仪器分离开以防止样气进入仪器内。

2 用干燥的高纯氮气对仪器所有气路吹扫几分钟。

3 然后封住仪器的所有接头。或关闭吹扫气路中的阀。

4 关闭位于仪器前面板上的电源开关，或断开外界配置的电源。

10 存贮与运输

10.1 正确的贮存

1 保护内部气路：当仪器从取样气路上分离取下时，请堵上仪器的所有气路接头（用堵头或胶带）来保护内部气路免受湿气、灰尘和颗粒物的污染。

2 保护电源和信号线接头：断电后小心拆下并密封保护。

3 保护前面板：请保护前面板免受带有尖锐物体的划伤。

4 保护仪器：免受液体，湿气和灰尘的污染，避免搬远过程中的震动。

10.2正确的运输

保护措施：如10.1节所述。

包装：如果GXH－510需要发货，请用内部有填充物的坚固箱子。把分析仪固定在

箱内确保分析仪和箱壁间有足够的空间。

10.3如果仪器需要送回生产厂修理

如果GXH－510需送回生产厂修理，请将下列说明连同仪器一起发回：

1 详细清楚的问题描述。

2 在出现测量错误或不正常现象测量情况下，请附上您发现的典型记录。

3 工作条件和安装地点的简单说明。

4 写清楚您的发送地址、收件人姓名。

5 写清楚您的联系方式。

6 保管好出厂发货的备件，以备将来维修时使用。

上述说明的完整性将确保您在最短的时间内收到您已修好的仪器。

11.特别提示

1  GXH－510禁止在爆炸危险区域内使用。

2 在连接电源电缆前，请确保仪器电源开关处于关闭状态。

3 确保进入仪器的气体干燥、无腐蚀性。

4 液体物质不允许进入壳体或分析仪器气路内，如果进入请马上关闭仪器所有电源，立即将情况告知维修技术人员。

5 您不允许自己拆下、添加或更换分析仪器内的任何部件，除非说明书说明或提出的。

6 如果您还有其他说明书未说明或者说明不清楚的问题，请及时与我们联系。

12.我们的承诺

在您遵守保管和使用规则的条件下，以供应商发货之日起12个月内，产品因生产质量不良而发生损坏或不能正常工作，我们无偿为您更换或修理产品、零部件。

13.我们的联系方式

公司名称：北京市西比仪器有限责任公司

地    址：北京市海淀区温泉苗圃

电    话：010－62469734

传    真：010－62469734－18

邮    编：100095