激光物位监测仪/物位计 Sentinel3000

（一） 仪表的特点： Sentinel 激光物位计是加拿大Optech专业公司的产品，采用远红外线激光脉冲技术，根据光波的传播时间，通过内置的精确定时器，经多组测量检测数据平均处理后，达到高测量精度，具有响应时间快、滞后小、测量数据稳定的优点。仪表配有冷却系统和耐高压视镜（采用宇航技术），能长期适应高温高压等恶劣环境使用；仪表配有激光定位器，通过激光定位器能够准确对准测量目标进行精确测量。 （二）仪表的性能 环境温度：+50 ~ +150℃ 介质温度：0 ~ +2000℃ 最大耐压：10.0MPa 量 程： 液 体：0.2~250M 固 体：0.4~100M 最大测量距离：0.2~1500M（白色表面） 激光特性：波束发射角为0.28度；波长：905纳米 测量特性： 绝对精度： 液 体：≤2 cm；固 体：≤4 cm 工作精度： 液 体：≤5mm；固 体：≤25mm 重复精度： 液 体：≤3mm；固 体：≤4mm 分 辨 率： 1 mm 测量速率：从60秒一个读数到1秒二十个读数，由编程器设置。 模拟输出： 4-20mA.DC；最大负载：1200Ω。 供电电源：24V/1.5A 最大功耗：36W 其他技术特性指标可参见选型手册。 （三） 仪表的使用方法： 1、通过定位光标调整仪表测量位置，使测量光束对准测量点。 2、通过手持编程器在线设置参数或通过RS422接口方式经计算机键盘进行远方编程（内容详见操作手册）。 3、根据环境要求（高温环境下）可采取系统冷却措施。冷却气要求：干燥、洁净的压缩空气或氮气。温度≤12℃；压力：1~1.2kg/cm2；流量：1～1.5m3/h冷却液要求: 流量为1.5～2.0m3/h的冷却软化水或冷却液。 4、把不间断净化气体引入系统（吹扫环），保持仪表窗镜洁净。净化气体要求：压力为5～8kg/cm2的洁净压缩空气或氮气。 监测液体-物位监测仪在化学、石化、药物以及其它领域，需要测量大容器内的液位便于库存控制，涉及到一些低介电常数的天然或精炼的产品： § 液态沥青 § 聚合反应堆容器（高压） § 反应堆容器（真空） § 熔融态玻璃 § 黑色及有色金属、合金 监测固体-物位监测仪 测量矿仓或竖井内固体的位置，如： § 聚苯乙烯、尼龙、聚氯乙稀等芯块 § 滑石粉或石灰粉 § 矿石及放矿溜井里的废石 § 湿或干木屑 跟踪材料装卸设备-物位计 § 卸料车 § 鱼雷罐车 § 犁式给煤机 § 起重机 § 堆料机/取料机 § 装船机