ZDHW-9Ⅲ全自动量热仪

使  用  说  明  书

鹤壁市华通分析仪器有限公司

=======================================

鹤壁市淇山路39号   邮编  458030   TEL：0392-2643677

一.  概述：

智能热量测定仪是采用单片机技术开发研制的多功能热量测定仪器 。具有测试精度高、性能稳定、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点。仪器采用液晶显示器，显示直观，操作简便。配有微型打印机，实验结果一目了然。

该机还有强大的存储能力，记录了最近50次的实验结果，以便查询，极大的方便了操作人员。精心编制的计算程序，提高了计算精度，即使不调内筒水温，也可得到满意的测试结果。

仪器采用了双探头，同时测定内筒和外筒的水温，节省了专门输入外筒温度的时间。控制器与主机完美的结合为一体，美观、实用，节省空间

本机采用三箱结构，外筒单独水箱，解决了因连续做样而使外筒温度持续上升。

内筒采用两个水箱，一个是做完实验后，排出的水进入冷却水箱，另一个水箱是为内筒注水，冷却水箱的水通过连通器进入注水水箱，

此水箱结构，解决了因连续做样，而造成的结果偏差变大。

我们的一贯宗旨是：简便实用，为用户节省每一分开支！

二.  主要技术指标：

测温分辨率 > 0.001℃

温度范围：10--38℃

测定误差 < 0.1%

整机功耗 < 30W

电源电压：220V+10%

三. 符号说明：

E--水当量        k--冷却常数             A--综合常数

m--样品重        Qb--弹筒发热量         Qnet--低位发热量

G--包纸重        Qgr--高位发热量         Qgrd--高位干基发热量          No--编号          Q--苯甲酸热值          C--冷却校正值

Sb--硫含量        Mad--分析基水分        Mar--收到基全水分

Had--氢含量      q1--包纸热 * 包纸重     q2--点火热

t0--初始温度      tn--最高温度             tj--外筒温度

n--升温时间

四.  键盘使用方法：

☆按键动作切勿用力过猛，以免影响使用寿命。

1.  [-/.]键  复合键，处于首位时为“-”，其余为“."

如输入-0.0022   依次按 -、0、.、0、0、2、2，按[有效]即可。

2.  [    ]、[    ]键    输入数据时为移位键。

3.  [设定]键  输入或修改参数：

①按 [    ]、[    ]键将光标移至要修改的参数处；

②输入参数；

③按[有效]键确认。光标移至下一参数处。

时间输入： 如 2003年1月5日 16时8分

输入：  03.01.05  [有效]   ;   16.08  [有效]

设定完成后，按[有效]键返回。（或按[复位]键返回。）

提示1：如果参数无改动，直接按[有效]即可。

4. [点火]  设定点火功率大小（0--9）档，选择相应的数值后按[有效]                    仪器进行点火实验 ，并将该数据保存。（通常设定为5）

5. [复位]   任何情况下按此键，仪器回到开机时的状态

当一个实验完成后，可按此键放水。

6. [标定]   功能键，标定系统的热容量 E

7. [测定]   功能键，测定试样的发热量

8. [计算]   根据弹筒发热量计算高、低位发热量

按[计算]键，显示“煤炭  1.高位   2.低位   生料 3.高位   4.低位”

选择“1”后，输入Qb值，仪器计算并打印出高位和高位干基发热量。

同样选择“4”后，显示器显示最近一次Qb值，仪器计算并打印出低位发热量。

提示2：计算中所使用的参数：Sb, Had, Mad. Mar须事先设定。

Sb：由弹筒洗液测得的煤的含硫量。当全硫含量低于4%时，或发热量大于14.6MJ/kg时，可用全硫或可燃硫代替Sb

Sb的测定：把弹筒洗液煮沸1~2分钟，稍冷后以甲基红（或相应的混合指示剂）为指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定， 计算出Sb(%)

Sb=(c*V/m-α*Qb/60)*1.6

c:氢氧化钠溶液的物质的量浓度，约为：0.1mol/L

v:滴定用去的氢氧化钠溶液体积。mL

五. 操作方法：

接通电源，仪器“嘟嘟”报讯四声，显示内筒，外筒温度、日期和时间；同时放水、外筒搅拌2分钟。除“复位”外，按任意键停止放水和外筒搅拌。或按功能键进入相应程序。

打印机指示灯亮，并打印一条直线。处于待命状态。

（一） 测定

仪器的程序编写和试验过程完全按国标要求。

1. 首先要精确的称取 1-1.1g试样(生料2g左右）， 称准到 0.2mg。并用已知质量和热值的拷贝纸包好并用手压紧，放入燃烧皿中。

包纸热测定：将整张拷贝纸均分100份（约7cm*10cm)，抽取6张，团紧，放入燃烧皿中，按常规方法测定发热量。取三次结果的平均值。

2. 安装点火丝：

取0.3mm粗的点火丝约10cm长，中部绕成螺旋状，安装在遮火罩上的电极间。并注意点火丝不要接触遮火罩，以免形成短路。把已知重量的棉线一端夹紧在点火丝上，另一端搭接在试样上。

☆  棉线选用粗细均匀，不涂蜡的白棉线。

点火热包括: (1)点火丝的热量：(I*V*t*) 约为：14*点火级别

(2)棉线的热量：棉线重*17500（J）

☆  为避免试验中点火失败，可以在试验前试点火一次。方法：将点火丝接在两电极柱上，并放在点火支架上，接上点火电极插头，按[点火]键。点火丝应在4秒内达到暗红。

3.   氧弹中加入10ml蒸馏水，拧紧氧弹盖，放在充氧仪上充氧。充至压力2.8-3.0MPa （ 28-30标准大气压 ）。

氧气99.5%纯度，不含可燃成分，不允许使用电解氧。

内筒加水2500g左右，将氧弹放入内筒，水应淹没氧弹盖的顶面10-20毫米。（注意每次试验时用水量应一致，相差1g以内 ）。

观察氧弹的气密性，氧弹应无气泡漏出。如漏气，应找出原因或更换胶垫，处理好后重新充氧。

把氧弹放在内筒的支架上，盖上顶盖。

4. 按[设定]键 输入E、k、A、Sb、Had、Mar、Mad、点火热、包纸 热数值。（如数据不变，则可跳过该步）

5.  按[测定]键，输入编号、包纸重、样重，选择测定煤炭或生料（按1或2），显示：加水XX秒；按数字键可对加水时间进行修改，按“有效”开始加水。之后进行90秒定容；内筒搅拌器开始搅拌，测试开始。

（按[-/.]、[测定]将打印测试过程参数！）

液晶显示器显示内筒温度和试验时间，5分钟后显示内筒温度 t 0 和外筒温度 t j，并通电点火，仪器“嘟嘟”报讯四声，开始重新记时。如果点火一分钟后，温升小于0.05℃，则点火失败，仪器“嘟嘟”报警10声，显示点火失败试验终止。如半分钟内温度急剧上升，则表明点火成功。当测到最高温升点 t n 时,仪器“嘟嘟”报讯四声，搅拌器停止搅拌，显示并打印出试验结果。放水、外筒搅拌2分钟；按任意键停止放水、搅拌返回待命状态；或按“测试”进行下一次测试。

试样的弹筒发热量:   Qb=[(tn-t0)*E-q1-q2] /m

分析基高位 发热量:   Qgr=Qb*(1-α)-94.1*Sb    (α:0.001--0.0016)

分析基低位发热量:   Qnet=[Qgr-206*Had]*(100-Mar)/(100-Mad)-23*Mar

(  计算公式祥见煤炭测试的国家标准)

（二）标定：

标定前应先输入苯甲酸、点火热数值。如数据不变， 则不 必 输入

1.  称取苯甲酸0.7-1.1g。苯甲酸应研细，在以浓硫酸为干燥剂的干燥皿中放置3天或在60-70℃烘箱中烘3-4小时。冷却后压饼。

2、3与测定步骤相同。

4.  按[标定]键，输入样重，自动加水、定容，标定开始。

（按[-/.]、[标定]将打印标定过程参数！）

液晶显示器显示内筒温度和试验时间，5分钟后记录内筒温度 T0，10分钟后记录内筒温度 t 0，测试外筒温度  t j，通电点火，测试终点温度 tn继续搅拌10分钟记录内筒温度 Tn。“嘟嘟”报讯四声，显示并打印结果。自动放水和外筒搅拌。

按任意键返回待命状态。同样的方法标定5次。

5. 将5次热容量（E）差值小于40J的结果：E, k, A取平均值，输入至仪器中（按[设定]键）。作为系统常数。

如果5次结果中有超出40J的，则再补做1次或两次。若仍不能满足要求，应查明原因重新标定。

系统热容量：E=[Q*m*1.0015+q1+q2]/(tn-t0+C)    (祥见国标）

提示2：点火丝必须接触良好（可用万用表测试），以免点火 失败！

提示3：外筒水搅拌：在试验进行中，按动位于主机后面的按钮。

六.  打印机的使用：

开机后打印机指示灯亮，打印一条直线。“LF”为走纸键；“SEL”为待机键，按下[SEL]键，指示灯灭，打印机处于待机状态，不再打印数据再次按下[SEL]键则恢复正常状态。

1. 参数打印

在测定、标定之前先按一下[-/.]键，打印机除打印结果外，会将试验、计算的相关数据全部打印出来，以便验证。

再次按下[-/.]键，取消参数打印。

2. 装打印纸

将打印机的面板取下，然后手持打印机两端轻轻将打印机拉出，卸下载纸棒装上打印纸，将打印纸一端剪出一角插入入纸口，按走纸键使打印纸露出，装上面板，将打印机推入打印口即可。

3. 更换色带

如果发现打印字迹很淡，可取下打印机面板，更换色带。

七.  查询：

在待命状态下，按[    ]或[    ]键，可查询试验结果记录。

按下[     ]或[     ]键，输入编号，显示器显示出试验结果。接着按 [    ] 或  [   ]键，可向前或向后翻页查询其他试验结果。当翻页超出范围时，仪器提示重新输入编号。

八.  简单故障处理：

1.如果开机后，仪器无显示，不报讯，则可能是电源接触不好或保险管烧坏，可检查电源和保险管是否正常。

2.显示“内筒温度溢出”并报警，应检查位于仪器后部的信号线（六芯）是否接触良好、内筒水温是否超出测量范围。

3.测试过程中，温度数据上下跳动较大，首先检查信号线的连接；也可能是较大的用电设备频繁启动，对仪器造成干扰所至。应采取措施尽量避免和这些设备同相用电。

4.搅拌，点火故障：检查仪器后部的控制线（5芯）连接及电机、点火丝是否完好。

注意：搅拌为220v电压，检查时请注意安全！

5.测试结果偏差较大，应检查：

⑴ 试样及内筒水的称量是否准确；

⑵ 相关参数是否正确；

⑶ 仪器内、外筒水温的测试是否准确；（误差小于0.5℃ ）

⑷ 试样是否完全燃烧，氧弹内应无黑渣。

故障提示：

存储器故障

内筒温度溢出

外筒温度溢出

时钟故障

附图1    主机盖布置图：

搅拌电机      内筒探头

点火电极

附图2    控制线示意图 （控制器插座）

点火控制

搅拌控制

所需其它设备：  ①  0--6MPa氧气减压阀

②  0--5kg机械（或电子）天平