外观图:

结构尺寸

管脚定义：

注意：

1、数字输出：TTL电平，电压信号为0或2.5v，与外部电路连接时请注意电平转换。

下图为接计算机电路：

2、供电：DC3.5V～6V

# Text boxes

红外二氧化碳传感器

通信波特率：9600bps

数据位：8

停止位：1

校验位：无

主要技术参数:

- 测量量程：0～0.5%或0～10%vol

- 工作电压范围：3.5～6VDC

- 工作电流：75～80mA

- 输出电压：0.4V～2VDC

- 分辨率：0～0.5%vol：0.001%；0%～10%vol：10%时0.01%

- 预热时间：30s

- 响应时间T90：<25s

- 零点重复性：±1%FS （20℃）

- 灵敏度重复性：0～5%vol：0.1%；0%～10%vol：2% （20℃）

- 长期零漂：1%/月

- 工作温度：—20℃～55℃

- 数字信号格式：数据位：8；停止位：1；校验位：无

- 标准波特率：9600bps,19200bps,38400bps

- 尺寸：Φ20 x 19mm（引脚除外）

- 输出接口：5pin

- 寿命：>5年

RS232

- Dimension: rack type 19 inch 3U

注：

5 插脚——其中3 个插脚与催化燃烧元件管脚相同，并且提供了类似催化燃烧的线性输出，另外2 个管脚为UART 管脚，可与仪表电路直接通讯，为用户提供了更大的选择空间。

武汉四方光电科技有限公司

电话：13007143440       传真：027-87401159

邮箱：caizi6236@163.com

地址：武汉市洪山区光谷创业街6栋十层。