MC2－TE是一款实用性非常强的现场调试工具，具有电流，电压毫伏，毫安，脉冲，频率，热电隅，热电阻，测量与输出的功能。结构紧凑、体积小巧、适合现场操作使用。作为一款现场校验仪，MC2－TE代表着极高的质量标准。

MC2-TE功能特征
外部压力模块，电流测量（可以外部/内部供电），电压测量，频率测量，脉冲计数，开关测量，内部HART兼容24伏直流回路供电，电流产生（可以外部/内部供电），电压产生，频率产生，脉冲产生，mV测量/模拟，电阻测量/模拟,RTD测量/模拟，TC测量/模拟

☆ MC2一般技术指标（适用于全系列）：
1.一般技术指标
（1）显示屏： 60 mm×60mm；160×160像素，带背景灯LCD显示
（2）重量： 720g-830g
（3）尺寸： 215mm×102mm×49mm(D/W/H)
（4）键盘： 薄膜键盘
（5）电池类型： 可充电NiMH，4000mAh，3.6V DC
（6）充电时间： 5小时
（7）充电电源： 100～240VAC，50～60Hz
（8）电池设置： 13～24小时测量模式，背景灯关；8～12小时模式提供12mA回路电源，背景灯开。
（9）工作温度： -10～50℃(14～122℉)
（10）充电时工作温度： 0～35℃(32～95℉)
（11）存储温度： -20～60℃(-4～140℉)
（12）湿度： 0到80%非冷凝
（13）预热时间： 5分钟预热后达到规定技术指标
（14）最大输入电压： 30V AC，60V DC
（15）安全标准： 73/23/EEC,EN61010-1
（16）EMC: 89/336/EEC,EN61326
（17）保修：标准保修-2年；电池-1年（如果MC2和MC2-IS每年都经过贝美克斯校验实验室的校准，则该产品的保证期可延长至六年）
2.回路电源供电
（1）最大输出电流：最大25mA有短路保护
（2）输出电压：24V±10%
（3）HART兼容时输出电阻：300Ω±20%

☆ 标准配置/附件：
使用手册；校验证书；内置的可充电NIMH电池以及充电器；测试导线和夹子；USB电缆；压力转头-捋G1/8"外螺纹，接头带60°锥面。
☆ 可选配置/附件：
T型压力软管；便携包；外部压力模块连接电缆（选配了外部压力模块时，需要至少一根该电缆）；干电池盒；压力手泵。

☆ 电信号测量
频率测量(0.0027～50,000Hz)
量程           分辨率       1年不确定度
0.0027～0.5Hz    0.000001 Hz     0.01%RDG
0.5～5 Hz       0.00001 Hz      0.01%RDG
5～50 Hz        0.0001 Hz       0.01%RDG
50～500 Hz      0.001 Hz        0.01%RDG
500～5000 Hz     0.01 Hz         0.01%RDG
5000～50000 Hz    0.1 Hz          0.01%RDG
特性            参数
温度系数       在 -10～50℃范围内，技术指标有效
输入阻抗       >1 MΩ
触发电平       -1～14V范围内，1V电压步进，集电极输入开路
最小信号幅度     2Vpp(<10kHz),3Vpp(10～50kHz)
可选单位       Hz,kHz,cph,cpm,1/Hz(s),1/kHz(ms),1/MHz(us)
开关时间       267ms+1signal period

☆ 脉冲计数0-9999999 pulse
特性             参数
量程            0～9999999 pulse
输入阻抗       >1MΩ
触发电平       -1～14V范围内,1V电压步进集,电极输入开路
最小信号幅度   2Vpp(脉冲长度>50us),3Vpp(脉冲长度10-50us)

☆ 开关检测
特点         参数              MC2校验仪
电势零点     测试电压（触发电平）    3V，0.13mA（1V）或24V,35mA(2V)
电平检测     触发电平               在-1-14V范围内1V

输入阻抗                >1 MΩ

☆ 电压测量MC2:-1-60V DC

量程MC2           分辨率        1年不确定度(±)

±0.25V           0.001mV        0.02%RDG+5μs

±(0.25-1)V       0.01mV         0.02%RDG+5μs

1-25V             0.1mV          0.02%RDG+0.25mV

25-60V            1 mV            0.02%RDG+0.25mV

特性                     参数

温度系数         在18-28℃温度范围外:<±0.0015%RDG/℃,在64.4-82.4℉温度范围外:<±0.0008%RDG/℉

输入阻抗          >1MΩ

可选单位          V,mV, μV

显示刷新率        3/秒

☆ mA测量±100Ma

量程            分辨率      1年不确定度（±）

±25mA          0.0001mA    0.02%RDG+1.5μA

±（25-100mA）  0.001mA     0.02%RDG+1.5mA

特征               参数

温度系数          在18-28℃温度范围外:<±0.0015%RDG/℃,在64.4-82.4℉温度范围外:<±0.0008%RDG/℉

输入阻抗           >10MΩ

可选单位           mA，μV

显示刷新率         3/秒

☆ 电信号产生、测量/模拟
mV 测量
mV 测量(T/C -端子) -25-150 mV
量 程         分辨率     1年不确定度
-25-150mV     0.001mV    0.02% RDG + 4 µV
特征            参数
温度系数        < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18-28℃
                < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4-82.4℉
输入阻抗        >10 MΩ
可选单位        V, mV, µV
显示刷新率      3 / 秒

mV 产生
mV 产生(T/C -端子) -25-150 mV
量程           分辨率      1年不确定度
-25-150mV     0.001 mV    0.02% RDG + 4 µV
特征            参数
温度系数       < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18-28℃
               < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4-82.4℉
最大负载电流   5 mA
负载影响       <50 µV/mA
可选单位       V, mV, µV

☆ 电压产生
电压产生 -3-12 V
量程         分辨率     1年不确定度
±0.25V      0.01 mV    0.02% RDG + 0.1 mV
-3～-0.25V   0.1 mV     0.02% RDG + 0.1 mV
0.25-12V     0.1 mV     0.02% RDG + 0.1 mV
特征               参数
温度系数        < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18 ~ 28℃
                < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉
最大负载电流     5 mA
负载影响         <50 µV/mA
可选单位         V, mV, µV

☆ mA 产生
mA 产生 (源/接收) 0-25 mA
量程         分辨率       1年不确定度
0-25mA       0.0001 mA    0.02% RDG + 1.5 µV
特征                   参数
温度系数             < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18-28℃
                     < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4-82.4℉
最大负载阻抗(源)     800Ω(0-20 mA), 640Ω(20-25 mA)
最大回路电压(接收)   60 V
可选单位             mA, µA
电阻测量
电阻测量 0-4000 Ω
量程           分辨率    1年不确定度
0-250Ω        1mΩ       4-线制：0.02% RDG + 3.5mΩ
250-2650Ω     10mΩ      3-线制：0.02% RDG + 13.5mΩ
2650-4000      100mΩ
特征            参数
温度系数        < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18-28℃
                < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4-82.4℉
测量电流        Pulsed, bi-directional 1mA (0..500Ω), 0.2mA (>500Ω).
可选单位        ohm, kohm
显示刷新率      3 / 秒

☆ 电阻模拟
电阻模拟 0-4000Ω
量程        分辨率    1年不确定度
0-400Ω     10mΩ     0.04% RDG 或 30mΩ（取大值）
400-4000Ω  100mΩ    0.04% RDG 或 30mΩ（取大值）
特征                 参数
温度系数           < ±0.0015% RDG / ℃ outside of 18 ~ 28℃
                   < ±0.0008% RDG / ℉ outside of 64.4 ~ 82.4℉
最大激励电流       5 mA (0-650Ω)
                   Iexc × Rsim < 3.25V(650-4000Ω)
设置时间(脉冲电流) 1 ms
可选单位           Ω, kΩ

☆ 频率产生
频率产生 0.0005-10 000 Hz
量程            分辨率          1年不确定度
0.0005-0.5Hz    0.000001 Hz     0.01% RDG
0.5-5Hz         0.00001 Hz      0.01% RDG
5-50Hz          0.0001 Hz       0.01% RDG
50-500Hz        0.001 Hz        0.01% RDG
500-5000Hz      0.01 Hz         0.01% RDG
5000-10000Hz    0.1 Hz          0.01% RDG
特征                          参数
温度系数                   参数温度范围：-10 ~ 50℃ (14 ~ 122℉)
最大负载电流               5 mA
输出振幅（正向方波）       0-12Vpp±(0.2V+5%)
输出振幅（对称方波）       0-6Vpp±(0.2V+5%)

脉冲频率                   0.0005-10000Hz
占空比                     1-99%(0.0009-500Hz),high /low time: min 25µs,max1165 s
可选单位                   Hz,kHz,cph,1/Hz(s),1/kHz(ms),1/MH (µs)
跃变响应时间               <0.28 µs
　
☆ 脉冲产生
脉冲产生0-9999999pulses
特征                        参数
量程                       0-9999999 pulses
分辨率                     1 pulses
最大负载电流                5 mA
输出振幅（正向方波）        0-12Vpp±(0.2V+5%)
输出振幅（对称方波）        0-6Vpp ±(0.2 V + 5%)
脉冲频率                    0.0005-10 000 Hz
占空比                      1-99%(0.0009-500Hz),high/low time: min25µs, max1165s

☆ 温度测量和模拟
热电偶RTD测量和模拟
传感器类型    量程(℃)      分辨率   测量的1年不确定度    模拟的一年不确定度

Pt50-1000    -200-200℃     0.01℃       0.1℃                  0.15℃

200-600℃      0.01℃       0.2℃                  0.25℃

600-850℃      0.01℃       0.3℃                  0.35℃

Ni 100       -60-180℃      0.01℃       0.1℃                  0.15℃

Ni 120       -80-260℃      0.01℃       0.1℃                  0.15℃

Cu10         -200-260℃     0.01℃       0.2℃                  0.8℃

特征               测量                         模拟

温度系数      在18-28℃温度范围外：          在18-28℃温度范围外：

<±0.015%电阻值/℃              <±0.015%电阻值/℃

在64.4-82.4℉温度范围外：      在64.4-82.4℉温度范围外：

<±0.0008%电阻值/℉             <±0.0008%电阻值/℉

测量电流   Pulsed，1mA(0-550Ω),0.2mA（>500Ω）

最大激励电流                            5mA(0-650Ω)lexc×Rsim<3.25(650-4000Ω)

可选单位      ℃，℉ ，K                  ℃，℉ ，K

显示屏刷新率    3/秒                
　
☆ 标准RTD传感器类型
Pt50(385)   Pt400(385)  Pt100(3926)  Pt100（3923） Cu10(1427)
Pt100(385)  Pt500(385)  Pt100 (391)  Ni100(618)

Pt200(385)  Pt1000(385) Pt100 (375)  Ni120(672)

☆ 热电偶的测量和模拟

标准热电偶类型   量程(℃)       量程(℃)               1年不确定度

B            0～1820        0～200

200～400                  2.0℃

400～1820                 1.0℃

R            -50～1768      -50～0                    1.0℃

0～100                    0.8℃

100～1768                 0.6℃

S            -50～1768      -50～0                    1.0℃

0～1768                   0.7℃

E            -270～1000     -270～-200

-200～1000                0.25℃

J            -210～1200     -210～1200                0.3℃

K            -270～1372     -270～-200

-200～1000                 0.3℃

1000～1372                 0.4℃

N            -270～1300     -270～-200

-200～1300                 0.4℃

T            -270～400      -270～-200

-200～-100                0.3℃

-100～400                  0.2℃

U            -200～600      -200～-100                0.3℃

-100～600                  0.2℃

L            -200～900      -200～900                 0.25℃

C            0～2315        0～1000                    0.4℃

1000～2000                 0.8℃

2000～2315                 1.2℃

G            0～2315         0～100

100～2315                   1.0℃

D            0～2315         0～1000                     0.4℃

1000～2000                  0.8℃

2000～2315                  1.2℃

特征              Meassurement              Simulation

分辨率              0.01℃                   0.01℃

温度系数        在18-28℃温度范围外：       在18-28℃温度范围外：

<0.0015%热电势/℃           <0.0015%热电势/℃

在64.4-82.4℉温度范围外：   在64.4-82.4℉温度范围外：

<0.0008%℉热电势/℉          <0.0008%℉热电势/℉

输入阻抗        >10MΩ                           -

可选单位        ℃，℉，K                     ℃，℉，K

显示更新速率    3/秒                               -

最大负载电流      -                              5mA

负载影响          -                              <5µV/mA