真空检测仪  货号： wi41589

一、 概述本仪器由高压变压器和高频振荡发射器组成，利用高频电火花检测玻璃真空器件和玻璃系统的真空程度，适用于各种灯泡、电子管、阴极射线管、气体激光管、太阳能集热管、疫苗安瓶、药用安瓶等生产过程的检验，亦能检测玻璃真空系统中漏气点。

二、 主要性能1.火花束长度：15-30mm 2.工作时间：连续使用8小时 3.适用电源：~220V，±10%4.电源频率：50±3HZ 5.耗电功率：不大于70W 6.检测范围：200~10-3托

三、 工作原理 本产品利用高压变压器将220V交流电压升高到2500V或3000V，使发射器两电极间发生火花放电，产生高频电流，并将高频电流馈送至串联的谐振电路中，再经高频变压器升压至180~210KV，最后在尖端电极上放射出强力火花。

四、使用方法使用前，先将检测头红色双线插插到变压器的高压输出插孔内。然后将黑色插头插入控制输出插孔内，然后接通电源按动手检按钮。在高频发射器弹簧电极上应有强烈火花跃出，并发出咝咝声即可使用，在检测玻璃仪器或灯泡时，玻璃器件内部的游离残余气体就发生电离现象，并由于气体性质不同而产生不同颜色的辉光，从辉光的强度和色彩来确定真空程度。若用本产品来检测玻璃仪器漏气点时，将弹簧电极在玻璃面上来回移动，与电极接触之处就有极亮白点发现，并有极大电纹发出，此白点处就是漏气点。

五、注意事项

1.使用时金属物件不得接近高频振荡发射器的圆锥形部分，否则有强烈火花电弧跃出，会将高频升压器线圈和外壳烧坏。

2.在测试玻璃器件时，必须来回移动，勿使停留时间超过五秒钟以上，以免火花将玻璃击穿。

3.使用时一般情况将变压器铁壳上的电压变换开关按在2500V挡，已足够正常使用，变压器可连续使用8小时。如在试电电压低于200V时，或被测玻璃器件玻璃壁较厚，可将电压变换开关按在3000V挡，使输出电压上升，火花相应增长。

4.遇有故障时，必须切断电源、待电容放电后，才能检查，更不能在高压下带电检修，以保障生命安全。

5.火花放电的两对电极的极间距离能改变高频电火花的长度，但在出厂时已调整好，不宜随便调整。如果需要调节火花大小时，先松开调节螺丝上的紧固螺帽，然后调节螺丝至火花束正常（两边间距一致），最后拧紧紧固螺帽（需专业人员带电调试）。

6.发射头在长时间使用时,两对电极会产生过高温度,需冷却后使用。产品重量：3.5公斤只要是玻璃真空的都能检测