在水质检测领域，尤其是应对突发事件时，常规的分析手段需要复杂昂贵的仪器，检测时间长，分析项目单一，不能为突发事件提供快速、准确、可靠的分析报告。美国UniBest优佰达集团公司为您提供了快速检测水质状况的毒性分析仪，您可以快速评估水质安全综合毒性，仅需几步简单操作就可给出科学、可行的分析报告。 

Safelight Plus是一台便携式发光检测仪，结合了美国UniBest优佰达集团公司多年化学发光仪器生产经验。适合几乎所有的辉光式生物发光、化学发光试验，在环境应急监测、疾控中心、自来水公司、安装等领域得到广泛应用，并且得到高灵敏度的检测结果；可根据实验要求选择多种形式的试管规格；便携式设计既可通过外部电源也可通过内置充电电池工作，并且都可得到稳定的可信赖的结果。数据通过屏幕显示并在闪存中存储，可随时向电脑中转存。 

原 理 

Safelight Plus毒性分析仪是一种基于生物传感技术的毒性检测系统，根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。该仪器使用发光细菌冻干试剂，当这些细菌处于有毒的环境中时，它们发出的光受到抑制，根据其光强度变化即可快速准确地测试出样品的毒性，可直接检测近万种潜在的毒物质。 

主要特点 

l 检测时间：默认5秒（0.2-100秒可调） 

l 可检测到的毒性物种类：近万种 

l Safelight Plus可用于急性综合毒性的快速检测 

l 采用符合BS ISO11348-3：2008（2008-12-31）标准规定的海洋发光菌；该海洋发光菌同样符合国家标准GB15441-1995对于阳性质控HgCl2的检测要求，也可配套青海弧菌 

l 设备可以检测微生物总量，最低检测限：2cfu/ml 

l 工作温度：至少包括5-40℃ 

l 重量及尺寸：重量1.5公斤，最长边仅260毫米，便于携带 

l 主供电：220V市电，野外供电：可充电电池，可提供车载供电 

l 便携式平均实验误差≤5%，最大误差≤10% 

l 设备能够检测不同毒性物的混合作用效果，特别是一些重金属和有机物混合后的综合毒性效果 

测量步骤 

第一步：将冻干菌制成悬浮液 

第二步：采集并加入水样 

第三步：加入浓缩检测缓冲液 

第四步：加入发光菌悬浮液 

第五步：进行测试 




产品特点 

l 使用国际先进的生物技术，利用发光细菌对有毒物质的特定发光反应进行检测 

l 一机两用，可便携或实验室使用 

l 灵敏度高，可检测低于ppb级的毒性物含量 

l 准确度好、操作简便、费用低廉 

l 速度快，1-5分钟即可得出检测结果 

l 反应温度为5-40℃，方便各种场合使用 

l 仪器具备色度、水浮微生物和悬浮固体浊度的自动补偿功能 

l 与PC连接；可实时检测并传输检测结果，历史数据下载等 

l 客户自行制备的细菌悬浮液可在普通冰箱中存放长达7-10天 

l 检测范围宽，可检测包括汞、镉、铬、铅、铜、镍等重金属离子；有机磷、有机氯、菊酯类农药、PCDs、氰化物、二恶英、持久性有机污染物等；亦可检测肉毒杆菌霉素、氯仿、洗涤剂、柴油、荧蒽等众多有机和无机有毒物质 

技术指标 

l 操作方式：便携或实验室使用 

l 检测器：超高速单光子计数光电倍增管 

l 波长范围：380～630nm 

l 测量范围：0-180000000光子 

l 光子计数最高频率：每秒内60000光子 

l 数据存储量：2000组，可增至10000组 

l 灵敏度：1amolATP(1amol=10-18mol) 

l 试管规格：直径12或15mm，高55~65mm 

l 电池：可充电电池，2000mah 

l 显示屏：LED,128×64像素 

l 尺寸：208*105*93(W×D×H) 

l 接口：RS232 

l 重量：近1.5kg 

l 相对湿度：20~85%R.H.,无冷凝 

l 检测时间：默认5秒(0.2-100秒可调) 

l 适宜操作温度：5-40℃ 






应用领域 

适用于自来水公司、环境监测站、疾控中心、食品医药科研机构等单位。无论您是在检测现场，还是实验室，该仪器均可方便使用，并可保存测量数据以便您日后的工作 

Safelight Plus对常见有毒污染物的检测灵敏度

| 有毒物质 | lC50 （mg/l） | LdL(mg/1) |
| --- | --- | --- |
| Hg | 0.04 | 0.005 |
| Cd | 0.07 | 0.024 |
| Pb | 0.1 | 0.04 |
| Se | 1.2 | 0.3 |
| Cu | 0.11 | 0.01 |
| Cr(VI) | 0.1 | 0.03 |
| 2,4,5-T | 0.05 | 0.01 |
| 2,4一二硝基酚 | 0.1 | 0.05 |
| DDT | 0.07 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.45 | 0.1 |
| 2，4，-D | 0.05 | 0.01 |
| 对硫磷 | 0.1 | 0.03 |

u lC50半抑制浓度，既有毒物质产生50%光损失时的浓度，lnhibition Concentration 

u LDL最低检出限，Lowest Detection Limit