XGP光泽度仪

品牌：XGP(信光合资)

简介：镜向20°、60°、85°
用途：用于油漆、油墨、塑料、大理石等表面光泽度测量。

试验技术特征：光源经透镜使成平行或稍微会聚的光束射向试板漆膜表面，反射光经接受透镜会聚，经现场光栏被光电池吸收。

一、概述： 
　　产品有20°、45°、60°、75°、85°五种角度组成的单角度、双角度、三角度多种规格，依据有关国家标准和国际标准设计制造。规格、标准、适用范围如下：

| 规格 | 对 应 标 准 |  | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国际 | 国内 |  |
| 20° | ISO2813 | GB9754 | 油漆、油墨、涂料 |
| 60° | ISO5737 | GB7706 | 印刷 |
| 85° | ASTMD523 | GB8807 | 塑料 |
| 20°－60° |  |  |  |
| 20°－85° |  |  |  |
| 60°－85° |  |  |  |
| 20°－60°－85° |  |  |  |

二、仪器特点： 
（1）不需预热、不需调零、即开即测。便携式轻巧便携即开即测。 
（2）进口光源光涛命10万小时以上，不需要更换。 
（3）便携式电源为优质镍氢充电电池，充电12小时，可连续工作80小时以上，寿命达三年以上。 
（4）标准版采用人工石英晶体，永不变数，据有高精度的量值传递能力。 
（5）接收器为经视觉函数修正的蓝硅光电池，据有彩色补偿、滤除红外辐射及提高信噪比的功能。 
（6）光路系统机体采用整体铝合金，用数控机床一次精密加工完成，确保光路高精度，角度误差不大于0.03°。 
三、主要技术指标： 
精度等级：1级 （JJG696） 
测量范围：0-199.9Gs 
分度值：0.1Gs 
稳定度：小于正负0.4Gs/30分钟 
零点误差：自动校零，无零点飘移 
示值误差：小于正负1.0Gs 
四、使用方法： 
（1）开机 
打开仪器电源开关，显示器即有读数显示。 
（2）角度选择： 
多角度仪器先按下所需角度的按键，对应的指示灯即亮。 
（3）定标： 
将仪器放在黑色高光泽标准板上，使仪器的中心标记与标准板的中心标记（缺口）对正，转动调节旋钮，使显示器的读数与标准板该角度的标称值相同。 
（4）校验： 
将定标后的仪器放在低光泽标准板（白色陶瓷板）上，并使二者中心标记（缺口）对正，此时，显示器的读数应与陶瓷板该角度的标称值相同或相差不大于1.0光泽单位。（校验工作可以不定期的进行。） 
（5）样品测量： 
将标定好的仪器放在被测样品上，显示其读数即为该样品的光泽度值。如需求样品的平均光泽度值，可进行多点测量后，求取平均值。 
（6）充电： 
当便携式仪器显示器出现“LOBAT”字样时，显示数字出现跳动、下降，说明电池电能即将用尽，用户不能继续使用，必须及时充电，将充电器插入侧面标有DC9V标记的孔内，另一端接通220V交流电源，仪器开关处于关的位置，仪器处于充电状态，充电显示发光管亮，一般充电12小时左右即可充满。 
五、注意事项： 
（1）仪器的维护： 
本仪器为精密光学仪器，应保持干燥清洁，使用和存放环境应无腐蚀性气体。仪器底部需保持干净平整，镜头如有灰尘用吹球或干净的布清洁。 
（2）标准板： 
必须保持干净，切勿用手触摸。如落有灰尘可用吹球吹净，如有污垢可用干净的布或镜头纸沾少量乙醇、乙醚混合液（5:1），或乙醇（化学纯）轻轻擦拭。 
（3）被测样品： 
必须平整，大于仪器底部窗口。 
（4）电池维护： 
便携式内装4节5号镍氢充电电池，是经过实验匹配好的，其容量大、寿命长、耐过充、耐过放正常情况可使用3年以上。长期不使用的情况下也应每3个月充一次电，否则电池易损坏。