厂家直销在线盐浓度计/在线盐测定仪

货号： wi67036

- 概 述 WI19469在线浓度仪是根据电磁感应原理设计的一种新型无接触式连续在线监测仪，由于仪表的传感器检测元件不与被测介质直接接触，且没有极化效应，故该仪表可广泛应用于火力发电厂、印染、化工、冶金、环保等工业液流中，连续在线测量硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、烧碱及盐等强腐蚀性介质浓度，拥有一般电极式仪表无可比拟的优点。仪表通过直接测量被测介质电导率，而间接测量被测介质浓度，其适用条件为:

1. 被测介质为单组分体系。（或含其它介质为弱电解质）

2.被测介质浓度范围在电导率——浓度曲线单值区，电导率下限大于1×10-4Scm-1. 仪器主要特点

• 仪器采用大屏幕液晶显示器，中文菜单引导操作，同屏显示被测介质的浓度和温度

• 仪器具备多点标定功能，采取最小二乘法处理，在大范围测量时确保测量精度

• 传感器敏感元件采用特殊合金磁性材料制作，提高了仪器的灵敏度和稳定性

• 采用电磁感应原理测量溶液中的电导率，无极化效应，测量精确，维护方便

• 既可测量各种酸、碱、盐溶液浓度，又可测量溶液的电导率，测量对象可通过菜单选择

• 仪器内部的单片机，自动根据介质温度对溶液浓度或电导率的测量作精确的温度补偿

• 具有4~20mA隔离标准信号输出，其对应的浓度或电导率输出上限和输出下限值可任意设定

• 具有RS-485输出接口，可实现数字化输出

• 具有电导率或浓度的上、下限报警功能

• 具有断电数据保护功能，即使非正常停电，仪器内部储存的参数仍有效，重新开机后无需校准即进入测量状态

• 历史数据查询功能：仪表每隔5分钟自动存储一次测量数据，可连续存储一个月的测量数据，在“查询数据”状态下可查寻到特定点、特定时间里溶液浓度或电导率值；在“查询曲线”状态下可得到从总体上反映被测溶液浓度或电导率的变化趋势和过程的历史曲线，有利于发现和解决存在的问题。

• 硬件测试功能：通过该功能可以测试上、下限报警继电器的动作是否正常。4－20mA隔离电流输出信号是否正确，并且通过设置电流输出，可实现手动电流源功能，方便检测记录仪和自动控制装置

• 背光功能：可在光线昏暗或彻底没有光亮的环境下使用

• 程序具有防止飞死功能：确保仪器不会死机。

• 电子单元机箱防护等级为IP65，可防止水的喷淋及灰尘的侵入

• 仪器配套发送器为：WI19469电磁式传感器 1. 测量范围：盐酸 0-15% 25-40% 硫酸 0-25% 35-80% 95-99% 硝酸 0-25% 35-50% 氢氧化钠 0-10% 25-40% 盐水 2.5-3.4% 27-30% 氢氟酸 0-30% 备注：如需测量上述浓度范围以外的介质，需加配自动取样稀释装置,每次一种

b) 电导率： 0~50； 0~200； 0~500； 0~1000； 0~2000 （mS/cm）

c) 温度： 0~60℃

1. 仪器精度：2.0级(满量程的±1%)

2. 温度补偿范围：0~60℃

3. 温度系数补偿范围：（0~9.99）%/℃（可调）

4. 测量探头最高使用温度：80℃

5. 测量探头最高使用压力：0.5×106Pa

6. 水样进、出口连接：φ6mm（内径）×φ8mm（外径）

7. 重量：约2kg

8. 传感器与二次仪表之间电缆线一般为 10米，特殊用户可适当加长

9. 传感器安装方式可分为：流通式、沉入式、管道式三种。

具体安装方法见本说明书第四部分：

10. 二次仪表外形尺寸为： 210（长）×185（宽）×120（深）mm(可按客户要求定做)； 11. 安装方式：流通式、浸入式、管道式三种安装方式 12. 仪器工作条件 a) 环境温度：0~50℃ b) 相对湿度：≤90% c) 工作电源：电压AC220V±22V；频率50V±0.5Hz d) 工作环境无腐蚀性气体存在 e) 工作环境除地磁场无其它干扰磁场 f) 工作环境应无振动干扰