BH1308型低本底气溶胶样品测量仪

用途与特点

BH1308型低本底气溶胶样品测量仪系2003年推出的最新产品。该机由探测装置、低本底气溶胶样品测量插件、高压电源、低压电源、面板式串型打印机、NIM机箱和机柜等组成。测量插件配有打印机输出口和RS422串行接口。采用最新设计的16位单片机和液晶显示器，可以用假符合法和衰变法测量现场人工α、β气溶胶粒子的总浓度。造型美观，操作方便。

本系统可用于核燃料生产厂或含有人工α、β气溶胶粒子的现场。仪器可以用假符合法和衰变法测量气溶胶样品的人工α、β气溶胶粒子的总浓度。

本仪器的设计符合GB11682-89低本底α测量仪和EJ/T785-93低本底β测量仪国家标准的规定。

功能

（1）仪器可以用假符合法和衰变法测量气溶胶样品的人工α、β气溶胶粒子的总浓度。样品采样30分钟后测量，仪器用假符合法自动对天然氡、钍子体α、β进行补偿，直接给出人工α、β气溶胶粒子的总浓度（单位：Bq/m3）。样品采样4天后，用户可以用衰变法测量气溶胶样品的人工α、β气溶胶粒子的总浓度（单位：Bq/m3）。

（2）人工输入样品参数功能。可输入采样时间（年、月、日、时、分）；样品取样体积，单位：m3：样品编号：字母、数字共15位；K值；样品和本底测量总时间。样品测量日期（年、月、日、时、分）由仪器自动记录。

（3）参数设置功能：可设置滤布过滤效率：滤布自吸收系数、系统时钟、标准源强度（α、β）等参数。

（4）仪器用液晶显示，可显示样品测量结果、日历时钟、样品编号及探测效率。

（5）仪器具有数据存储和显示输出功能。仪器程序、参数及所测数据在掉电情况下不丢失，可存储不少于100个样品的数据。

（6）仪器配有RS422串行接口、打印机输出口。仪表与计算机之间的通讯采用全双工，四线制。与计算机之间通讯为查询方式。

（7）仪器具有打印功能。可打印样品测量结果，包括：测量方法（假符合法或衰变法）、采样时间（年、月、日、时、分）、样品测量时间（年、月、日、时、分）、样品取样体积（m3）、样品编号（如K-A0123-1/A0127-1）字母、数字共17位（前2位固定）、仪器本底（α、β）、探测效率（%）、K值（α、β）、人工α、β气溶胶粒子的总活度（Bq/m3）。

（8）本仪器具有自检功能。

（9）样品直径φ65mm，样品活性区有效直径为φ50mm，样品托盘内径φ65mm，样品压环内径不小于φ50mm。主探测器闪烁体直径为φ52mm。探测器表面易擦冼去污。如有沾污，可以用无水乙醇棉球洗，不能用水洗。

（10）仪器可设置K值，并调节对应的符合分辨时间τ，用于假符合法的测量。

主要技术性能

（1）仪器对于90Sr-90Yβ源（活性区φ20mm）的2π探测效率比≥50%时，本底≤0.15cm-2min-1。

（2）仪器对于239Puα源（活性区Φ30mm）的2π探测效率比≥80%时，本底≤0.005 cm-2min-1。

（3）α、β交叉性能：α进入β道的计数比＜3%（对239Pu），β进入α道的计数比＜0.5%（对于90Sr-90Y）。

（4）长期稳定性

效率稳定性：仪器通电24小时，探测器效率变化小于10%；

本底稳定性：仪器通电24小时，本底计数率变化应在（Nb±3σ）的范围内，其中Nb 为本底平均计数率，σ为本底计数率的标准偏差。

使用环境

本仪器由50Hz、交流220V±10%工业电网供电，可在温度为+5℃～35℃，相对湿度不大于85%（30℃），外γ场：＜5μGy/h环境条件下正常工作。

仪器配套

1、311-625机柜（有轮子）　　　　　　　　　　　　　　　　1台

2、FH0001A　NIM机箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　1台

3、铅室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1套

4、主探头（含光电倍增管CR120一只）　　　　　　　　　　　1套

5、反符合探头（含光电倍增管CR119一只）　　　　　　　　　1套

6、ST-1221φ52（主探头、双晶体）　　　　　　　　　　　　　1块

7、ST-401/200×30（反符合探头）　　　　　　　　　　　　　　1块

8、内径φ65mm样品盘（备用1个）　　　　　　　　　　　　　2个

9、内径≥φ50mm样品压环（备用1个）　　　　　　　　　　　2个

10、低本底气溶胶样品测量插件　　　　　　　　　　　　　　　1台

11、高压电源　　　　　　　　　　1台

12、低压电源　　　　　　　　　　1台

13、抗干扰电源　　　　　　　　　1台

14、面板式串型打印机　　　　　　1台

15、90Sr-90Yβ源（活性区φ20mm）

（源强103表面粒子数.min-1）　1块

16、239Puα源（活性区Φ30mm）

（源强103表面粒子数.min-1）　1块

17、电缆（高、低压，信号）　　　　1套