奇拓牌QT系列超声波清洗器使用时注意事项

●安全

1.清洗器应在良好的情况下工作，不应在潮湿，高热等场所使用，并要有良好的接地系统。

2.请使用温和的水溶性清洗液，禁止将挥发性，腐蚀性强和易燃易爆的液体作为清洗液。

3.本仪器属于精密电子产品，请轻拿轻放。移动仪器时要拖住底部，不要直接用手抠住水槽，不然，时间久了，水槽和箱体之间会脱离。如果是这个原因造成的仪器损坏，不在保修范围

4.请加入清洗液后再开机工作，无水开机会导致仪器损坏。

●清洗

1. 各种型号的超声波清洗器在使用前，都必须将清洗液按要求加入清洗水槽内，一般水深应为水槽深度的1/2~1/3。

2.本产品功率强劲，一般清洗几分钟即可，长时间工作会使清洗槽和清洗液温度逐渐升高，但不影响清洗效果。（当清洗液温度超过70℃时，请关机冷却后再用。如果是生产线上使用,建议开机工作1-2小时后,要关机10到20分钟.

然后在开机工作,如此反复,这样机器可延长使用寿命.

3.清洗物（含间接清洗的容器）应放在托架上，不要直接放在槽底，以免降低清洗效果，缩短仪器使用寿命。

4.对于有特殊要求的清洗物（如必须使用腐蚀或挥发性较强的清洗液）可采用间接清洗的方法。其效果与直接清洗相同（间接清洗，首先在清洗槽内加水，在将所需清洗液倒入适宜的容器内，并放入清洗物，然后将装有清洗液和清洗物的容器浸入清洗槽内水中即可开机工作。

5.请小心清洗翡翠，珍珠，猫眼石，珊瑚，绿松石等这类有自然裂纹的物品，建议清洗时将超声波功率调到适宜。

6.经常更换清洗液，以保证清洗效果。

7.用毕将仪器清理干净，以便下次使用。

注:如果不按照以上注意事项使用而造成的机器损坏,本厂家不实行三包.谢谢合作.

天津市瑞普电子仪器公司