远红外快速节能干燥箱货号： wi26914

远红外快速节能干燥箱采用国家经委重点推广的远红外加热新技术,远红外元件被加热后能幅射2~15微米以上远外线,当它被加热物吸收时可直接转变为热能,从而获得快速干燥之效果、达到缩短生产周期，节约能源、提高产品质量等目的。使用方便、效果显著、它广泛取代101型或202型等传统电热干燥箱。近几年，已被逐步推广，是一种理想的有广阔前景的干燥设备。适用于工农业、医疗卫生、大专院校和科研部门的车间或实验室。

结构：干燥箱由角钢、簿钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室底部，一组加热器单独一个开关管理电源通断。干燥箱采用K型传感器做感温元件 温度调节仪进行测温和自动控温。

使用与注意：

1、将本干燥箱安放在无腐蚀性气体的干燥室内水平处。

2、电源输入端应装置专用的前级通断开关、并接妥良好地线、以策安全。

3、检查电源电压，电源接线无误后，才可通电使用。

4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤（80—100℃）二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄增强绝经受性能和延长瓷伯寿命。

5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路层的测温孔中插入工作室内，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。

6、本干燥箱烘烤效果较好，初次使用时、应请勤加以观察，避免过热烘坏工伯造成损失。

7、使用时如感到热惯性稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率防止惯性过大造成超温。

8、取出烘烤物件，请勿撞击伸入工作室内的控温器部分，防止损坏控温器导致失灵。

9、如遇故障，请专业电工检修。

10、出厂时工作室搁板两块说明书合格证各一份。

11、本烘箱切忌烘烤易爆、易燃及按性物品，以防爆炸。 型号 电压（V） 功率KW 工作温度范围℃ 控温灵敏度℃ 电机功率W 尺寸MM：450*550*550