上海菁华科技仪器有限公司

UV1800/UV1800PC系列紫外可见分光光度计产品性能介绍

一、特点

1、比例双光束的光路结构，高性能全息闪耀光栅的配置，提高了仪器的测试精度和稳定性。

# 2、全自动操作系统及微机处理功能，使仪器具备了自动调“0”、“100%”及八联池样品架的自动设置。

# 3、进口高性能长寿命氘灯及钨灯的采用，满足了仪器对高品质光源能量的需求，并且方便了更换且更换后无须通常的光路调整

# 4、独创的5.6英寸彩色平板电脑、触摸式操控、windows操作系统的应用，极大的方便了使用，可清晰直观的显示各种数据、图谱和当令测试时间。

5、具备了动力学、定量、回归方程、光谱扫描、多波长测试、DNA测试等高档仪器的常规功能。

6、大容量数据库的设计，使仪器具备了卓越的记忆功能，即在再次开机时迅速恢复测试状态并记忆已测试的数据、图谱及回归方程等。

7、USB接口，另可选配打印机、工作站软件等，拓展并沿深了仪器的应用功能。

8、单机即可做光谱扫描、回归方程等，无需连接电脑。

二、指标 参数

- 波长设置：    190nm—1100nm

- 波长准确度：  ±0.5nm

- 波长重复性：  ≤0.2nm

- 光谱带宽：    1.7nm

- 透射比准确度：±0.3%T

- 透射比重复性：≤0.15%T

- 透射比范围：  0-200%T

- 吸光度范围：  -0.301—3.000A

- 浓度显示范围：0.000—99999

10、杂散光：      ≤0.05%T@220nm、360nm

11、稳定性：      ≤0.0007A/h（500nm）

12、基线平直度：  ±0.002A

13、噪声：        透射比 100%T≤0.15%T     透射比   0%T≤0.1%T

三、配置

| 型号 | 工作站软件 | 专用绘图打印机 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| UV1800 | 选购 | 选购 | 22800元 |
| UV1800PC | 选购 | 选购 | 25800元 |

仪器主机外观

仪器主机显示屏幕

仪器显示屏操作界面

光度测试

定量分析

定量分析功能，主要是对样品进行定量测试分析。标准曲线法是通过测得多组标准样品的吸光度值（最多可设置8个标准样品，已知浓度，通过仪器本身所设置的线性回归方程功能，自动生成吸光度和浓度的工作曲线CONC＝K*Abs＋b（K－斜率，CONC－浓度，b－截距），那么通过测试待测溶液的吸光度值Ax，即可自动求出该样品的浓度值Cx

光谱扫描

动力学测试

工作站软件操作界面

光度测试功能

光度测试是在波长允许范围内，用来测定某种物质在某一波长下的吸光度值和透射比值。

多波长测试功能

在波长允许范围内，设定多组波长（可设置多达100个波长测试点），将参比样品及待测样品按提示分别放入样品侧槽内，单击测试按钮，便可完成对多组待测样品在不同波长下的测试。

定量分析

定量测试功能包括标准对比法和标准曲线法两种，主要是对样品进行定量测试分析。标准对比法是已知标准样品的浓度CS ，通过仪器测试标准样品的吸光度值AS，根据测试待测溶液物质的吸光度值AX ，通过程序，可以自动计算出待测溶液物质的浓度CX

DNA测试

在波长允许范围内，设定多组波长（可设置多达100个波长测试点），将参比样品及待测样品按提示分别放入样品侧槽内，单击测试按钮，便可完成对多组待测样品在不同波长下的测试。

光谱扫描

光谱扫描主要是对未知样品在某一波长范围内，连续不断的变换波长，并记录样品在每一点波长的吸光度值、透射比值或能量值，并绘制出吸光度（A）、透过率（T）或者能量（E）随波长（λ）变化而变化的曲线。在此功能下，还可对扫描图谱进行多种方式分析处理，如图谱运算、图谱叠加、峰谷点找寻、图谱求导、数据处理以及曲线的整合等功能，也可进行图像的保存、打印、编辑、导入导出等操作。

动力学测试

动力学测试可设定某一测试波长下的吸光度或透射比的时间扫描，建立吸光度（A）或透射比（T）随时间变化而变化的曲线。