# 药物稳定性箱

正在连接图片服务器，请稍候... 产品名称: 药物稳定性箱 # 药物稳定性箱 产品型号: JHH/LHH 简单介绍 以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境适用于制药企业对药品及新药的加速测验、长期试验、高湿试验和强光照射试验，是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。

# 药物稳定性箱 的详细介绍

新一代药品稳定性试验设备，集公司多年设计和生产经验，引进消化德国技术。主要零部件采用进口优质产品，具有稳定、安全、可靠的品质。.. 以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境适用于制药企业对药品及新药的加速测验、长期试验、高湿试验和强光照射试验，是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。... 1、采用微电脑控制温度、湿度，控制稳定、准确、可靠。 2、独特风道循环系统，确保工作室内部风力分布均匀。 3、冷冻机采用两套法国原装全封闭压缩机自动轮流切换，保证试验设备长时间连续运行。 4、温湿度控制器、压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口产品，具有稳定、安全可靠的特点。 5、独立超温、低温声光跟踪报警系统，保证试验安全运行不发生意外。 6、升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。 7、采用进口不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁。 8、大型观视窗能随时清晰的观测箱内状况。 9、箱体左侧有一直径50mm的测试孔，并配备标准有纸记录仪插座。 满足标准：2000版药典药物稳定指原则和GB1058G-89有关条款制造。.; 药品稳定性试验箱/药品综合稳定性试验箱.... 可程式控制器： 1、采用OYO超大屏幕触控式荧幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。 2、控制器操作界面设中英文可供选择，即时运转曲线图可由屏幕显示。 3、具有100组程式1000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。 4、资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。 5、具有P.I.D自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。 6、具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行开关机等功能。... RM10/C高精度数字记录仪（选配件） 1、世界上最灵巧的记录仪，重量仅1.5KG，箱体深度仅150mm 2、各种输入自由选择 3、消耗部品标准化 4、标准RS-232通讯界面（RS-485可选），有电脑软件 5、符合IP-65：防尘、防水标准 6、UL、OSA、CE认可... 名称; 药品稳定性试验箱; 综合药品稳定性试验箱. 型号; JHH-150SD; JHH-150SDP JHH-250SDP （程序运行）; JHH-500SD; JHH-150GSP JHH-250GSP （程序运行）. JHH-250SD. 控温范围; 0～65℃; 无光照0～65℃ 有光照10～65℃. 控温波动; ±0.5℃. 温度均匀性; ±2℃. 控湿范围; 40～95%RH. 湿度波动; ±3%RH. 光照强度; 0～6000LX可调. 照度误差; ≤±500LX. 定时范围; 1～99小时; 每段1～99小时; 1～99小时; 每段1～99小时. 调温调湿方式; 平衡调温调湿方式. 制冷系统; 制冷方式; 二套独立控制压缩机自动轮流切换. 制冷机; 全封闭压缩机（法国原装“泰康”）. 冷却器; 散热片式冷却器. 控制器; 微机控制; OYO可程式控制器; 微机控制; OYO可程式控制器. 湿度传感器; 电容式传感器; Pt100铂电阻; 电容式传感器; Pt100铂电阻. 风机; 离心风机. 工作环境温度; ＋5-35℃. 电源; AC 220V±10% 50HZ. 容积; 150升; 250升; 500升; 250升. 内胆尺寸; 680×400×600; 680×500×780; 700×800×900; 680×500×780. 载物托盘（标配）; 3块; 4块; 5块; 4块. 安全装置; 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。. 备注; JHH-150SD、JHH-500SD已配打印功能，热敏打印机能打印设定参数和描出温湿变化曲线。 JHH-250SDP、 JHH-250GP可选配RM10/C高精度数字记录仪。...