TitraLab 856 PH-Stat 恒PH滴定仪（双管）

PH-Stat恒PH滴定是指利用自动滴定的手段将反应体系的PH/温度控制在某一设定值，当体系的PH/温度值偏离设定值时仪器将自动滴加相应试剂以阻止体系PH/温度的偏离。

常见的应用举例如下：
制药 & 生物化学
· 抗酸剂的中和能力
· 抗酸剂的反应时间
· 酶的活性研究
(脂肪酶 & 酯酶，蛋白酶，胆碱酯酶)
农业 & 食品
· 农用石灰石的分解速度
· 动物饲料的分界属性
化学药品 & 清洁剂
· 恒温反应
· 速率测定
· 动力学反应
· 肥皂粉中的酶的活性研究

TitraLab 856 技术指标

方法 - 终点滴定：可预设1~4个滴定终点 - PH-Stat 技术： Stat-PID： 适合于弱的或无缓冲容量样品的试剂添加技术。 Stat-AAA：适合于缓冲容量较大样品的试剂添加技术。 Stat-temp.：根据样品温度自动调节试剂的添加。 - Stat 滴定模式：单向恒定滴定。 - Stat 滴定模式：双向恒定滴定，两种试剂，根据pH/mV的控制. Continuous Stat titration, one reagent, burettes used consecutively for uninterrupted control. Synchronised Stat titration, two reagents, burettes operate simultaneously. - 滴定停止设定：可根据pH、mV、ml、IP拐点数目、时间等设置滴定停止条件。 - 滴定剂添加方式：连续动态加入法。 - 试剂加入。 - 滴定剂标定。 - pH 电极校准：可使用IUPAC 标准缓冲溶液或4-7-10 系列缓冲溶液进行5 点校准，并能自动识别错误的缓冲溶液。 - 可直接测量溶液的pH/mV 值，并能自动读取稳定的测量值。 - 可进行返滴定。 - 可顺序连接多达10个方法。 - 在同一个烧杯中连接 2~ 8 个方法。 测量范围 / 分辨率 -9 ~ 23 pH / 0.001 pH ±2000 mV / 0.1 mV -10°C ~ +100°C / 0.1°C. 打印输出 自动，符合GLP要求 自选：无，80 栏。 逐条的或简报。 曲线 体积 — 时间曲线，mV/pH — 时间曲线 温度 (°C) — 时间曲线 结果 基于最大斜率、平均斜率、一定时间的体积及一定体积下的时间计算反应速率 一次恒定滴定可计算多达6 个计算结果另加2个自定义方程。 一次终点滴定可计算4个结果另加2个自定义方程。 可视警告的QC 结果检查。 统计计算功能。 单位 样品量/计算结果可选择所有标准单位。 计算结果还可使用用户自定义的单位。 存储容量 全系统密码保护用于程序准入。 永久性存储器。 5000测量点/曲线 预先编排的方法。 用户可编程方法：50个。 储备库可存储30 个电极和30 种试剂。 超过30 个电极和20种滴定剂可用ID预先标识以方便编程。 可存储200 个结果。 可用自定义ID、位置及校准数据存储特定的参数。 内置操作程序用于电极和试剂的更换。 电极与滴定剂校准的自动提醒。 样品列表 多达126 个样品数据，以字母为ID编号。 QC 样品定义。 电极架 – 搅拌 磁力搅拌，22 档转速 (0 ~1100 rpm) ，每档50 rpm 。 可连接螺旋桨搅拌器。 滴定杯体积：5 ~ 400 ml。 滴定管 1 个内置滴定管 可选滴定管体积：1、5、10、25、50 ml。 滴定管体积分辨率：满管体积的1/18 000。 符合ISO/FDIS 8655-3。 可扩展滴定管：4 ( ABU52)。 UV-保护玻璃注射器。 内置操作程序：滴定管更换、管路排除气泡 (Flush)。 管路冲洗、补液、排空功能，第一滴定管补液期间，第二滴定管可同时工作。 输入/输出 2个指示电极输入 1参考电极输入 可选择极化输入：-1 mA~1 mA，每步1 µA，DC 或AC 差分输入 温度电极输入 0-5 V TTL输出 0-12 V TTL 输出 串口连接：打印机、PC、天平及 外加滴定器 滴定管扩展 (ABU52) 串口连接：自动进样器，10 ~ 126样品位置 PS/2接口：PC键盘、条码阅读器 语言 英语、德语、法语等。 屏幕显示 128x128 点阵液晶显示 电源要求ts: 47.5 - 63 Hz ，115/230 Vac +15 -18% 使用环境 5 ~ 40°C 20 ~ 80% 相对湿度