VL 40研究型多功能电化学分析仪技术参数和指标如下

| 1 | VL 40研究型多功能电化学分析仪 | 配置： *1、主机（性能参数见下文），1套 *2、一体化电化学工作站，1套 主机性能参数： *输出电压：±30V (可以通过高压调节器HVB100增加到100V)； *最大电流输出：±1A *极化电压：±15V *回转率：10000KV/s *100%信号升起时间：<1us *带宽（-3Db）：800kHz 应用直流电位： *1、范围：±4，8，15V *2、分辨率可达：125uV *3、精度（满量程的%）：±0.2% 测量电位： *1、范围：±2，4，8，15V *2、分辨率可达：60 u V *3、分辨率（满量程的%）： 0.003% *4、精度（满量程的%）：±0.2% 5、模拟输出：有 *6、提供直流电中断和正反馈（10和100）：有，用于EIS 测量电流： *1、最高量程：1A（7个量程） *2、最低量程：1 uA *3、分辨率可达：30 pA *4、分辨率（满量程的%）：0.003% *5、精度（满量程的%）：±0.2% *6、提供直流电中断和正反馈（10和100）：有，用于EIS 7、模拟输出：有 8、自动滤波：有 9、手动滤波：7 *10、抗振滤波：有 扫描性能： *1、响应时间：0.5ms *2、最大扫描速率（10 mV每步进）：20V/s 欧姆补偿： - 动态阻抗驱动：有 - 静态手动和静态自动：有 手动反馈和自动反馈：有 交流阻抗EIS： 最大频率： 100kHz 最小频率：1mHz 频数/十进：5，10，20 单一波长振幅：1 MV –1V， 直流电位范围：50 和 1000MV 分辨率：12.5 和 250 u V， 精度（满量程的%）：±0.5% 电流范围自动切换：可以 整合前延迟：可以 EIS 模数失真：1%±（0.02%/kHz） EIS 相位变换失真：1•±（0.02•/kHz） |
| --- | --- | --- |

一体化电化学工作站

*电化学方法:

Open Circuit Potential   开路电位方法

Pot. Tutorial CV            电位指示循环伏安法

Pot. Tutorial CA          电位指示计时安培法
Pot. Tutorial EIS (Impedance)  电位指示电化学交流阻抗

Visual EIS:   目视交流阻抗（可以得出适合自己实验的交流阻抗的条件，无需再进行实验验证）

Pot. Interactive CV   交互式循环伏安

Pot. Cyclic Voltammetry  循环伏安

Visual IFV

Pot. Linear V   电位线性伏安法

Chrono Amperometry  计时电流法

Chrono Coulometry  计时电量法

Chrono Potentiometry  计时电位法

Gal. Coulometry       电流计时电量法

Pot. Dynamic EIS (Impedance)  电位动力学电化学交流阻抗

Pot. Fixed Freq. EIS (Capacitance)  固定频率电化学交流阻抗（电容法）

Gal. Tutorial EIS (Impedance)   电流指示电化学交流阻抗

Pitting corrosion  点腐蚀

General corrosion (Rp)  一般腐蚀

Coupled corrosion (Evans)  电化腐蚀

Pot. Step by step CV  电位阶跃循环伏安
Gal. Logarithmic CV   电流对数循环伏安

Gal. Cyclic Voltammetry   电流对数循环伏安

Pot. Square WV  电位方波伏安法
Gal. Square WV    电流方波伏安法

Gal. Linear V  电流线性伏安法

Tast polaro  线性阶跃伏安极谱法

Run External Utility  有效终端运行（针对所连接的电脑而言）

Auto. Peak Analysis  自动的电流，电位峰数据分析

Auto. R1R2C Fitting    自动R1R2C匹配功能

Auto. Linear Extraction  自动线性提取（自动将电量或者电位对电流的导数给出，并且叠加到曲线上）

Vg IN On/Off  开关（通过外接的装置来施加电位）

Auto. Traject 自动截图（可以很方便地得到自己所需的那些图形）

Message  预提示信息

Relocate potentials  浮动电位

If/if not method  方法间的比较功能（通过计算实现）

Jump to method  跳转到下一个方法

Save curve as

Last Point

Current Efficiency  有效电流

Print Report  打印报告

Yes or No?

Result from Results: Linear combination of results

Pot. Expert EIS