密 封 锤 式 缩 分 破 碎 机

- 概述

PCS系列全密封锤式缩分破碎机，是依据GB474-2003《煤样的制备方法》和GB/T211-2003《煤中全水分的测定方法》及电力煤炭两行业共同起草的《商品煤质量检验方法》等国家标准的相关要求，研制开发的新型破碎缩分一体化设备。其主要特点：整体设计合理，结构紧凑，适应水分大；制样速度快，生产效率高，使用寿命长；操作、维护、清扫均十分方便。全系统密封、粉尘泄露少、性能稳定、噪音低，改善了制样工作的条件，是化验制样升级换代的理想设备。广泛用于煤炭、电力、冶金、化工、地质等行业煤或其他中等强度、硬度物料试样的制备。

- 工作原理

本机破碎系统采用冲击式破碎原理，当物料进入破碎机内，受到转子锤头的击打，将物料击碎；机器枪内的物料与内壁相互撞击，也加速了破碎速度。破碎后的物料通过筛篦孔进入缩分系统。

缩分系统由四分器及二分器组成，缩分器作水平方向往复运动即切割物料。缩分器的格槽朝两个方向出料，将切割的物料进一步分割，使一部分收取，一部分舍弃。这样连续不断，达到在物料的不同部位有规律地采取若干点，使所制取的试样能代表全部送入机器的物料。

- 结构概述

破碎缩分机由进料斗、破碎装置、缩分装置、缩分减速装置、电动机、电器控制系统、接料斗、机座等组成。机座底装有四个脚轮，移动灵活，操作方便省力，可就地取样，试样制备快捷。进料与出料装置均为全密封结构，破碎机启动前将物料加入进料斗内，加盖密封，接样器插入机体内，这样就形成了全密封系统。

主轴两端的皮带轮和飞轮，与转子体的中心线对称布置，当锤头一侧磨损超过极限时，可将锤头颠倒后安装继续使用。这样就延长了机器的使用寿命。

上、下机壳的闭合，掀开采用铰链联接，锁紧采用手轮旋紧。

四分器和二分器分别用两根固定在机座前端内侧的导杆支持，并可沿导杆滑动。

缩分器减速装置在机器右侧，由皮带轮、圆柱齿轮副组成。在大齿轮（偏心轮）的小轴上装有连杆，连杆的另一端与四分器相连。连杆为可调整性，通过调整可使破碎机下料口与四分器的相对位置。

接通电源后，先检查主轴运动方向与箭头所指方向一致。

破碎粒度由筛网控制，PCS-180×150 型配有Φ10.5、Φ8.5两种圆孔筛板，其出料度分别为＜6毫米、＜3毫米、＜1毫米；PCS-250×360型配有Φ16毫米、Φ9.5毫米两种圆孔筛，其出料粒度分别为＜13毫米、＜6毫米、＜3毫米、用户如有特殊要求可在订货合同中注明筛板的具体孔径。

- 主要技术性能

| 序号 | 项目 |  | 单位 | PCS180×150 | PCS250×360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转子直径 |  | mm | 180 | 250 |
| 2 | 转子长度 |  | mm | 150 | 360 |
| 3 | 进料粒度 |  | mm | ＜50 | ＜150 |
| 4 | 出料粒度 |  | mm | ≤6-1(可调) | ≤13-3（可调） |
| 5 | 缩分比 |  |  | 1﹕8 | 1：8 |
| 6 | 生产率 |  | Kg/h | 600-300 | 1800-1100 |
| 7 | 配用 电机 | 破碎功率 | KW | Y90-4 1.5 | Y112M-4 4.0 |
|  |  | 转速 | r/min | 1400 | 1400 |
|  |  | 缩分功率 | KW | Y90S-6 0.75 | Y90S-6 0.75 |
| 8 | 外形尺寸 |  | mm | 800×750×1300 | 1100×800×1500 |
| 9 | 机器重量 |  | kg | 245 | 420 |

- 操作方法及安全注意事项

本机使用电源为50赫兹/380伏的三相交流电源，该机已配备电动机启动保护器，用户还可以加配电机保护电路，以保护电机的正常使用。闸刀开关应安装在距机器2-3米处，接好地线。

开机前应检查各紧固件有无松动，传动皮带松紧程度，工作前先空运转1-2分钟，检查转子回转方向是否与箭头标注方向一致，机器有无异常声响，确认无异常后，方能开始工作。初次工作时，先用较少的物料试工作，然后再投入正式工作。

制样时，首先将物料加入进料斗内，加盖密封后，按下启动保护按钮，待机器运转正常，再将加料斗闸门手柄缓慢打开，使物料均匀进入破碎腔中。

停机时，必须将加料斗内的物料完全经破碎机破碎完毕后，再停止电机运转。清理机器及破碎腔时，务必将进启动保护器的电源断开。破碎机传动皮带的松紧度调节，可用扳手调整电动机托板的调节螺杆。

进入破碎机破碎的物料，须严格检查，严防金属异物或易爆炸物、如雷管等混入物料中，以免发生意外事故。

要经常检查缩分系统的减速机构，减速齿轮根据使用情况经常加油；格槽斗的滚轮磨损严重时，及时更换新轮。经常检查缩分比的误差，如误差相差太大时，请检查原因并及时排除。格槽如有堵塞现象请及时清理。

本机加料斗与接料器的容积之比为1：1.5，操作人员可根据料样多少，逐渐加入料斗内，每当加料斗内的一批料样破碎完毕后应及时停机，抽出接样斗，将试样到出，然后按上述步骤循环作业，直至料样全部破碎完毕。

主轴两端的轴承润滑，可根据运转情况经常加注适量的润滑脂。启动电路的使用参见有关电路说明书。

- 常见故障及排除方法

| 故障 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 机器通电后不运转 | 1、电源不通或电压过低 |  |
|  | 2、启动器失灵 | 2、更换启动器 |
|  | 3、电机烧坏 | 3、更换电机 |
| 运转时物料反溅、 不下料 | 1、运转方向不对 | 1、更换运转方向（将电源线三相中其中两相对调） |
|  | 2、给料粒度超过规定要求 | 2排除超大粒度物料 |
|  | 3、给料水分太大 | 3、烘干物料再制样 |
| 运转时有异常声响 | 1、物料中有金属异物 | 1、清除金属异物 |
|  | 2、锤头与销轴磨损摩擦筛板 | 2、更换转子总成 |
|  | 3、机器各部件松动 | 3、对松动部件加以紧固 |
| 运转时物料粉外泄 | 各结合面，密封部位 密封件破损 | 更换泄露部位密封件 |
| 物料缩分比与 1：8相差较大 | 1、四分器和二分器与破碎机下料口位置不正确 | 1、调整四分器和二分器与下料口相对位置 |
|  | 2、四分器和二分器的格槽有异物堵塞 | 2、清除四分器和二分器格槽内堵塞的异物 |
|  | 3、物料水分太大堵塞格槽 | 3、可在45℃以下烘干后再制样 |
|  | 4、缩分器传动机构磨损 | 4、更换缩分器及传动机构磨损机件 |