一、概述

JJ系列机械式冲击试验机是参照国内外资料为国家电化学测试分析中心研制的一种冲击机。本机是车用抗冲击类工程塑料研究和生产工艺控制需要的仪器。本试验机符合国家标准要求，是一种结构简单、操作方便的高性能冲击试验仪器。本机通过更换摆锤和夹持底座，可实现简支梁和悬臂梁两种形式的试验。

出厂产品由国家计量局鉴定达到国家计量标准。

二、主要技术指标

简支梁：

| 冲击形式 | 冲击能量 | 冲击速度 | 预扬角 | 摆轴中心到试样中心距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬臂梁 | 50 J | 3.5m/s | 150° | 335mm |
| 悬臂梁 | 22 J | 3.5m/s | 150° | 335mm |
| 悬臂梁 | 11 J | 3.5m/s | 150° | 335mm |
| 悬臂梁 | 5.5 J | 3.5m/s | 150° | 335mm |
| 悬臂梁 | 2.75 J | 3.5m/s | 150° | 335mm |
| 悬臂梁 | 1 J | 3.5m/s | 150° | 335mm |
| 悬臂梁 | 0.5 J | 3.5m/s | 150° | 335mm |
| 简支梁 | 50 J | 3.8m/s | 150° | 395mm |
| 简支梁 | 25 J | 3.8m/s | 150° | 395mm |
| 简支梁 | 15 J | 3.8m/s | 150° | 395mm |
| 简支梁 | 7.5 J | 3.8m/s | 150° | 395mm |
| 简支梁 | 4 J | 2.9m/s | 150° | 230mm |
| 简支梁 | 2 J | 2.9m/s | 150° | 230mm |
| 简支梁 | 1 J | 2.9m/s | 150° | 230mm |
| 简支梁 | 0.5 J | 2.9m/s | 150° | 230mm |

三、工作条件

试验机在下列条件下正常工作

a、室温15℃-35℃范围内

b、相对湿度不大于85%

c、周围无腐蚀性介质

d、机座上安装基准面的水平度调至0.2/1000

简支梁部分：

拆箱后将机器放在固定的台面上，调好水平。把摆锤装到摆轴上，支座装到底座上，简支梁根据简支梁冲击试验表选择支座及试样跨距定位紧固。

根据要做试验的材料，制成试样的几何形状及试样承受冲击能量的能力（估算），选择钳口支座的类型及摆锤的大小，具体说明如下：

(1)试验样块尺寸为50×6×4mm，使用A号钳口支座（如图）。

| A号钳口支座 | B号钳口支座 | C号钳口支座 |
| --- | --- | --- |

按照钳口支座相对外形尺寸大小区分，A号最大。并附加水平钳口，钳口跨距为40mm。

(2)当样块尺寸为80×10×4mm时，使用A号钳口支座，钳口跨距为62mm。

(3)当样块尺寸为120×15×10mm时，使用B号钳口支座，钳口跨距为70mm。

(4)当样块尺寸为125×13×13mm时，使用C号钳口支座，钳口跨距为95mm。

(5)根据试样样块所能承受的冲击能量，选择摆锤的种类，如样块尺寸为80×10×4mm，材料为PVC板，大致估算其承受冲击能力在2J以内，选择2J锤，在1J内选择1J锤。

3.4钳口支座、摆锤的安装及钳口支座跨距校准块、校准座的使用。

(1)使用A号钳口支座时，用4个M6×30的内六角螺钉紧固(如使用水平钳口，用两个M4×10的沉头螺钉紧固)；使用B号钳口支座时，用4个M6×20的内六角螺钉紧固；使用C号钳口支座时，用4个M6×18的内六角螺钉紧固。钳口支座安装时要使用简支梁支座跨距校准块、校准座，根据跨距尺寸要求进行紧固。

(2)选择好摆锤后，使锤刃方向向着试样方向，将锤杆定位柱对准摆轴定位孔，安装后加盖，用内六角螺钉紧固即可。

(3)跨距校准块与校准座的使用。

把校准座放在简支梁支座的豁口上，校准块放在校准座的导向槽内(注意方向)，如果选择钳口支座的跨距为40mm，只要使钳口支座贴紧支座校准块的第一个台阶侧面即可，如果选择跨距为62mm，则使钳口支座贴紧支座校准块的第三个台阶侧面即可，以此类推。

3.5试样的安装

试样按要求加工完后，把简支梁试样中心定位器放在简支梁支座上，将中心定位器的中心对准试样中心即可。

3.6试验过程

把钳口支座、摆锤安装好后，在摆锤铅垂的情况下，旋转表盘右下方的微调螺杆，使主动针指到度盘105°刻度线上(每次更换摆锤后都请如此操作校正)。然后将摆锤向右抬升到拔销位置挂住(此时摆锤仰角为150°，主动针指在315°刻度线上)。拨动被动指针，对准105°刻度线，放好试样，准备做冲击试验，请注意安全。

试验开始，拔出挂锤拔销，锤自由落下冲击试样，记录度盘读数，完成一次试验。

悬臂梁部分：

悬臂梁与简支梁操作方法类似，调好水平后把摆锤装到摆轴上，支座装到底座上，然后依照3.6步骤进行试验即可。

四、注意事项

4.1使用本试验机之前，请仔细阅读使用说明书，遵守所有注意事项和操作方法。

4.2每次换好摆锤和底座后，一定要先慢慢放下摆锤，使之正好从底座中央摆过，而后才能正常使用。

4.3如果摆锤出现反弹时，请更换大锤。出厂时，摆锤重心及重量已调整好。

五、试验机的保养和维护

5.1严禁拆卸或更换冲击摆上的有关零件，以免冲击摆的冲击常数和打击中心距等发生变化。

5.2使用前检查摆杆、摆锤等连接轴是否松动，支座是否固定良好。

5.3当摆动轴承长期未清洗、摆动不灵时，应用汽油清洗。清洗后滴入少量钟表油即可，滴入量过多会增加摩擦力。

5.4指针不对零点时，把主动针紧在轴上的螺钉松开，调整好固定紧。微调可用度盘下方滚花螺钉调整。

5.5用干布清洁整机，用布把整机罩上，防止灰尘。

5.6根据空气温度、湿度情况，定期在锤头、锤座及其附件上涂上一层防锈油。

5.7本设备要在专用实验室安置，专人管理。