使用之前注意事项

打开包装后,请您仔细核对产品是否是您所定货的产品。核查产品在运输途中是否有损坏，如果产品内容不符合,或已经损坏，请与我公司或销售人员联系。

1.使用完设备后，要关掉系统电源。不要在设备运行时插拔设备的电源插头。

2.试验机电源必须为相对稳定的电源上。要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。

3.该仪器需安置在专用实验室内，该实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质及电磁场。由专人操作管理，非相关人员不要操作。

4．不要让设备电缆碰到尖边，以免划破电缆绝缘；不要让电缆压在重物之下，以免压断电缆引起火灾；不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体，以免拉断电缆使设备不能正常运转。

5．不要让设备碰到水溅，腐蚀性气体，可燃气体和可燃物。如果不避免，可能火灾。

6．搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。不允许擅自开箱，拆卸。

7．仪器在使用前必须放到稳固的台面上并调好水平。

8．不允许在加热过程中用水平仪调水平，避免水平仪损坏。

9．在试验过程中,不能用手触摸仪器的加料口，以免灼伤；也不要把物品放在仪器上,以免烫坏。

10．使用光耦测定仪时，要注意挡片正对测定仪的导缝，不卡涩。

11．试验前需开机预热３０分钟。

12．切割刀片正对模口，防止刀片打坏。

13．压料时用力垂直均匀，不许使用大于21.6kg的砝码。

14．控温表内参数已是最优设置，请不要随意改动。

15．.每次做完试验，剩余料由口膜全部压出，拉开口膜挡板，口膜落在托盘中，趁热清洗。料筒内用纱布或铜网绕在清料杆上，反复擦拭干净。

一、概述

SRZ-400D型熔体流动速率测定仪该仪器各项技术参数符合GB3682、ISO1133（97）标准的要求。本机采用进口双显智能化控温仪表，控温精度稳定。该仪器由微处理器按标准试验流程进行程式化设定，定时控制，自动切料。可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ＡＢＳ、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等各种塑胶的熔体流动速率、熔体密度的测定。

SRZ-400D型熔体流动速率测定仪依据最新的国家标准和国际标准设计制造，它综合了国内外各种机型之所长，使仪器具有结构紧凑、外形简洁美观、操作方便。SRZ-400D型熔体流动速率测定仪采用了最新的Philips单片机使本仪器更新维护更加容易，可以直接进行机型升级和转换，以同步保持精密试验机之先进性。本仪器可广泛地应用于塑料原料、制品、石油化工等行业以及相关大专院校、科研单位和商检部门。

二、组成

主机体：主要包括有加热系统、控温系统、过程控制电路、微型打印机等。

附件：主要包括有负荷砝码、B法用光耦测定仪、水平仪、清洗附件、装料漏斗、反光镜、接料方盘、口膜、接插电缆、地脚和地脚座等。

三、主要技术指标

1.关键件参数：

料筒内孔尺寸：Φ 9.55±0.025mm

活塞头直径：Φ 9.475±0.015mm

活塞头长度：L 6.35±0.1mm

口膜内孔尺寸：Φ 2.095±0.005mm

2.温度系统参数：

控温范围：室温～400℃

控温精度：±0.2℃

最小温度分辨值：0.1℃

3.砝码参数：

砝码精度：±0.5％

基本配置：0.325 kg

0.875 kg

0.960 kg

1.200 kg

1.640 kg

注：带挡片的A砝码托盘为体积法时用，不带挡片的A砝码托盘为质量法用。

4.位置检测参数：

上下位置环距：30mm

光耦测定仪中两光耦间距：30mm

控制精度：±0.1mm

5.其他参数：

电压:AC 220V

功率：550Ｗ

设备重量:约40kg

外形尺寸: 480mm(L)×280mm(W)×500mm(H)

四、工作原理

SRZ-400D符合GB3682、ISO1133、等标准的要求，并按JB/T5456《熔体流动速率仪技术条件》标准制造。对流动速率的测定可采用质量法，即在定负荷，定时间间隔，测定通过口膜的熔体的质量，也可采用体积法，即在定负荷、定距离情况下测定时间。

在加热和控温系统的作用下，炉腔被加热升温。在料管加热到设定的温度后，加入被试料样，并插入带活塞的压料杆，在压料杆上端施加选定负荷砝码。料管下端安装一只标准口膜，通过热塑性试样在一定温度和负荷下单位时间内通过口膜的熔体质量，即可确认该料样每１０分钟通过口膜的质量，即该料样的熔体流动速率。也可通过热塑性试样在一定温度和负荷下通过口膜的固定熔体体积的时间，即可确认该料样每１０分钟通过口膜的熔体流动体积速率。

料筒的外部是一只黄铜均热体，在接近口膜处有个温度感测器，均热体外部是加热元件，当电热元件加热均热体时，温度感测器将信号传给控温系统，温控温系统按着内存储的参数进行判读，计算出偏差进行ＰＩＤ调节，用脉宽输出的方式控制加热系统的输出，控制腔内的温度到设定值。

五、使用前的准备

1.仪器要安装在稳定的水泥台面上，在室温条件下，相对湿度不大于60％、周围无腐蚀性介质及强磁场干扰的环境中。

2.将仪器接在２２０Ｖ，５０ＨＺ电源上。

3.将水平仪插入到料筒中，旋转仪器的四个地脚，使水平仪中气泡停留在圈线的中心即为调好。

4.使用前清理料筒中的异物，即用料筒清料杆缠上纱布擦拭料筒。

5.推上口膜挡板，将口膜放入料筒内。

6.如果选用密度法还应将光耦测定仪放在指数仪上，连接好光耦测定仪的连接电缆。

五、使用方法

1、温度的设定

打开控温表开关，按上下方向键，将温度设置为所需要的温度。然后按一下“MODE”键，控温表将进入修正值设置状态，绿色数显切换到_PuS状态，然后依照下表，按上下键来调整试验温度所对应的修正值：

| 试验温度（℃） | 125 | 150 | 190 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调整好后，按一下“MODE”键就退出了设置状态。当改变试验温度时，请重新依表格调整修正值。

2、试验界面说明

SRZ-400D型熔体流动速率测定仪设备共有五个控制操作键，分别为：“设置”键、“确认”键、“执行”键、“↑”上滚键、“↓”下滚键。系统上电后，显示初始界面如图一所示。在图一的界面下，系统程序调入用户以存入的参数及其它常数（如日期等）。几秒后，调入试验方式显示界面。图二为A法（质量法）默认界面、图三为B法（密度法）默认界面。显示的是图二还是图三与上次使用的试验方法有关。

系统日期及时间自动进行，用户只需在第一次使用时设置日期及时间为当前值。若在您打开仪器时，日期及时间已经当前值，用户不需要再设置。即使设备断电，您设置的试验条件等参数也会保存不丢失。

图一 初始界面

图二 A法质量法默认界面（一）

图三 B法密度法默认界面

图四 A法质量法默认界面（二）

在图二A法（质量法）默认界面（一）下，按“↓”键可显示图四A（法质量）法默认界面（二）。同理在图四A法（质量法）默认界面（二）下按“↑”键可显示图二A（法质量）法默认界面（一）。

3、试验参数设置

3.1、一般参数的设置

在图二A法或图三B法界面下，用户按下“设置”键后，系统就会进入图五设置界面下。用户这时可看到有一个小横杠在A或B的下面。这时用户可按上下滚键选择参数。当要修改谋一个参数时，把小横杠移到相应的参数下，按“执行”键，小横杠位置变成一个闪动的小黑方框。这时用户就可以按上下滚键选择相应的参数值。按一下“执行”键，闪动的小黑方框则又变成一个小横杠，用户又可按上下滚键选择其它参数进行设置。

图五 试验参数设置界面

例如：若设置试验温度值，先按“设置”键，再按“↑” “↓” 键来使小横杠在温度的百位上，按“执行”键，百位上的小横杠变成一个闪动的小黑方框，按“↑” “↓” 键，百位上的温度数值发生变化。再按“执行”键，闪动的小黑方框又变成小横杠了。的百位上。按“↑” “↓” 键来使小横杠在温度的十位和个位上，十位和个位的数值要一起选择，您可以按“↑”使数值增加，也可以按“↓” 使数值减小，按一次按键数值增减1，按键必需抬起后才可再增减1。

参数全部设置完成后，您要按下“确认”键，系统才会把您新设置的参数回存到系统内，同时系统界面显示您选择的方式的默认界面。

在此界面下您可设置的参数有：

a.试验方式：A法质量法、B法密度法；

b.试验温度：此温度值不能控制仪器的设定温度，仅给打印机提供数据；

c.切料时间间隔：每次切料的时间间隔,此数值仅对A法有作用；

d.切料次数：试验过程中要得到的试验料段数,初始时,有一齐料的切料过程，此值也仅对A法有用；

e.负荷设置：试验过程所加的砝码质量，该值在打印时作用；

f.日期设置：设置系统的日期；

g.恢复出厂设置：该选项通常为0，若用户设为1，系统在再次上电时，系统恢复出产时默认设置值；

h.报警设置：该选项通常为1，系统在运行过程中，在恒温过程、预热过程、加料过程、压料过程等最后10秒时，蜂鸣器响，提示用户该过程即将结束。用户可把此参数设为0，即关闭报警音，过程中将无报警音。

i.日期设置：该选项设置系统的时间。

3.2、过程时间设置

在图二、图三、图四的界面下，同时按下“确定”和“设置”键，系统进入过程参数设置界面，过程参数的界面如图六所示。在图六的界面下再按下“设置”键，“恒温时间”的百位上有一小横杠，此时的界面为过程参数设置界面。通过“↑” “↓” 键来使小横杠在需要变动的数值下面，按一下“执行”键，小横杠变成闪动的小黑方块，按“↑” “↓” 键改变需要设置的数值。再按 “执行”键，闪动的小黑方块变成小横杠，您就可以选择需要改变的其它数据。记住，变化的数值一定要按下“确认”键后，数据才能回存。同时界面显示为所选择的方法的默认界面。数据方可有效。

图六 过程参数界面

过程参数有：

a.恒温时间：默认值900秒（15分钟），可设置的数值范围0~999秒。

b.加料时间：默认值60秒，可设置的数值范围0~99秒。

c.材料预热：默认值240秒（4分钟），可设置的数值范围0~999秒。

d.压料时间：默认值60秒，可设置的数值范围0~99秒。

4、运行开始

4.1、过程说明

在图二、图三、图四的界面下按下“执行”键，系统过程开始执行，系统的执行步骤为：恒温时间900s（15min）、加料时间60s（1min）、预热时间240s（4min）、压料时间60s（1min）。

图七 预热过程进行中

预热过程进行中的界面如图七，恒温、加料、压料过程界面与此界面相似。您可以跳过某些过程，如在恒温过程进行中，按下“设置”键，系统就会立即结束恒温过程进入下一过程。四个过程中，当剩余时间十秒时，报警音提示，提醒用户系统要进入下一过程。

过程进行中注意的事项：

a.切刀调整：因在系统上电时，切刀会有一个微小运动，这时刀的位置有可能不太合适，您可以手动调整切刀的位置时它移动到合适的位置。

b.装料：装料开始后，您要用漏斗装入已称好的试样，并用装料杆压实，以免产生气泡。加料时间为１分钟，需在１分钟内完成加料。到１分钟时位置状态至下环标线5-10mm；用方式2时，到１分钟时挡片移至光耦测定仪上光耦标线5-10mm。

c. 光耦测定仪安装：在B法试验中，要保证A砝码挡片在光耦测定仪导缝中，使挡片能在导缝内上下活动自如。

4.2、切料说明

A法：上面四个过程完成后，在A法中系统将按照用户设置的切料时间间隔，进行切料，设置几次即进行几次（开始有一次齐料）。此时若切料时间间隔不合适，用户可按“↑” “↓” 键修改切料的时间间隔，但用户此时仅能修改十位和个位的数值百位数值在此不能修改。在输出结果中，是以您最后输入的时间间隔值来计算的，这点希望用户注意，更改了时间间隔值后，也要注意样条是在哪一个时间间隔切到的，请不要搞错，否则会得到错误结果。两标线间的无气泡的料样为有效料样，取连续五次切割料样的质量（精密天平称其质量）。

B法：在B法中上面四个过程完成后，系统要通过一个测量长度的光电装置测量压料杆移动的位置，来控制齐料及终止。此时的界面如图八所示。

图八 B法切料界面

5、试验后数据的输入

切料过程结束后，系统会提示您输入样条的质量，A法做的试验系统出现图九A法样条输入界面。B法做的试验系统出现图十B法样条输入界面。

图九 A法样条输入界面

图十B 法样条输入界面

在图九中您可以输入样条质量，按“执行”键千位和百位下的小横杠变成闪烁的黑方格，您可以按“↑”增加、按“↓”减小，再按“执行”键，闪烁的黑框变成小横杠，按 “↓”键使小横杠在十位和个位下，按“执行”键，小横杠变成闪烁的黑框，这时您就可以按“↑”增加、按“↓”减小设置十位和个位数值。进入下一个样条质量输入同前方法，若您输入三个样条质量按了“确认”键，系统既以三条样条质量为试验依据给出试验结果。既您输入几条就以几条为试验依据，您最多可以输入十个样条质量。按了“确认”键后，系统显示图九打印输出界面，再按“确认”键，系统打印输出结果。试验完成。

在图十中您需输入样条质量和样条密度，方法同前，按了“确认”键后，系统显示图十一或图十二打印输出界面，再按“确认”键，系统打印输出结果。试验完成。

图十一 A法打印输出界面

图十二 B法打印输出界面

注：输入的质量值（单位mg）和密度值（单位mg/cm3）。

六、参考附件

1、质量法熔体流动速率计算公式：

MFR ＝ 600W/t

MFR－熔体质量流动速率，单位 ｇ/10min

W － 切取样条重量的算术平均值，单位 ｇ

t－ 切样时间间隔，单位 s，试验结果取两位元数位。

2、密度法熔体流动速率计算公式：

MVR＝1281/t

ρ=m/(0.711×L)

MFR＝ＭVＲ×ρ/1000

MVR － 熔体体积流动速率，单位 cm3/10min

MFR － 熔体流动速率，单位 ｇ/10min

m － 切割试样的质量，单位mg

L － 料杆移动的有效距离，单位cm

ρ－ 试验条件下试样的密度,单位 mg/cm3

MFR － 熔体流动速率，单位 ｇ/10min

t － 移动L距离所用时间，单位s

七、试验条件

测定熔体流动速率的试验条件，所用试验条件应由相应材料命名或规格标准规定，表A１列出了已证明是适用的试验条件。

表A１

| 条件（字母代号） | 试验温度 | 负荷（组合） |
| --- | --- | --- |
|  | ℃ | ｋｇ |
| A | 250 | 2.16 |
| B | 150 | 2.16 |
| D | 190 | 2.16 |
| E | 190 | 0.325 |
| F | 190 | 10.00 |
| G | 190 | 21.6 |
| H | 200 | 5.00 |
| M | 230 | 2.16 |
| N | 230 | 3.80 |
| S | 280 | 2.16 |
| T | 190 | 5.00 |
| U | 220 | 10.00 |
| W | 300 | 1.20 |
| Z | 125 | 0.325 |
| 注：如果将来需要使用本表中未列出的试验条件，例如，对新的热塑性材料，则只可选择本表中已使用的负荷和温度。 |

热塑性材料的试验条件

表B1列出的是已规定在有关标准中的试验条件，如有必要，对某些特殊材料可以使用未被列出的其他试验条件

表B１

| 材料 | 条件 （字母代号） | 试验温度℃ | 负荷（ｋｇ） |
| --- | --- | --- | --- |
| PS | H | 200 | 5.00 |
| PE | D | 190 | 2.16 |
| PE | E | 190 | 0.325 |
| PE | G | 190 | 21.60 |
| PE | T | 190 | 5.00 |
| PP | M | 230 | 2.16 |
| ABS | U | 220 | 10.00 |
| PS-1 | H | 200 | 5.00 |
| E/VAC | B | 150 | 2.16 |
| E/VAC | D | 190 | 2.16 |
| E/VAC | Z | 125 | 0.325 |
| SAN | U | 220 | 10.00 |
| ASA、ACS、AES | U | 220 | 10.00 |
| PC | W | 300 | 1.20 |
| PMMA | N | 230 | 3.80 |
| PB | D | 190 | 2.16 |
| PB | F | 190 | 10.00 |
| POM | D | 190 | 2.16 |
| MABS | U | 220 | 10.00 |

表B2

试样加入量与切样时间间隔

| 流动速率（ｇ/10min） | 试样加入量（ｇ） | 切料时间间隔（ｓ） |
| --- | --- | --- |
| ０.１～０.５ | ３～４ | １２０～２４０ |
| >０.５～１.０ | ３～４ | ６０～１２０ |
| >１.０～３.５ | ４～５ | ３０～６０ |
| >３.５～１０ | ６～８ | １０～３０ |
| >１０～２５ | ６～８ | ５～１０ |