上海楚柏为您提供实验室摇床的整体解决方案：复式水浴恒温摇床，双层恒温摇床，卧式恒温摇床，台式多振幅轨道式恒温摇床，多功能智能组合摇床等我们都能为您提供最适合您工作的摇床振荡器型号和最好的价格。请联系我们的摇床震荡器销售工程师获取最好的产品咨询和价格信息。

ZHWY-111/211B/C/D/E卧式摇床广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。是一款大容量恒温培养制取设备。腔体空间大、装瓶数量多，特别适合于中试及批量生产。

ZHWY-211B/111B是标准型，最大装瓶规格为1000ml；

ZHWY-211C/111C是加高型，最大装瓶规格为5000ml；

ZHWY-211D/111D为脚踏开门型，人性化的设计可使实验人员即使双手持瓶也可方便的打开摇床箱盖，该型号产品最大装瓶规格为5000ml；

ZHWY-211F/111F是往复振荡型，最大装瓶规格为5000ml，特别适合发酵和制药行业使用。

名称型号：ZHWY-111B豪华型大容量恒温摇床

控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

显示方式：LCD(液晶显示屏)

对流方式：强制对流式

振荡方式：回旋振荡式

驱动方式：多维驱动式

开门方式：手动开门

环境温度要求（℃）：5～25

温度控制范围（℃）：室温+5～60

温度分辨精度（℃）：0.1

温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

制冷设定方式：手动

回旋频率范围（r/min）：30～300

回旋频率精度（r/min）：±1

摇板振荡幅度（mm）Φ26

定时范围（h）：0～500

摇板尺寸（mm）：920*500

摇板数量（块）：1

净重（kg）：159

毛重（kg）：200

容积（L）：168

内胆尺寸（mm）：975*565*305

外型尺寸（mm）：1200*740*800

包装尺寸（mm）：1320*860*970

最大容量（ml*支）：500*28/750*23/1000*15

标准配置（ml*支）：500*28

功率（W）：680

电源：AC 220V  50/60Hz

价格（元）：23800

名称型号：ZHWY-211B豪华型大容量全温度恒温摇床

控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

显示方式：LCD(液晶显示屏)

对流方式：强制对流式

振荡方式：回旋振荡式

驱动方式：多维驱动式

开门方式：手动开门

环境温度要求（℃）：5～25

温度控制范围（℃）：4～60

温度分辨精度（℃）：0.1

温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

制冷设定方式：手动

回旋频率范围（r/min）：30～300

回旋频率精度（r/min）：±1

摇板振荡幅度（mm）Φ26

定时范围（h）：0～500

摇板尺寸（mm）：920*500

摇板数量（块）：1

净重（kg）：174

毛重（kg）：214

容积（L）：168

内胆尺寸（mm）：975*565*305

外型尺寸（mm）：1200*740*800

包装尺寸（mm）：1320*860*970

最大容量（ml*支）：500*28/750*23/1000*15

标准配置（ml*支）：500*28

功率（W）：940

电源：AC 220V  50/60Hz

价格（元）：28600

名称型号：ZHWY-111C加高型大容量恒温摇床

控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

显示方式：LCD(液晶显示屏)

对流方式：强制对流式

振荡方式：回旋振荡式

驱动方式：多维驱动式

开门方式：手动开门

环境温度要求（℃）：5～25

温度控制范围（℃）：室温+5～60

温度分辨精度（℃）：0.1

温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

制冷设定方式：手动

回旋频率范围（r/min）：30～300

回旋频率精度（r/min）：±1

摇板振荡幅度（mm）Φ26

定时范围（h）：0～500

摇板尺寸（mm）：920*500

摇板数量（块）：1

净重（kg）：168

毛重（kg）：213

容积（L）：256

内胆尺寸（mm）：975*565*465

外型尺寸（mm）：1200*740*1000

包装尺寸（mm）：1320*860*1170

最大容量（ml*支）：1000*15/2000*11/3000*8/5000*6

标准配置（ml*支）：2000*8

功率（W）：830

电源：AC 220V  50/60Hz

价格（元）：26800

名称型号：ZHWY-211C加高型大容量全温度恒温摇床

控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

显示方式：LCD(液晶显示屏)

对流方式：强制对流式

振荡方式：回旋振荡式

驱动方式：多维驱动式

开门方式：手动开门

环境温度要求（℃）：5～25

温度控制范围（℃）：4～60

温度分辨精度（℃）：0.1

温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

制冷设定方式：手动

回旋频率范围（r/min）：30～300

回旋频率精度（r/min）：±1

摇板振荡幅度（mm）Φ26

定时范围（h）：0～500

摇板尺寸（mm）：920*500

摇板数量（块）：1

净重（kg）：183

毛重（kg）：228

容积（L）：256

内胆尺寸（mm）：975*565*465

外型尺寸（mm）：1200*740*1000

包装尺寸（mm）：1320*860*1170

最大容量（ml*支）：1000*15/2000*11/3000*8/5000*6

标准配置（ml*支）：2000*8

功率（W）：1120

电源：AC 220V  50/60Hz

价格（元）：31000

名称型号：ZHWY-111D脚踏开门型大容量恒温摇床

控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

显示方式：LCD(液晶显示屏)

对流方式：强制对流式

振荡方式：回旋振荡式

驱动方式：多维驱动式

开门方式：脚踏开门

环境温度要求（℃）：5～25

温度控制范围（℃）：室温+5～60

温度分辨精度（℃）：0.1

温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

制冷设定方式：手动

回旋频率范围（r/min）：30～300

回旋频率精度（r/min）：±1

摇板振荡幅度（mm）Φ26

定时范围（h）：0～500

摇板尺寸（mm）：940*584

摇板数量（块）：1

净重（kg）：248

毛重（kg）：298

容积（L）：286

内胆尺寸（mm）：1005*655*435

外型尺寸（mm）：1260*830*1000

包装尺寸（mm）：1380*950*1170

最大容量（ml*支）：1000*22/2000*12/3000*11/5000*6

标准配置（ml*支）：2000*8

功率（W）：960

电源：AC 220V  50/60Hz

价格（元）：35200

名称型号：ZHWY-111F往复式大容量恒温摇床

控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

显示方式：LCD(液晶显示屏)

对流方式：强制对流式

振荡方式：往复振荡式

驱动方式：轨道驱动式

开门方式：手动开门

环境温度要求（℃）：5～25

温度控制范围（℃）：室温+5～60

温度分辨精度（℃）：0.1

温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

制冷设定方式：手动

回旋频率范围（r/min）：30～240

回旋频率精度（r/min）：±1

摇板振荡幅度（mm）0～50无级可调

定时范围（h）：0～500

摇板尺寸（mm）：896*530

摇板数量（块）：1

净重（kg）：201

毛重（kg）：242

容积（L）：284

内胆尺寸（mm）：975*565*515

外型尺寸（mm）：1200*740*1070

包装尺寸（mm）：1320*860*1170

最大容量（ml*支）：1000*15/2000*11/3000*6

标准配置（ml*支）：2000*8

功率（W）：1100

电源：AC 220V  50/60Hz

价格（元）：29500

名称型号：ZHWY-211F往复式大容量全温度恒温摇床

控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

显示方式：LCD(液晶显示屏)

对流方式：强制对流式

振荡方式：往复振荡式

驱动方式：轨道驱动式

开门方式：手动开门

环境温度要求（℃）：5～25

温度控制范围（℃）：4～60

温度分辨精度（℃）：0.1

温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

制冷设定方式：手动

回旋频率范围（r/min）：30～240

回旋频率精度（r/min）：±1

摇板振荡幅度（mm）0～50无级可调

定时范围（h）：0～500

摇板尺寸（mm）：896*530

摇板数量（块）：1

净重（kg）：213

毛重（kg）：252

容积（L）：284

内胆尺寸（mm）：975*565*515

外型尺寸（mm）：1200*740*1070

包装尺寸（mm）：1320*860*1170

最大容量（ml*支）：1000*15/2000*11/3000*6

标准配置（ml*支）：2000*8

功率（W）：1380

电源：AC 220V  50/60Hz

价格（元）：36000

ZHWY-111/211B/C/D/E卧式摇床的技术特点

交流感应长寿命电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养

超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电

具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行

控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，大屏幕钢化玻璃视窗

智能化声光报警环境扫描微处理控制器

LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数

运行参数加密锁定，避免人为误操作

运行参数记忆功能，避免繁琐操作

定时设定长达500小时，终点自动停止振荡并声光报警