BINDER KBWF系列植物生长箱

位于德国西南部Tuttlingen的Binder公司，专致于实验室温控产品的研究和生产，其专利的APT.Line内腔预热技术，使箱体内的温度达到非常均匀的分布，改变了传统型预热系统一直难以克服的上下温差瓶颈。Binder温控箱广泛用于制药、食品、材料科学、化妆品、烟草、微生物、化工、电子等领域，毋容置疑，它是全球最大、最专业的温控箱生产厂家之一。

Binder KBWF系列植物生长箱拥有对光照条件和湿度的精确模拟，创造理想和恒定的生长环境，适用于广泛的应用场合。

Binder专利的核心技术- APT.Line@内腔预热技术，使得内腔的温度达到非常均匀的分布，改变了传统型预热系统一直难以克服的上下温差颈瓶。

空气在进入内腔之前预先在一个预热腔中被加热到所需温度，经过均匀后才进入内腔，保证了内腔温度的高度均匀、稳定。

独创的制冷系统：直接、精确、高效。

平板式制冷器，接触面非常大，制冷快速，保证内腔温度均匀、温度。

强制对流及敞开气路（腔内气体直接与平板式制冷器接触）的冷却系统，保证内腔的气流非常均匀，防止局部出现过冷点。

- 带有DCT@直冷系统的电子控制的APT.line®内腔预热技术；

- 温度范围 (无湿度和光照)：-5℃至100 ℃；

- 温度范围 (有湿度和光照)：20℃至90 ℃；

- 湿度范围：10%-90% RH；

- MCS控制器：25个存储程序，每个程序有100节，最大500个程序段，用于编程白天/夜间循环

用户友好型液晶显示屏幕 (LCD)

易读的菜单指南

内置电子图表记录器

用于过程参数图表显示的各种选项

实时钟

- 门内有日光灯管的光照系统，与内腔绝热且可通风 (最优化照明)

KBWF 240 – 10只灯 × 18 W

KBWF 720 – 10只灯 × 36 W

- 电子控制式加湿和除湿系统，电极加湿，使用自来水；

- 采用SPH传感器技术的电容湿度传感器；

- 自动除霜装置；

- 独立的可调温度安全装置，3.1级 (DIN 12880)，带有可视和声音报警器；

- 2个接入口：直径30毫米，右侧、顶部、底部；

- 环保型制冷剂R 134a；

- 内部玻璃门；

- 门上冷凝液收集盘；

- 完整的供水安全连接套件，包括进水软管和排水管 (总长6米)；

- RS 422接口，用于通讯软件APT-COM®数据控制系统；

- 2支不锈钢搁架；

选项：根据光强和实际用途，可选择不同光源，日光灯、生长灯、Arabidopsis (拟南芥)灯。

| 型号 | KBWF 240 | KBWF 720 |
| --- | --- | --- |
| 外部尺寸 (W×H×D) (mm) | 905×1458×765 | 1234×1816×867 |
| 内腔尺寸 (W×H×D) (mm) | 905×785×470 | 1000×1168×600 |
| 内腔体积 (L) | 240 | 700 |
| 门数 / 内部玻璃门 | 1 / 1 | 2 / 2 |
| 温度范围 (无湿度、无照明时) (℃) | -5-100 | -5-100 |
| 温度范围 (无湿度、有照明时) (℃) | 5-100 | 5-100 |
| 温度范围 (有湿度、无照明时) (℃) | 20-90 | 20-90 |
| 温度范围 (有湿度、有照明时) (℃) | 20-90 | 20-90 |
| 温度偏差 (10℃、无湿度时) (±℃) | 0.4 | 0.4 |
| 温度偏差 (37℃、无湿度时) (±℃) | 0.4 | 0.4 |
| 温度偏差 (有湿度时) (±℃) | 1 | 1 |
| 温度波动范围 (加热时) (±℃) | 0.1 | 0.1 |
| 温度波动范围 (冷却时) (±℃) | 0.5 | 0.5 |
| 湿度波动范围 (±% RH) | 1.5 | 1.5 |
| 最大照明强度-生长灯 (Lux) (μE/(s x m2)) | 7500 / 164 | 7500 / 164 |
| 最大照明强度-日光灯 (Lux) (μE/(s x m2)) | 16600 / 250 | 16600 / 250 |
| 最大照明强度-在内腔顶板下的高强度日光灯(Lux) | 19000 | 19000 |
| 对20%、40%、60%、100%光强的编程 | √ | √ |
| 不锈钢搁架 (标准/最大) | 2 / 7 | 2 / 14 |
| 每只搁架载荷 / 总载荷 (kg) | 30 / 70 | 45 / 120 |
| 电源 (±10% 50/60 Hz) | 230V/2.42KW | 230V/2.95KW |
| 净重 (千克) | 211 | 345 |

# Text boxes

KBWF系列植物生长箱技术规格

KBWF系列植物生长箱技术特点

DCT@直冷技术

APT.Line@内腔预热技术

产品简介