陶瓷纤维马弗炉

设备特点
升 温 快  1000oC炉型由100oC升温至1000oC，小于30分钟
          1700oC炉型由100oC升温至1700oC，小于90分钟
灰 化 快  作灰化炉用时，可开进出风孔，加烟筒，有利于补进新鲜氧气，加速灰化
重 量 轻  6升炉型炉体仅重52公斤
          9升炉型炉体仅重65公斤
温度高    1700oC高温马弗炉属国内首创，可应用于超高温场合
炉腔大    1000oC和1200oC炉型可提供20升与30升超大容量炉腔
节能性好  6升、9升炉型采用16A/220V标准电源
          20、30升炉型采用16A/380V三相电源
热污染少  由于新型材料绝热性好，升温至1000oC，并保持1小时后外壳表面不烫手（约60oC）
恒温时控  各工步温度升到设定值后，定时器自动开始工作，按设定时间保持恒温
控温精密  具备多种温控器可供选择，进入保持状态后，温度波动小，采用P型多工步温控器，各工步温度升降斜率均可预置
实用安全  美诚品牌马弗炉使用非常安全，具有开门自动断电功能
微机控制  P型选配RS-232计算机通讯（英文版软件），实时图形显示，计算机控制。（适用于1000，1200，1400P型系列）

温度控制器 技术参数

| 型号 | S | P | S3 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制方式 | 单点程控 | 精密程控 | 单点程控 | 精密程控 |
| 适用电源 | AC220V | AC220V | AC3相380V | AC3相380V |
| 工步数 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 温度稳定性（满量程） | 1%FS | 0.2%FS | 1%FS | 0.2%FS |
| 定时设定范围 | 999min | 999min/step | 999min | 999min/step |

1000oC马弗炉技术参数

| 炉型 | 6L | 9L | 20L | 30L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度上升时间 | 100-1000oC＜30min | 100-1000oC＜30min | 100-1000oC＜30min | 100-1000oC＜40min |
| 电源类型 | AC 220V 16A | AC 220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
| 功率（KW） | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
| 传感器类型 | K | K | K | K |
| 炉膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
| 炉体尺寸W×D×H | 550×530×430mm | 550×580×460mm | 660×760×610mm | 710×760×640mm |
| 净重（kg） | 52 | 65 | 85 | 98 |

1200oC马弗炉技术参数

| 炉型 | 6L | 9L | 20L | 30L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度上升时间 | 100-1200oC＜ 40min | 100-1200oC＜ 40min | 100-1200oC＜ 50min | 100-1200oC＜60min |
| 电源类型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
| 功率（KW） | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
| 传感器类型 | S | S | S | S |
| 炉膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
| 炉体尺寸W×D×H | 550×530×430mm | 550×580×460mm | 660×760×610mm | 710×760×640mm |
| 净重（kg） | 52 | 65 | 85 | 98 |

1400oC马弗炉技术参数

| 炉型 | 6L | 9L |
| --- | --- | --- |
| 温度上升时间 | 100-1400oC＜ 50min | 100-1400oC＜ 50min |
| 电源类型 | AC220V 16A | AC220V 16A |
| 功率（KW） | 2 | 3 |
| 发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 |
| 传感器类型 | S | S |
| 炉膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm |
| 炉体尺寸W×D×H | 550×590×480mm | 550×640×500mm |
| 净重（kg） | 55 | 70 |

1700oC马弗炉技术参数

| 炉型 | 4L | 6L | 9L |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度上升时间 | 100-1700oC＜90min | 100-1700oC＜90min | 100-1700oC＜90min |
| 电源类型 | AC 220V 20A | AC 220V 25A | AC 3相380V 16A |
| 功率（KW） | 3.6 | 5 | 7.5 |
| 发热体类型 | 硅相棒 | 硅相棒 | 硅相棒 |
| 传感器类型 | B | B | B |
| 炉膛尺寸W×D×H | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
| 炉体尺寸W×D×H | 610×580×640mm | 610×650×640mm | 670×720×670mm |
| 净重（kg） | 81 | 94 | 110 |

陶瓷纤维马弗炉系统组合型号：TM-(V)-(T)-(C)

| (V) 马弗炉炉型选项 | (T) 马弗炉温度选项 | (C) 马弗炉温度控制器选项 |
| --- | --- | --- |
| (4L) 4升炉腔 | (10) 最高温度为1000oC马弗炉 | (S) 单点程控方式，AC220V电源 |
| (6L) 6升炉腔 | (12) 最高温度为1200oC马弗炉 | (S3) 单点程控方式， AC3相380V电源 |
| (9L) 9升炉腔 | (14) 最高温度为1400oC马弗炉 | (P) 精密程控方式，AC220V电源 |
| (20L) 20升炉腔 | (17) 最高温度为1700oC马弗炉 | (P3) 精密程控方式， AC3相380V电源 |
| (30L) 30升炉腔 |  |  |