一、使用之前注意事项

● 打开包装后,请您仔细核对产品是否是您所定货的产品。核查产品在运输途中是否有损坏，如果产品内容不符合,或已经损坏，请与我公司或销售人员联系。

● 名牌上有六相项目，分别为型号、设备用电电压、消耗的功率、电源频率、产品编号、出厂日期等。标牌如下所示。

● 型号的命名：

例如：WSM-20KB本型号的机器为计算机控制最大测力20千牛精密型万能试验机。

● 具体注意事项：

不要把头或身体的某部位伸入横梁下，以免造成人身伤害。

不要让设备电缆接触锋利物体，以免划破电缆绝缘层；不要让电缆压在重物之下，以免压断电缆；

不要扯拉电缆或用电缆捆绑物体，以免拉断电缆使设备不能正常运转。

不要让液体溅入设备内部，避免设备周围有腐蚀性气体，可燃气体和可燃物，以免损坏。

设备安装时要接保护接地线以防止漏电。

搬动设备时,应切断设备电源,禁止放倒设备或将设备倾斜45°角以上。

不要在设备运行时插拔设备的电缆线。

请将设备接入符合要求的电源，确保电路接线正确。

二、概述

WSM系列计算机处理电子万能试验机（以下简称试验机）采用大规模集成电路设计构成，是智能化、具有高可靠性的新型材料试验仪器。本机采用高稳定性负荷传感器、变形测量仪和先进的数字调速系统。在WINDOWS系列平台下采用先进的处理软件进行控制，具有自动调零、自动切换量程、手动控速、自动控速、数据自动处理、动态曲线分析、彩色图形显示、预览打印输出试验结果等功能，并可对所做试验数据进行存盘处理。

WSM系列试验机适用于金属、非金属、建材等各种材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、恒负荷等试验，可测定材料的拉伸强度、断裂强度、伸长率、上下屈服点、弹性模量等多种性能。适用于科研、教学、工矿企业实验室、研究所和质量监督等部门对材料进行性能测试。该系列产品生产过程中全程进行质量监控，符合ISO9001标准。出厂产品均经国家计量局鉴定，达到国家计量标准。

三、主要技术指标

① 最大负荷：WSM系列试验机的最大负荷与机器型号有关，最大负荷等与最大测力值，您可从型号中看出，详见前面标牌说明。WSM系列试验机分成三组，每组九款。组与组都有相对应的最大测力值。九挡从小到大最大负荷分别为1KN、2 KN、5 KN、10 KN、20 KN、50 KN、100 KN、200 KN、500 KN。并可根据用户提出的要求由我公司对产品进行特殊设计制造。具体规格型号如下表一、表二、表三，表中也给出了设备的供电电压。表四、表五给出了试验机的部分几何尺寸，同时也给出了设备的重量，这些参数仅供参考。我们保留更改的权力恕不另行通知用户。

⑧  负荷分辨率：标准型：10000码；精密型：100000码。

⑨  有效试验宽度：300 mm～540 mm，试验宽度与设备的型号有关。具体情况可参看表四、表五。

横梁宽度这里我们指的是有效试验宽度，可参看图一；最大行程参看图一，这里指的是横梁能达到的位置，试验时应尽量避免使用设备的极限值。以免损坏设备。

图4  主界面示意图

3、按面板上的 ↑ 、 ↓ 键可移动光标，将光标移动到欲设置的选项上，按面板上的 确定 键来进入修改状态，此时，按面板上的 ↑ 、 ↓ 键来选择选项的内容，选好后，按面板上的 确定 键确定修改。可设置的选项如下：

3.1、试验方式：请根据试验类型选择拉伸，压缩，弯曲等试验方式。

3.2、力传感器：请根据本机配备的传感器最大负荷值来设置。

3.3、测力量程：本项设置传感器最大负荷测量范围，请根据试样材质来选择合适的量程。

3.4、试验速度：本项设置试验时横梁的移动速度，可设置为0.05～500 mm/min数档，请根据试验需要选择相应的速度。

3.5、形传感器：本项可设置为25mm和1000mm两档，用来选择小变形传感器与大变形传感器。

3.6、伸长量程：请根据本机所配备的变形传感器测量范围来设置此项。

3.7、定伸长：本项设置试验时欲使试样达到的伸长量，按面板上数字键来输入数值，按 确定 键确

认。请根据试验要求来选择数值。

3.8、标距：按面板上数字键来输入数值，按 确定 键确认。请根据试验要求来选择数值。

3.9、试样截面积：按面板上数字键来输入数值，按 确定 键确认。请根据试验要求来选择数值。

3.10、试验日期：按面板上数字键来输入数值，按 确定 键确认。请根据显示器上的提示，按顺序输入年、月、日。

3.11、试样编号：按数字框内的“+/-”键设定试样编号，每按一次，编号加1，从1至5循环显示。

4、设置完成后，按面板上的“测力”框内的 清零 键，主界面上“试验力”项将清零。此时，按“测力”框内的 校正 键，将显示力传感器的标定系数，本机的标定系数见随机所带的产品合格证，如果此数值与说明书上标定的数值有偏差，请调节后面板上的灰色旋钮来校准，然后按 确定 键确认。设定好标定系数后，按面板上的 清除 键，主界面上的“变形”项将清零。

5、设定结束后，按面板上的 试验 键来开始试验，试验结束后显示器上的“最大力值”等项将显示试

验结果。如满意，请按  有效 键保存此次试验结果，否则跳过。然后按 清除 键使显示器上的试验数据清零，按 试验 键进行第二次试验。

6、每次试验后，均可按 数据 键来进入“数据处理”界面，界面如图五所示：

在此界面将显示本组试验中几次试验的结果及平均值。按打印键将打印结果，按 确定 键将返回

十、注意事项

1、机械部分：在系统安装时，把连入设备的电源线，打印线,电缆线固定好，不准带电插拔。

① 使用完设备后，要关掉系统各部分电源，最后关闭总电源。

② 试验机电源必须为相对稳定的稳压电源，否则易烧毁控制系统器件。

③ 该仪器需安置在专用实验室内，该实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质及电磁场。由专人操作管理，非相关人员不要随意操作。

④ 试验过程中，不要把身体置于移动横梁之下。

⑤ 该仪器不允许频繁启动，不允许超负荷使用。

⑥ 如仪器出现飞车现象时，应迅速关闭总电源，并及时与厂家联系，不允许擅自开箱拆卸。

⑦ 试验完毕后，将移动横梁移到丝杠中间位置。

⑧ 仪器放置的操作台最好是水泥台面，以免产生共振。

⑨ 传感器安装时应小心轻放，切勿撞击。

⑩ 在压缩时，应适当调节丝杠间隙（横梁后面有两个调节旋钮）。

2、软件部分：

① 本系统专用于试验机控制，请勿做其它工作，以防止微机系统混乱。

② 本系统请由专人负责，慎防感染计算机病毒。

③ 每月请对试验数据进行备份，分档管理。

④ 试验结束后，请退出试验程序，然后按照正确步骤关闭计算机，以免损坏数据采集卡驱动程序和造成试验数据丢失。