XD-121B计算机式拉力压力材料试验机

一、结构原理：

本机采用机电一体化设计 ，主要由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、计算机及彩色喷墨打印机构成。高精度电子调速电动机可设置无级试验速度。各集成构件间均采用插接方式联接 。落地式机型 ，造型涂装均充分考虑了现代工业设计，人体工程学之相关原则。

二、功能与作用：

计算机显示器全程显示试验过程、曲线，微机自动传输试验设置与试验数据。用户可按各自要求修改试验报告，输出标准报告。通过对成组试验曲线的迭加分析，可准确掌握质量调控参数。多方式的数据查询功能，可使管理者清晰把握质量控制发展变化趋势。特别设计的软件功能更能使试验者定量掌握试验材料应用过程中关键点的状态参数，准确进行工艺调整与生产控制。

三、试验功能：

抗拉试验、抗压试验、三点抗弯折、抗剪

四、软件功能简介

A．载荷位移曲线；载荷、时间曲线；位移、时间曲线；应力、应变曲线。

B．根据各国对试片的要求编辑相应的测试标准，填写试品数据，编辑测试方法，并可供日后测试选择。

C．自动储存本次试验结果，并可将其编辑为报表打印输出。有公式编辑功能，可对多个已测试 的曲线进行对比。

D．可设定小数点位数，各物理量单位及密码保护等。

五、基本操作步骤：
上电→选择试验项目→设置试验参数→启动试验待机状态→装夹试件→启动试验→试验结束自动回位→发送试验数据→显示试验结果与曲线→试验结果永久存储→按需输出试验结果与曲线。
六、主要技术指标

机台容许最高荷重:5ton

荷重元: 300、500kg、2ton、5ton以内自选（美国全力）。

容量分段:Auto Rang，精解度1/200000。

动力系统: AC马达配减速机。(台制)

速度范围: 5、10、 20、50、100、200、300、500mm/min无段调速5至50 mm/min、10至100 mm/min、20至200 mm/min、30至300 mm/min、50至500 mm/min(可任选一个)

控制系统：全计算机自动控制数据全计算机采集

测试空间:测试宽约350 mm，联板行走空间约900 mm

全程位移:译码器1000 P/R，精解度0.005 mm（日制）。

机械系统:高强度无间隙丝杆    (韩国)

安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。

准确等级:1级

荷重精度：±1%以内

显示分辨率：0.01N

单位选择：g/kg/N/KN/LB

夹具配置：根据用户产品需求免费定制夹具一付

显示方式:windowsXP测试软件+计算机屏幕显示。

使用电源:AC220V 50 Hz。

机台尺寸:主机90*55*180 cm。

机台重量:约450 kg

软件功能:中英文接口互换

控制方式：双位式（计算机主机和微电脑显示器都可单独做试验）

七，附件:

1.  中文说明书及一年保固书

2.  按试样订做夹具一组

3.  计算机及中英文测试软件一套

CPU：C3.06            硬盘:80G        内存:512M

显示器:17寸纯平       光驱:DVD

光电鼠标及键盘    （联想计算机）

注:如电脑自备可优惠人民币:4000.00元

八.服务承诺:

免费送货到贵公司安装调试及人员操作培训！

壹年内免费维修,整机终身服务!

服务时间：自接报修时起24小时之内现场处理