壹. XD-117C電腦式伺服萬能材料試驗機

本系列材料測試機廣泛適用與各類五金、金屬、橡塑膠、鞋業、皮革、服裝、紡織、絕緣體、電線電纜、端子……等各類材料，測試其拉伸、撕裂、剝離、抗壓、彎曲抗剪力、三點抗折……等各項物性測試性能。

一、結構原理：

本機採用機電一體化設計 ，主要由測力感測器、變送器、微處理器、負荷驅動機構、電腦及彩色噴墨印表機構成。高精度電子調速電動機可設置五檔試驗速度。各集成構件間均採用插接方式聯接 。落地式機型 ，造型塗裝均充分考量了現代工業設計，人體工程學之相關原則。

二、功能與作用：

電腦顯示器全程顯示試驗過程、曲線，微機自動傳輸試驗設置與試驗資料。用戶可按各自要求修改試驗報告，輸出標準報告。通過對成組試驗曲線的疊加分析，可準確掌握質量調控參數。多方式的資料查詢功能，可使管理者清晰把握質量控制發展變化趨勢。特別設計的軟體功能更能使試驗者定量掌握試驗材料應用過程中關鍵點的狀態參數，準確進行工藝調整與生産控制。

三、試驗功能：

抗拉試驗、抗壓試驗、三點抗彎折、抗剪

四、軟體功能簡介

A．載荷位移曲線；載荷、時間曲線；位移、時間曲線；應力、應變曲線。

B．根據各國對試片的要求編輯相應的測試標準，填寫試品資料，編輯測試方法，並可供日後測試選擇。

C．自動儲存本次試驗結果，並可將其編輯爲報表列印輸出。有公式編輯功能，可對多個已測試 的曲線進行對比。

D．可設定小數點位元數，各物理量單位及密碼保護等。

五、基本操作步驟：
上電→選擇試驗專案→設置試驗參數→啓動試驗待機狀態→裝夾

試件→啓動試驗→試驗結束自動回位元→發送試驗資料→顯示試

驗結果與曲線→試驗結果永久存儲→按需輸出試驗結果與曲線。

六、主要技術指標

機台容許最高荷重:200KG

荷重元:200KG以內自選（美国全力）。

容量分段:Auto Rang，精解度1/200000。

動力系統:伺服馬達配減速機（台制）。

速度系統:定速0.1到500 mm/min，無段調速0.1至500 mm/min。

控制系統：全自動電腦控制

測試空間:測試寬約300 mm，聯板行走空間約1000 mm

全程位移:解碼器1000 P/R，精解度0.005 mm（日制）。

荷重精度：±1%以內

單位選擇：g/kg/N/KN/LB

安全裝置:上下行程限定裝置、自動中斷點停機功能。

顯示方式:windowsXP測試軟體+電腦螢幕顯示。

使用電源:AC220V 50 Hz。

機台尺寸:主機80×55×180 cm。

機台重量:約450 kg。

軟體功能:中英文介面互換

控制方式：双位式（电脑主机和微电脑显示器都可单独做试验）

七、附件:

1. 中文說明書及一年保固書

2.電腦及中英文测试軟體一套     （注：電腦自備）

CPU：C3.06            硬碟:80G        記憶體:256M

顯示器:17寸純平       軟盤機:1.44       光碟機:DVD

光電滑鼠及鍵盤    （聯想電腦）

3．根據用戶産品需求免費定制夾具一付

八、服務承諾:

免費送貨到貴公司安裝調試及人員操作培訓！

壹年內免費維修,整機終身服務!

服務時間：自接報修時起24小時之內現場處理