MULTISKAN ASCENT酶标仪

Thermo Fisher Scientific推出了创新的酶标仪MULTISKAN ASCENT，它具有极好的光度测量性能，可检测96孔板和384孔板。先进的软件无论在常规检测还是科研中应用都非常容易。该机器与自动机械的兼容性使其非常适合大工作量的环境。

卓越的光度测量特性

- 光学性能好，读取范围可达0—6.0ABS

- 适合测量96孔板和384孔板，测量快、容量大

- 多用途的ASCENR软件，可用于研究工作

- 能与自动机械整合

- 内部软件使用方便

- 可用软盘保存结果及测定方案

- 可选装温控孵育器

光学性能佳，适合测量96孔板和384孔板

Thermo Fisher Scientific的MULTISKAN ASCENT为全世界的实验室提供了与众不同的可靠性。高品质的光学系统能确保得到可靠结果，且重复性和准确性都非常好。测量时最大吸光度值可达4。这样的测量能力减少了得到样品结果的时间，而且无需稀释样品。

测量快，容量大

MULTISKAN ASCENT在常规检测和科研应用中能进行快速而准确的测量。它能读384孔板，着一超常的光度特性使它能应用于大工作量的环境中。测量96孔板最少也只需14秒。

好的内部软件非常适于用户日常使用

用户常规检测中可首选MULTISKAN ASCENT的自身内部软件，它很容易使用，主菜单上清楚地显示了不同的操作。由于程序基于问答式，所以整个设置过程非常简单，只需根据提示选择即可。

MULTISKAN ASCENT的存贮器中共可保存100种测定方案和50个测定结果。内部软件包括终点法、双时法及酶标动力学法测量，并可进行定性和定量的计算，多种类型曲线的计算及其相互间的转换、推断、使结果的数据处理非常灵活。

曲线类型

●线性回归		●两点法	●二次多项式

●四次多项式	●三次多项式	●曲线定量

●四参数对数

内部软件具有临界值计算、定标换算、确认、质控等功能，甚至可用稀释度来计算，使内部软件功能更完善。MULTISKAN ASCENT还具有这样一个特殊性：直观地标注了空白、校样、对照及标本的位置，使用时更加灵活方便。

高品质酶标板

Thermo Fisher Scientific的高品质酶标板与MULTISKAN ASCENT共同使用时，在所有的检测应用中都能提供最好的测量效果。临检用酶标板（CLINIPLATE）、384孔板（CLINIPLATE384）以及组合板（CLMBIPLATE）的优质表面，洁净而光滑，完全能够符合高要求测定的光学需要。96孔板的线性吸光度值最高可达4，384孔板吸光度值则可达3。

性能验证测试盒用于证实酶标仪的准确性

性能验证测试盒是专为检验热电集团的酶标仪而设计的，检验波长范围是340—750MM，吸光度值范围是0.3—4.0，包括准确值和精确值。

多用途ASCENT个人电脑软件

建立在WINDOUWS平台上的ASCENT软件是用途最多使用最灵活的软件包之一，可开放式设置各种测定程序以应用于不同的研究工作。

●一目了然设置测定方案

●具综合的电子表格环境，可进行各种数据处理

●多功能的图表曲线

●定性功能，包括用户自定义的临界值计算

●容易和自动化机械及HIS/LIMS系统整合

测定过程的步骤，例如测量、振荡、孵育、保存/调用及暂停，用鼠标拖拉和释放技术很容易设置。

软驱（可任选）

为了更方便地保存检测结果或将结果转至计算机进行处理，MULTESKAN ASCENT用户可选择带有软驱的型号，将数据结果以ASCⅡ形式存于软盘中。

孵育器（可任选）

内部可加配孵育器，以满足某些实验的温控需要、温度最高可达50℃。

能与自动机械整合，适应于大工作量环境

使MULITISKAN ASCENT能理想应用于大工作量环境的另一特性是它能够简单容易地与自动化装置整合，例如本酶标仪可与热电集团的辅助运板装置结合使用，以进行全自动酶标分析。

有效的MSCENT软件，为用户方便而设计

在图上酶标板中，对照、校样、板特异性空白以及校样浓度和样品稀释比都已列出，很容易采用。

一个特别的电子数据表环境为数据处理和作图提供了多中选择。曲线拟合、临界值定性计算、动力学处理表、空白减法和预计算表都使自动处理更为便利。不同的曲线拟合，包括线性回归、曲线定量、两点法和四参数对数都可利用，当需要时它们可以很容易地相互转换。

技术指标

光学性能

波长范围： 340NM—850NM

光源： 卤灯6V/10W

滤光片 8位滤光片轮，随机配4块标准滤光片

标准滤光片为340NM，405NM，414NM，450NM，

492NM，540NM，620NM，690NM

滤光片半带宽： 3—6NM

波长准确度： ＋/－2NM

探测器： 硅光电探测器

线性（96孔板）： 0—4ABS，＋/－1%

0—3ABS，＋/－1%，340NM及450NM

0—3ABS，＋/－1%，连续进板方式

线性（384孔板） 0—3ABS，＋/－1%

0—2ABS，＋/－1%，连续进板方式

读数范围： 0—6ABS

分辨力： 0.001ABS

准确性： ＋/－1%或0.003ABS,0—2ABS时，准确性更高；

＋/－2%（2—3ABS）

准确性： CV＜0.2%（0—3ABS）

CV＜1.0%（3—4ABS）步进模式

CV＜0.3%（0—2ABS）

CV＜1.2%（2—3ABS）连续模式

测量时间： 96孔板 384孔板

连续模式 9S 20S

自选孵育器

温度范围 室温＋4℃－50℃

升温速度 ＜40MIN（20℃－37℃＜20MIN）

均一性 整板孔间＋/－0.2℃

振荡 线性振荡，三种速度

订购须知

51118300 MULTISKAN ASCENT基本型酶标仪 200－240V

51118300 MULTISKAN ASCENT基本型酶标仪 200－240V

51118380 及孵育器

51118300 MULTISKAN ASCENT基本型酶标仪 200－240V

51118390 及软驱

51118300 MULTISKAN ASCENT基本型酶标仪 200－240V

51118380 及孵育器

51118390 及软驱

滤光片自选，请在定购时列出

1423405 340NM

1424055 405NM

1424234 414NM

1424505 450NM

1424925 492NM

1425405 540NM

1426205 620NM

1426905 690NM

142×××5 非标准的特定滤光片（×××=波长NM）

5185460 用于NMLTISKAN ASCENT的ASCENT软件

9502227 固定酶标板 50块/袋

95040000 384孔酶标板 50块/袋

24-71960 性能验证测试盒