Harvard呼吸机(综合)
Harvard动物呼吸机已有75 年多的历史。目前我们在市场上提供的最先进的动物呼吸机就是INSPIRA。它利用微处理器智能控制整个呼吸过程。简便的设置和操作、清晰文字和数字的显示让实验者得心应手。气道压力监测、辅助模式、叹气呼吸、不同的吸呼比、数字化速率和数字化容量等功能让同类产品相形见拙！ Inspira 通气机的特点还包括快速设置系统的技术，即通过动物的体重计算“平均”通气参数，包括通气。
MiniVent 845
MiniVent 845 专门为新生小老鼠和小鸟设计。其潮气量调节范围是30-350ul，呼吸频率为60-400 次/ 分钟，因此非常适合虚弱的小动物。潮气量和呼吸频率都可在使用过程中随时调节。
该呼吸机的特点是重量极轻（仅1.5kg）和紧凑的结构，便于移到另外动物处使用，对于MiniVent 来说，其潮气量的误差仅3ul。MiniVent 845 中呼出的气体可以通过专门的排气口进行采集，用于PEEP监测或呼吸再循环。
INSPIRA 小动物智能呼吸机

557058 容积控制模式 557059 容积/压力双控制模式
特点：
1、真正唯一能适用于15g-10Kg 的所有小动物，包括小鼠、豚鼠、大鼠、兔子、猫等等。
2、智能参数设定，只需输入动物体重（精确到克），即可自动设定呼吸频率、潮气量等参数，一键启动呼吸机。
3、呼吸协助（Assist）功能，普通呼吸机强迫动物呼吸，而INSPIRA? 能顺应动物的呼吸状态帮助动物自然地脱离呼吸机。
当动物尝试开始自己呼吸的时候，压力传感器能检测到肺压力的下降。并开始新的换气循环。护理模式的灵敏度可从 –1 到–10 cmH2O 调整。当动物自己呼吸速率好于用户设定的呼吸速率或未处理器计算所的，呼吸机会让动物自主呼吸。
4、模拟呼吸过程中的“叹息”（Sign）：由于持续长期的通气和重力的作用，动物的肺会逐渐萎缩。采用比正常呼吸体积 更大的气体量来膨胀动物的肺，间歇模拟自然的叹息。它能使肺打开或膨胀已萎缩的肺泡。借助呼吸机键板输入叹息式
呼吸的参数，压力模式输入压力，体积模式输入体积。对于这两种呼吸机，叹息式呼吸可以通过编程自动进行，或者在呼吸过程中通过面板上SIGH 按钮手动触发。
5、更多的智能设计：输入压力监控，PEEP 呼吸末正压力保护，Safe Range? 参数范围保护。
技术参数：
1、动物大小：15 g to 10 kg；
2、总潮气量： 0.1 to 100 ml；
3、呼吸频率：5-200次/分钟；
4、叹息压力：0 to 50 cmH2O；
5、叹息频次调节：人为设定或电脑智能控制；
6、吸入流量： 0-12 SLPM；
7、尺寸： H x W x D 20.3 x 25.4 x 43.8 cm (8 x 10 x 17.25 in)；
8、9.1 kg (20 lb)
小动物呼吸机683/687

作为Harvard 主流呼吸机，它们的产品品质都十分出色。同时，在两款气体输出口处可连接一管水柱，使产生呼吸末正压（PEEP）的效果，以避免气体倒流和呼吸节抗。
技术参数：
Animal Size：683 250g to 10 kg用于大鼠、猫、兔等；
687 0 to 150g用于小鼠、豚鼠、大鼠；
呼吸比率：1：1；
呼吸频率：18-150次/分钟，可连续调节；
总潮气量：683 0.2-30ml/次 可调；
687 0.05-1ml/次 可调；
端口直径：683 外径5mm；
687 外径4mm；
重量：8kg；
尺寸： H x L x W 25 x 32.5 x 15 cm (10 x 13 x 6 in)；