GC-9890A型气相色谱仪

﹡主要特性 
1、主机自带两路阀件控制系统，方便实现在线自动进样。
2、柱间补偿电路使程序升温运行期间基线的漂移得到电子补偿，减少了由第二    根柱子、检测器和辅助流量系统带来的复杂性。 
3、检测器的信号、加热器的数值、加热炉温度、流量传感器读数或储存的柱补偿基线的信号都可以分配到一个模拟的输出通道。 
4、自机检测及故障诊断，断电保护储存的实验数据，秒表和运转定时器，键盘锁定功能。

5、可接反控工作站，实现实时控制，并能储存100套实验条件及谱图。

6、可安装美国HP-5890气相色谱仪微型热导检测器，实现完全对接。 
7、能安装两个流量传感通道，两个单柱补偿通道。
  
﹡加热炉系统 
温度范围：环境温度+5℃～400℃ 
三阶程序升温，升温速率0～50℃/min；增量0.1℃/min。控温精度±0.05℃， 
可以由用户重新校正炉温，并随意设定最高温度。 
    智能后开门系统无级可变进出风量，缩短了升/降温后系统稳定平衡时间。柱箱由300℃降至50℃所用时间〈15min。

﹡进样系统 
1、填充柱进样器:适用于各种口径填充柱及大口径毛细管柱。 
2、毛细管进样器：可选装由编程阀控制的分流/不分流进样系统。 
3、可选配本公司的顶空进样器及热解析仪。

﹡检测器系统 
1、 氢火焰离子检测器（FID）：

容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴, 操作简单；输入信号可进行对数放大, 减少了干扰，灵敏度高，线性好，量程宽。 
敏感度： Mt≤5×10-12 g/s(正十六烷) 
基线噪声：≤ 6×10-12 A/H 
线性范围：≥105 
稳定时间： ＜ 0.5h

2、 热导检测器（TCD）：

灵敏度：A型（普通）    ：≥3000mv•ml/mg(正十六烷)

B型（放大）    ：≥10000mv•ml/mg(正十六烷) 
C型（微池放大）：≥20000mv•ml/mg(正十六烷)

基线噪音：≤30μv(载气为99.999的氦气) 
稳定时间：C型〈15min

3、可选配ECD、FPD、NPD等检测器。

﹡DK100型自动顶空进样器

顶空进样器与气相色谱仪由专用九芯接口连接，各项参数均可由主机置入。启动后按设定值自动完成加热样品、进针、充压平衡、定量管取样、六通阀切换进样、启动工作站开始采样记录等工作。

设定参数范围

时间：样品加热、充压平衡、进样            0～99min

温度：样品加热、定量管及管路保温          室温～110℃

压力：载气平衡                            0～0.25Mpa

北京东林创合科贸有限公司市场部

地址：北京市昌平区天通苑东一区12号    电话：010-61754967、61748304

http://dlch.instrument.com.cn	传真：010-61748304

E-mail:cpe1996@163.com                      邮编：102218