DT-1型在线液体密度计简介

DT-1型液体在线密度计，使用简单、读取数据方便快捷。该仪器可同时读出介质的温度和密度两个参数，方便行业标密换算。

产品由电容式差压传感器、压力中继器、温度传感器组成，温度传感器的作用是显示液体温度变化的 ，另配专用软件计算密度。

该产品可对各种液体或液态混合物进行在线密度测量，监控生产过程中液体 密度的变化，从而保证产品质量和各批产品的一致性。

产品应用范围：

石化行业—可广泛应用于炼油、调油、油谁界面监测；

食品工业—奶制品业、蜂蜜、葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮品加工等生产现场用来在线检测液体密度；

生物制药—中药的浓缩提取等工序用来在线检测液体密度，从而保证药品加工过程中的质量；

造纸行业—黑浆、绿浆、白浆、碱溶液；

化工类—有机溶剂、尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测量；

采矿盐水、钾碱、润滑油、酿酒酒精度等相关行业。

主要特点：

- 双四位数字液晶显示；

- 一体化结构的两线制变送器，无活动部件，维护简单；

- 数字读取准确快捷、插入液体即可显示读数；

- 适用于流动或静止液体，适合管道、罐体安装；

- 同时显示温度和密度，便于标密换算；

- 无间断全程在线测量液体密度、温度，可直接用于生产远程控制；

- 接触液体部分全部为不锈钢材料制造，安全卫生；

- 现场校准无需标准表；

- 两种材质可分别用于危险现场和食品生产现场；

- 安装使用方便。

技术指标：

- 输出;4~20mA电流输出，叠加数字信号（HART协议）

- 供电;16~30VDC供电，推荐使用24VDC

- 密度量程：0~9g/cm3   0~3g/cm3

- 精度：0.001 g/cm3

- 分辨率：0.001 g/cm3

- 温度量程：0~100℃

- 温度精度：0.5℃

- 环境温度要求：-10～60℃

- 湿度要求：0～90%

- 阻尼调整：0～16秒，０～32秒。

安装说明：

电气接线图

信号端子位于电器盒的一个单独舱内，共五个接线端子，拧下表盖就可以接线。

信号线应使用绞合线或仪表电缆，在仪表出厂时，接线已由防爆线口引出，接线按线色区分：

红线—24V（正）

蓝（黑）线—24V（负）

绿线—密度输出

黄线—温度输出

切勿吧信号线靠近强电设备和其他电源线

信号线不接地，变送器壳体可接地或不接地

不可用大于100V摇表测绝缘电阻

变送器为本质安全型设计，用于危险现场时需加安全栅

电源是通过信号线送到变送器的 ，无需另外接线

推荐使用247VDC电源，电源正极接变送器正端，负极接负载电阻一端，和二极管并联表头为二次显示表

如现场没有中控系统或变送器安装位置过高过低，不方便读表时可加装二次显示仪表

接线图

仪表采用双四位液晶显示器

显示器左端显示字母d时，后面读数为密度值（视密度ρt）单位g/cm3，（1 g/cm3=1000kg/m3。

显示器左端显示字母c时，后面读数是温度值，单位是℃。

现场安装图

本表原理是建立在静压基础上的双泛滥差压法，由于所测液体有时并不是静止的，因此用静压原理测试密度的装置就必须克服这些影响，在不适合直接测量的地方要增加辅助测试罐，使它在流速和波动很小的地方使用，以保证读书的稳定。

本表外形酷似AMAR公司的DT301智能浓度、密度变送器，故可参考安装。也可将本表作为替代昂贵进口表的首选表。

现场操作人员在调节测量罐内液体流速时，要兼顾动态与读数稳定性两种要求。

无论采用哪种安装方式都要保证两只压力中继器在同一垂直面上，否则会产生测量误差。

维护与故障处理：

- 两只传感头是该仪表最敏感的部位，受外力损伤后易造成仪表报废；

- 运输和安装过程中为了保护传感器不受损伤，请不要拆下探头的保护罩，保护罩在安装完成后拆除安装过程中操作一定要小心；

- 整个仪器出厂时已调好，非专业人员不要调整；

- 专业人员现场校准方法：将表垂直插入纯水中，支持HART协议的表用手操器调整，模拟表通过R、S两只电位器反复调整，具体操作按仪表说明书进行；

- 发现变送器不工作时，首先检查电源和地线是否接好；

- 发现变送器读数和实际严重不符时，首先检查两法兰盘薄膜是否受外力损伤变形；

附现场安装图

管线安装图

罐安装图

带气泡液体的管线安装图

溢出罐安装图

DT-1在制药厂水提设备上安装使用示意图