AA2610原子吸收分光光度计

AA2610型原子吸收能够检测多种微量金属元素,包括铜、铁、钙、铅、汞、铬、镉、金等多种元素。

说明: 仪器基本参数符合GB/T 6780-93行业标准规定的原子吸收分光光度计的基本参数。

一．性能指标

1．光学系统

波长范围 190nm——900nm

单色器 消象差C-T型单色器

光谱带宽 0.2、0.4、1.0、2.0nm，四档自动可选

波长精确度 ±0.25nm

波长重复性 0.15nm

基线漂移 0.004A/30min

检测器 光电倍增管

分辨率 光谱带宽0.2nm时分开锰双线(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<20%

2．原子化系统

特征浓度（Cu） 0.025μg/ml/1%

检出限 (Cu) 0.006μg/ml

燃烧器 100mm金属钛燃烧器，空冷预混合型

精密度 RSD≤1%

喷雾器 高效玻璃雾化器

雾化室 耐腐蚀材料雾化室

位置调节 火焰燃烧器最佳高度及前后位置可调，一分钟完成火焰/氢化物换装

安全措施 具有多种自动安全保护功能，乙炔漏气报警、关闭系统

3．分析方法

测量方法 空气-乙炔火焰法，氢化物发生器原子吸收法，富氧-空气乙炔火焰法

浓度计算方式 标准曲线法（1~3次曲线），自动拟合，标准加入法

重复测量次数 1~20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差

结果打印 参数打印，数据结果打印，图形打印，汇总报告

软件环境 Windows 98/2000/XP

二．仪器参数

1． 主机

电源 AC 220V/50HZ

功率 150VA

重量 70kg

体积 1000mm(长)×350mm(宽)×390mm(高)

工作环境温度 10~35℃

工作环境湿度 ≤80%

三．标准配置

1．主机

2． 联想计算机

3． 佳能打印机

4． 低噪音无油空气压缩机

5． 三只空心阴极灯

6． 操作软件

四．可选附件

1. 氢化物发生器

2. 石英富集器

3. 富氧装置