PXD-2型

通 用 离 子 计

使用说明书

姜堰市银河仪器厂

一、仪器简介及使用范围

PXD-2型离子计是一种精密的二次仪表，它与各种离子选择电极配用，精密地测量电极在溶液中产生的电池电动势。仪器可直读溶液中被测离子pX值，广泛应用于环保、医疗、科研、大专院校、工矿企业，是一种通用性比较好的离子计。

PXD-2型离子计采用国内外先进3位半LED 数码显示和大规模集成电路等技术，仪器集成度高，造型美观大方、结构简单、性能稳定、便于维护。

PXD-2型离子计具有自动温度补偿功能，配有一支专用温度测量电极，能随时测量被测溶液的温度，插入温度电极后，仪器就能自动进行温度补偿，温度调节电位器自动失效，不插入温度电极，仪器改为手动温度补偿，靠手动调节温度电位器进行温度补偿。

PXD-2型离子计可配用各种离子选择性电极-氟、氯、溴、碘、氰根、汞、铜、铅、钠、钾、氨、硝酸根、平板玻璃pH、锥状pH、球状pH、硫、银、钙、镉、硼酸根、硬度等。

二、工作原理

1、工作原理

当X离子选择电极与参比电极浸入被测溶液时，X离子选择电极的敏感膜与溶液间即产生一定的电位，此电位和溶液中X离子的活度ax之间的关系，符合电化学理论中的能斯特

方程。

Ex ＝ E0 + 2.303RTZFlgax

式中：Ex：由电极系统产生的电池电动势

E0：电极系统的截距电位，在一定条件下，可看作为一常

R：气体常数(8.314J·K-1·mol-1)

F：法拉第常数(9.65×104 C·mol-1)

Z：离子价数

T：溶液的绝对温度(273 ± t℃)

ax：X离子的活度。它与离子浓度Cx有ax＝f·Cx的关系。f一般称为活度系数，它是溶液的总离子强度的函数，在溶液中总离子强度不变的情况下，它是一个常数。

在酸度测量中pH＝-lgaH，在一般的离子活度测量中pX＝-lgax，比如溶液的氯度pCl=-lgaCl，钠度pNa＝-lgaNa等等，代入各个恒量的值。则能斯特方程可写为：

对一价离子，Ex＝E0±0.1983T·pX(正、负号对应阴、阳离子)

对二价离子，Ex＝E0±0.09915T·pX(正、负号对应阴、阳离子)

在pX的测量中，仪器加一“定位”信号，把电极信号中的E0(或E0’)“抵消”，这时Ex’＝Ex-E0＝±S·pX或Ex’＝Ex-E0’＝±SlgCx成了简单的线性关系，测出Ex’后，即可知道pX或1gCx的大小。

2、电原理框图

图1   电路原理框图

三、主要技术指标

1、测量范围：mV  -1999mV～1999mV

pXⅠ 0.00～±14.00pX(正、负一价离子)

pXⅡ 0.00～±14.00pX(正、负二价离子)

T   0～100.0℃

2、精    度：mV  0.2％F·S±1个字

pXⅠ 0.05pX±l个字

pXⅡ O. 05pX±l个字

T    ±1℃

3、输入阻抗：≥1×1012Ω

4、环境条件：0～40℃     ＜85％RH  无显著震动和强电磁场干扰

5、电    源：交流(AC)220V

6、外形尺寸：240mm×160mm×95mm

7、重    量：1.2kg

四、仪器的组成

1．显示器——测量结果显示，符号在mV档极性自动切换，进行pX值测量时，符号显示与所测离子相对应，测阴离子时显示“+”，测阳离子显示“-”，例如进行pH值测量时，因H+为阳离子仪器显示“-”。

2．斜率调节器——用来补偿电极的实验Nemst斜率使其符合理论斜率，调节范围为理论值的80％～110％，若电极斜率符合理论斜率时，将斜率调节器旋至100％，此时斜率不起作用，在mV测量中也不起作用。

3．定位调节器——在pXⅠ／pXⅡ测量时调节此旋钮，可抵销Nemst方程中的E0，使测时标准化，或用来确定测量起始点，在“mV”档“定位”不起作用。

4．温度补偿器——根据被测溶液的温度相应调节补偿器使补偿器示值与液温一致。插入温度电极后，仪器就能自动进行温度补偿，温度调节电位器自动失效。

5．功能选择开关——“mV”电位测量，“pXⅠ”一价离子测量，“pXⅡ”二价离子测量。“T” 温度测量。

6．测量电极输入插座——被测信号从此输入。

7．参比电极接线柱——参比电极插头从此接入。

8．电源开关——开关向上为开，用于交流电控制。

9．电源插座——AC220V电源插座。

五、安装和使用

1、使用前的准备

(1将活化后的测量电极，参比电极装入升降架固定夹。

(2) 接通电源，仪器预热。

2、mV值的测量

当需要直接测定电池电动势的毫伏值，或测量-1999mV～1999mV范围电压值，可在“mV”档进行。

(1) “功能选择”拨至mV待测状态下，“定位”、“斜率”、“温度补偿”均无作用。

(2) 旋下短路插头，将测量电极旋上输入插座并旋紧，同时将参比电极接入“参比接线柱” (若使用复合电极无须接入参比电极)，并将它们移入被测溶液中，待仪器响应稳定后，显示值即为所测溶液的电位值。

3、pH值的测量

由于H+为一价离子，所以测pH“功能选择”拨至pXⅠ档，测量前必须先用pH标准缓冲液标定，选用pH1＝4.00，pH2＝9.2两种标准溶液进行两点定位，具体步骤如下：

(1) “功能选择”拨至置pXⅠ档。

(2)将温度调节器调至溶液温度。如需自动进行温度补偿，则插入温度电极。

(3)将清洗活化的电极移入pH1＝4.0pH标准溶液中，调节定位调节器，使仪器显示为“0.00”pH。（此时斜率电位器应顺时针旋到底）

(4)用去离子水清洗电极并用滤纸吸干后，移入pH2＝9.2 pH标准缓冲液中，待仪器响应后，调节斜率调节器，伎仪器显示△pX值为-5.2pH(△pX＝pH2-pH1＝-5.2pH)，“斜率”调节旋钮固定此位，再调节定位调节器，使仪器显示-9.2pH。

(5)至此仪器标定结束，将电极清洗，擦干后，移入待测溶液，此时显示为该溶液的pH值。测量结束，旋下电极，清洗处理后待下次使用。

如果测量pH精度要求很高时，请注意修正标准缓冲溶液在当时溶液温度下的pH值。见附录。

4、pX的测量：

(1)按电极说明书要求，将电极进行活化，使其空白电位达到电极说明书的要求，操作方法按第五章第2条各步骤进行。

(2)将功能选择拨至被测离子价数相同的pXⅠ或pXⅡ档，其它操作方法参照pH测量。但要注意在定位时务必注意所测离子极性，阳离子定位和测量时对应“-”符号出现，阴离子定位和测量时对应“+”符号出现。实际仪器不显示符号时代表“+”号。pXⅠ档或pXⅡ档离子测量都应以“两点定位”为准。

测量完毕请拔去电源插头。

六、分析方法及分析步骤

1、化学试剂选择：

(1)pH标准缓冲剂，选用市场销售的成套pH缓冲试剂。

(2)选用优级纯氯化钾和碘化钾。

(3)无CO2高纯蒸馏水。

2、溶液配制：

(1)pH标准缓冲液：将购买的成套的pH缓冲试剂分别溶于250mL无CO2的高纯蒸馏水的容量瓶中至刻度，即可得pH＝4.0pH，6.9pH，9.2pH三种标准缓冲液。

(2)10-3mol／L标准KI溶液配制：取0.166g的优级纯KI溶于100mL高纯蒸馏水的容量瓶至刻度，可得10-3mol／L的KI溶液，10-5mol／L  KI溶液和10-6mol／L  KI溶液可由10-3mol／L  KI溶液稀释得到。

(3) 10-3mol／L标准KCl溶液配制：取0.075g纯氯化钾溶于1000mL高纯蒸馏水的容量瓶中至刻度可得10-3mol／L KCl标准溶液。10-4mol／L KCl溶液可由10-3mol／L KCl溶液稀释得到。

3、样品分析步骤：

示范

我们进行的示范是采用非标准电极进行pX值的测量。

(1)所谓非标准电极，即电极的实际斜率(S)小于理论斜率2.303RTZF的电极。(如碘电极等)，大部分电极几乎都是非标准电极。

(2)当非标准电极的斜率是理论斜率的80％到100％时可以用斜率补偿进行校正。用非标准准电极进行pX测量时。要用两种标准pX溶液(pXA、pXB)来进行定位斜率补偿，这两种标准溶液选择的原则是：样品溶液的pX值应在这两种标准pX溶液之间。这两种标准pX溶液的pX值应尽量接近样品溶液的pX值。且标准溶液中被测溶液的离子强度尽量一致。这里，△pX的符号由标准溶液的被测离子及pXA、pXB的值及符号来确定，一般应按下表来显示符号。

例一：用两点定位法，测定井水I-的含量(室温25℃, 井水温度10℃)。

(1)将碘离子电极在10-3mol/L标准KI溶液中浸泡活化1～2小时。将其与801型甘汞电极(外盐桥充0.1mol/L KNO3溶液)一起在去离子水中浸泡并搅拌。按第五章第2条的各步骤测量其mV值，应清洗到80mV左右(+80mV中碘电极的空白电位)。

(2)将功能选择拨至pXⅠ档，温度拨盘⑤拨到25℃，因为用标准电极定位和斜率校正，而标准液温等于室温，取10-5mol/L、10-6mol/L标准纯KI标准溶液来进行两点标定。因为该井水中I-含量约在5×10-6mol/L左右。故采用上述两种标准溶液来标定。

(3)将清洗好的电极插到10-6mol/L KI溶液中(pI＝6)。在搅拌状态下，仪器有一显示，调节定位调节器③使仪器显示为“±0.0”。

(4)将电极清洗后，插在10-5mol/L KI溶液中(pI＝5)在搅拌状态下仪器显示(假设为“-0.8”)调节斜率调节器②，使仪器显示为：△pI＝pI5-pI6＝(5.O)-(6.0)＝-1.0(I-为阴离子，pX值应显示正号，这里pXA＝pI6，pXB＝pI5由上表可知△pI应显示“-”号。

(5)再调节定位调节器③使仪器显示为“5.O”(因为碘离子是阴离子，pX应显示“+”)这时斜率校正，定位旋钮都保持此位置。

(6)将电极清洗干净，插入井水样品中，此时仪器显示为“+5.8”则井水中pI＝5.8。

(7)计算：

pI＝5.8

CI＝10-5.8＝1.6×10-6mol/L＝203μg/L(ppb)

例二：用两点定位法，测定某样品中K+的浓度(室温13℃)，设该样品中K+浓度在5×10-4mol/L左右。且样品中含其它离子甚少，因而不需排除于扰或加离子强度固定剂。测定：

(1)将钾电极在10-3mol/L纯KCl溶液中浸泡活化1～2小时左右将其与801型饱和甘汞电极组成电池，应在离子水中清洗，按第五章第2条的步骤测量，在搅拌状态下(即动态)清洗到-150mV左右(静态达160mV左右)。

(2)将功能选择拨到pXⅠ档，温度拨盘⑤拨到13℃。取10-3mol/L、10-4mol/L标准KCl溶液来进行两点定位。因为样品中K+含量为5×10-4mol/L左右，故采用这两种标准液。

(3)将电极插至10-4mol/L(pK＝4)KCl溶液中，旋上测量电极插头静态测试，仪器有一显示，调节定位调节器③使仪器显示为“±0.0”。

(4)将清洗好的电极插入10-3mol/L(pK＝3)标准溶液中，仪器有一显示，(假定为“+0.9”)调节斜率校正器②使仪器显示为△pK＝pK3-pK4＝(-3.O)-(-4.O)＝+1.0(K+为阳离子，pX值应显示负值。这里pXA＝pK4；pXB＝pK3由上表可知，△pK应显示“+”)。

(5)再调节定位调节器③，使仪器显示“-3.0”，这时斜率调节器定位调节器都不应再动。

(6)样品测量：将电极清洗后插入样品溶液中，推入测量电极插头，仪器显示为“-3.3”则pK＝3.3记下读数，松开测量电极插头，测量完毕。

(7)计算：

pK＝3.3

CK+＝10-3.3M＝5.0×10-4M＝19.5mg/L (PPm)

1M＝1mol/L＝1×原子量g/L＝l000×原子量mg/L。

七、正常维护和常见故障的排除

1、正常维护

a、仪器必须工作在环境温度为0～40℃、相对湿度＜85％RH，电源AC：220V±22V，50Hz±0.5Hz的条件下。

b、仪器的工作场所应保持通风、干燥，输入插座端应避免灰尘、水汽进入，不用电极时应及时旋上Q9短路插头。

c、电极维护参见电极使用说明书

2、常见故障的排除方法

表2

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 接通电源，仪器显示数字乱跳 | 输入端开路 | 旋上短路插头 |
| 测量结果不准确 | 电极失效 | 更换新电极 |

八、运输和贮存

1、运输：仪器由常规交通工具运输，运输过程中应防止冲击，雨淋和曝晒。

2、贮存：仪器应贮存于无腐蚀气体，无腐蚀性化学药品，环境温度为0℃～40℃，相对湿度＜80％RH的环境中，保持通风干燥，仪器长期不用时必须用防尘罩罩好。

九、注意事项

1、仪器应在干燥、通风、无腐蚀气体的地方，尽量避免阳光照射，以延长液晶显示器的使用寿命。

2、仪器显示“1_ _ _”或数字乱跳时表示超过测量范围或错误操作，拨出输入插头仪器即可恢复正常，待找到原因后再使用仪器(例如测量电极和参比电极离开溶液时间长，两种电极没能组成电池，即仪器输入端被悬空)。

十、附录

三种标准缓冲液在各种温度下的pH值

| 温度 ℃ | 0.05mol·Kg-1 邻苯二甲酸氢钾 | 0.025 mol·Kg-1 混合磷酸盐 | 0.01 mol·Kg-1 四硼酸钠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.00 | 6.95 | 9.39 |
| 10 | 4.00 | 6.92 | 9.33 |
| 15 | 4.00 | 6.90 | 9.28 |
| 20 | 4.00 | 6.88 | 9.23 |
| 25 | 4.00 | 6.86 | 9.18 |
| 30 | 4.01 | 6.85 | 9.14 |
| 35 | 4.02 | 6.84 | 9.10 |
| 40 | 4.03 | 6.84 | 9.07 |
| 45 | 4.04 | 6.84 | 9.04 |
| 50 | 4.06 | 6.83 | 9.02 |
| 55 | 4.07 | 6.83 | 8.99 |
| 60 | 4.09 | 6.84 | 8.97 |

姜 堰 市 银 河 仪 器 厂

厂址：江苏姜堰市正大花苑

电话：0523—88288026, 85889602

传真：0523-88288656

http：//www . jsyh17 . cn