- 用途

焊接低碳钢和低合金高强度钢时，焊缝熔浮金属中扩散氢含量是产生延迟裂缝的主要因素之一，所以测定并控制焊接熔敷金属中扩散氢量是必要的。 
本仪器是用甘油法（恒温收集）测定熔敷金属中扩散氢含量之用，借用反映低碳钢和低合金高强度钢焊条的含氢量。

- 技术数据

1、本仪器甘油和恒温温度最高为50℃，波动±0.2℃。 
2、本仪器同时可容十二个试样测定。 
3、采用XSCH数控显示仪表与Pt100热电阻传感器，完成温度的测量，现实与于数控制。 
4、仪表误差显示小于0.5%FS，并具备调效功能。 
5、数字显示范围999.9。 
6、使用电压为220V、50赫/秒、功率消耗为700瓦左右。 
7、本仪器的收集容量为3.5毫升，准确度为0.02毫升。 
8、外形尺寸：长×宽×高=600×570×650毫米。 
重量：40公斤

- 结构特点和使用条件

本仪器外壳为钢板弯制而成，甘油槽为有机玻璃制成，上门有宽畅的窗孔，所以观测非常方便，另外前门采用上开盖的结构，开门之后使整个油槽露于外面，操作非常方便。仪器下面前面板上装有数显仪表和指示灯，对于环境温度及甘油加热温度观察直观显示准确。 
本仪器适合在下列条件下使用：

- 在环境不低于15℃的环境中使用。

2、相对湿度不大于85%无强烈腐蚀性，爆炸性气体的环境中使用。 
3、无强烈震动的场所。 
四、工作原理 
仪器电气方框如图二所示。

XSCH数控表设定温度由数控电脑去控制可控部分及可控硅开关来实现电流的导通或关断，即加热器升温或降温，从而实现甘油自动恒温，使油温达到设定值，其甘油温度误差可控制在45℃，±0.2℃。当甘油超过45℃，±0.2℃时，Pt100热电阻传感器立即反馈给XSCH温度电脑，使得温控仪的AL1断电器吸合导通。把可控部分二级管BT33D的发射极冲电电容短路，脉冲变压器没有脉冲电流输出，可控硅开关立即关断，加热器停止加热，反则当甘油油温下降到44.8℃以下时，温控仪的断电器触点断开。此时，可控部分电器开始冲放电，单结二级管开始又有脉冲电流输出，则可控硅重新导通开始升温，如此反复下去保持甘油中的温度恒温。 
同时，本仪器还设有二次故障报警设施，其作用是可控硅原件击穿后，甘油中的温度断续升高。当升至设定极限48℃时，数控电脑AL2断电器吸合，使得可控硅SCR3导通。此时讯响器即时报警，如把警报开关至于切断位置，若有故障发生，则断电器ZT会把加热器电流切断，此时前面板黄灯亮，其作用指示仪器电器线路已出现故障操作者要及时关机检查，防止事故发生。 
五、仪器的使用方法 
1、把仪器安放在平稳的仪器柜上，进行如下的安装和检查。 
（1）打开电源线插在仪器后面的电源插孔上，并检查是否和电源电压相符。 
（2）仔细检查油槽是否由于长途运输振动有开缝或漏油之外，确定无损坏后，往油槽倾注甘油，油位水平位置应在油槽边缘下10-20㎜处宜为合适。（注甘油前应把玻璃托板安放好之后进行）。 
2、开启照明开关，管灯即亮，表示已经接通电源。 
3、开启电源开关，绿色指示灯明亮，红色指示灯也同时亮，表示电热丝已经开始工作，油温开始上升。SCOH数显表也同时显示工作温升度数，同时环境温度表也显示环境温度。 
4、XSCH数显仪已经把所以工作参数调好，使用者请不要自行乱调，如显示仪显示出现异常，请于厂方联系。

六、仪器的成套性

  - 金属中扩散氢测定仪——1台

  - 保 险 管——2只

  - 收 集 器—— 12个

  - 搪 瓷 方 盘——1个

  - 坩 埚 钳——1把

  - 洗 耳 球——1个

  - 金 属 杯——1个

  - 低 倍 放 大 镜——1个

  - 电 源 线——1根