污染指数SDI测定仪 货号： wi942

污染指数（SDI）值是测定反渗透系统进水的重要指标之一。是检验处理系统出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透运行寿命至关重要。   操作使用方法：

1、 将本测定仪进水球阀（2）关闭。

2、 将测定仪连接螺丝（1）安装在所测定位置。

3、 开避进水球阀（2），将调压器压力调到0.21Mpa。  取膜盒方法

4、 关闭进水球阀（2）。

5、 取下膜盒。（取膜盒方法：将快接阀（5）的外圈套向上推，膜盒自动脱落。注意：在拆卸时要拿好膜盒，防止膜盒脱落时掉地而损坏膜盒。）

6、 取下后打开膜盒，取出膜盒内“O”型圈，将0.45μ滤膜放入膜盒内的滤膜支撑板上，再将“O”型圈放入原位，盖上膜盒上盖（7），将压紧螺丝（6）拧于适当程序。

7、 将膜盒插入快接阀（5）。

8、 开启进水球阀（2）逐出滤膜盒上夹带气泡，关闭进水球阀（2），拧紧压紧螺丝（6）。

9、 开启进水球阀，同时测定出始时过滤500ml水样所需的时间t1让其继续过滤。

10、测定5、10、和15分钟时过滤500ml水样的时间（注意：在整个测试期间，压力必须保持在0.21±0.07Mpa）。

11、测定水温（注意：在整个测定期间，水温必须保持在±1摄氏度变化范围之内）。

（1）连接螺丝

（2）压力调节阀

（3）快接阀

（4）进水球阀

（5）压力表

（6）压紧螺丝

（7）膜盒上盖

（8）膜盒下托

（9）出水嘴