梅香仪器有限公司产品资料

80-1 台式电动离心机

一、 简述：

系列化电动台式离心机具有外型美观、含量大、体积小、重量轻、噪声低、振动小、定时控制等优点。可供血浆、血清、尿素及疫苗制造等离心沉淀分离用。

二、  主要参数：

| 型号 | 电源 V | 功率 W | 最高转速 转/分 | 转速控制精度转/分 | 最大离心加速度g | 容量ml*支 | 噪声 db | 定时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | AC220 | 25 | 4000 | 200 | 1800 | 20*6 | ≤70 | 0-60分±10% |
| 80-1 |  | 40 | 4000 | 200 | 1800 | 20*6 |  |  |
| 80-1S |  | 200 | 4000 | 200 | 1800 | 20*6 |  |  |
| 80-2 |  | 100 | 4000 | 200 | 1800 | 20*12 |  |  |
| 80-2S |  | 200 | 4000 | 200 | 1800 | 20*12 |  |  |
| YXJ-2 |  | 80 | 8000 | 200 | 7000 | 1.5*6 |  |  |
| TGL-16 |  | 80 | 16000 | 200 | 17180 | 1.5*12 |  |  |

三、  注意事项：

1、该机采用串激式电动机，其碳刷一般约用500小时左右，应及时调换，以免碳刷磨光后，整流子被磨损。

2、该机出厂噪音标准为低于70分贝（具离心机1米处进行测定）。

3、每组塑料护管重量偏差应不大于0.2克，一般在护管产生损坏后，应及时调换，可采用一组同时调换或对称二根一起调换的方法，以尽量缩小其偏差现象。

4、在操作时，对称二根玻璃试管（包括化验容液）重量和长度应相等，如偏差较大就会产生晃动。

5、旋盘应避免碰到强酸、碱而产生腐蚀。

6、作为整机产品，应经常注意保养。

本厂产品自出厂之日起保修一年，终生维修。